Załącznik nr 5

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Lampa zabiegowa

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – nie powystawowe |  |
|  | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym – statyw z 4 kołami (2 koła z hamulcem) |  |
|  | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy |  |
|  | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość |  |
|  | Średnica kopuły do 30 cm. |  |
|  | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny |  |
|  | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) |  |
|  | Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu |  |
|  | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej |  |
|  | Ilość źródeł światła - 18 (tylko białe diody LED) |  |
|  | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux |  |
|  | Wgłębność min. 130 cm |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra 95 |  |
|  | Temperatura barwowa: 4.400 K |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach |  |
|  | Pobór mocy poniżej 20 W |  |
|  | Waga do 35 kg |  |
|  | Żywotność źródła światła do 50.000 godz. |  |
|  | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I |  |
|  | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 |  |
|  | Dokumenty dopuszczające do obrotu – deklaracja CE, wpis lub zgłoszenie RWM Dołączyć do oferty |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych

…………………………….

Podpis Wykonawcy