Załącznik nr 1 A

Opis przedmiotu zamówienia

DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane.

- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.

- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat.

- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej

UWAGA!

W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zadanie 1

- Sterylizator nastołowy - suszarka dwuzakresowa - 1 szt

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | suszarka z funkcją sterylizatora przeznaczona do suszenia i sterylizacji suchym, gorącym powietrzem sprzętu i utensyliów laboratoryjnych w zakresie od +50 ºC do +250 ºC | tak |  |
| 2. | dwa dwustopniowe programy sterylizacji z alarmem | Tak |  |
| 3. | wymuszony obieg powietrza | Tak |  |
| 4. | szybkie (max. 15 min do 200°C) nagrzewanie do zadanej temperatury | Tak |  |
| 5. | sterowanie cyfrowe | Tak |  |
| 6. | regulator temperatury zapewniający dokładność stabilizacji na poziomie ± 1 ºC | tak |  |
| 7. | wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 8. | elektroniczny licznik czasu pracy urządzenia | Tak |  |
| 9. | obudowa ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 10. | zamykany kominek wentylacyjny | tak |  |
| 11. | zabezpieczenia programowe i sprzętowe przed przegrzaniem | Tak |  |
| 12. | Ilość półek – min 2 | Tak |  |
| 13. | Moc – 1800-2100 W | Tak |  |
| 14. | Pojemność komory - Min.50 l. | Tak |  |
| 15. | Waga - Max. 30 kg | Tak |  |
| 16. | Wymiary komory roboczej (sz. x gł. x w.) – 350 x 280 x 500 mm ± 50 mm | Tak |  |
| 17. | Wymiary zewnętrzne (sz. x gł. x w.) 470 x 460 x 700 mm ± 50 mm | Tak |  |
| 18. | Zasilanie – 220-230 V | Tak |  |
| 19. | 3 testy sterylizacji do użycia | Tak |  |
| 20. | Gwarancja24 miesiące | Tak |  |
| 21. | Język obsługi: polski, angielski, instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 22. | Czas reakcji serwisu – poniżej 72 godz. | Tak |  |

Zadanie 2-          Unguator -  1 szt.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | automatyczny mikser do przygotowania maści, kremów i czopków | Tak |  |
| 2. | wyposażenie kompatybilne z całym systemem unguatora | Tak |  |
| 3. | w skład kompletu wchodzą: urządzenie miksujące oraz pojemniki/tuby, końcówki dozujące, | Tak |  |
| 4. | Wersja automatyczna | Tak |  |
| 5. | Tryb pracy - proces miksowania dokonywany samoczynnie | Tak |  |
| 6. | Zasilanie – 220-230 V | Tak |  |
| 7. | Wymiary - 300 x 300 x 650 mm ± 50 mm | Tak |  |
| 8. | Waga - Max. 10 kg | Tak |  |
| 9. | Moc – max – 270-280W | Tak |  |
| 10. | aplikatory, formy do czopków i globulek wg specyfikacji poniżej: Urządzenie miksujące 1 szt Zestaw akcesoriów: Pojemniki – tuby 15/28 ml 10 szt. Pojemniki – tuby 20/33 ml 10 szt. Pojemniki – tuby 30/42 ml 10 szt. Pojemniki – tuby 50/70 ml 10 szt. Pojemniki – tuby 100/140 ml 10 szt. Pojemniki – tuby 200/280 ml 5 szt. Aplikator z krótką końcówką 20 szt. Aplikator z długą końcówką 10 szt. Końcówka dozująca 1 mm 10 szt. Końcówka dozująca 2 mm 10 szt. Końcówka dozująca 4 mm 10 szt. Formy na czopki 1 g 12 x 25 szt. Formy na czopki 2 g 12 x 25 szt. Formy na globulki 3 g 12 x 22 szt. Stojaczek do form na czopki i globulki 1 szt. Mieszadełka jednorazowe 15-30 ml 20 szt. Mieszadełka jednorazowe 50 ml 20 szt. Mieszadełka jednorazowe 100-200 ml 25 szt. Zestaw mieszadeł stałych FR 1-4 + trzpień Mieszadło stałe FR 1 15/30 ml 1 szt. Mieszadło stałe FR 2 50 ml 1 szt. Mieszadło stałe FR 3 100 ml 1 szt. Mieszadło stałe FR 4 200 ml 1 szt. Trzpień stalowy EWR 15/100 ml 1 szt. | tak |  |
| 11. | Gwarancja24 miesiące | Tak |  |
| 12. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 13. | Czas reakcji serwisu poniżej 72 godz. | Tak |  |

Zadanie 3-   kapsułkarka – 1 szt.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | kapsułkarka ręczna do sporządzania proszków dzielonych w recepturze aptecznej | Tak |  |
| 2. | możliwość dokładnego rozłożenia ( dozowania) proszku w kapsułkach żelatynowych twardych, bez konieczności ważenia poszczególnych dawek | Tak |  |
| 3. | jednorazowe napełnienie do 100 kapsułek, w zakresie wagowym [g] 0,095 - 0,175 (dla Laktozy) / 0,130 - 0,210 (dla Glukozy) | Tak |  |
| 4. | wykonana z trwałych i zmywalnych materiałów gwarantujących czystość pracy: – rama/stelaż z materiału stalowego, odpornego na rdzę – zestaw płyt wykonany z metakrylanu, odpornego na uderzenia i łatwego do czyszczenia – metalowe okucia i śruby wykonane ze stali nierdzewnej, | Tak |  |
| 5. | 4 opakowania kapsułek żelatynowych : 2 op. - 500 kaps. rozmiarowo dopasowane do modelu kapsułkarki oraz po 1 opakowaniu, w dwóch kolejnych,większych rozmiarach | Tak |  |
| 6. | gwarancja 12 miesięcy | Tak |  |
| 7. | instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 8. | Czas reakcji serwisu poniżej 72 godz. |  |  |

Zadanie 4-  Lodówka farmaceutyczna - 1 szt

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chłodziarka farmaceutyczna wyposażona w rejestrator temperatury, system powiadamiania o nieprawidłowej pracy oraz UPS podtrzymujący pracę urządzenia. | Tak |  |
| 2. | Urządzenie powinno posiadać: programator temperatury z termostatem elektronicznym i cyfrowym termometrem, | Tak |  |
| 4. | dodatkowy rejestrator na USB rejestrujący temperaturę wewnątrz chłodziarki w zadanych odstępach czasu wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeniesienie danych do komputera PC (Windows, interfejs RS232, złącze DB9), | Tak |  |
| 5. | alarm dźwiękowy w przypadku przekroczenia temp. granicznych (minimalnej lub maksymalnej) w komorze chłodniczej | Tak |  |
| 6. | wymuszony obieg powietrza powodujący równomierny rozkład temperatur wewnątrz chłodziarki, | Tak |  |
| 7. | sygnalizację uszkodzenia parownika i agregatu, | Tak |  |
| 8. | automatyczne odszranianie, energooszczędny agregat chłodniczy | Tak |  |
| 9. | świadectwo kwalifikacji (mapowania) chłodziarki, | Tak |  |
| 10. | 10 szuflad z systemem organizacyjnym i opisowym | Tak |  |
| 11. | moduł UPS zasilania awaryjnego umożliwiający awaryjne podtrzymanie zasilania lodówki do 12h w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej - po ponownym pojawieniu się zasilania, odbiornik automatycznie zostanie przełączony na zasilanie z sieci - stan poziomu naładowania baterii widoczny na module urządzenia | Tak |  |
| 12. | moduł GSM umożliwiający przesłanie na wybrany numer telefonu komórkowego informacji SMS o nieprawidłowościach w pracy chłodziarki (zanik napięcia, przekroczenie temperatur granicznych, awaria). | Tak |  |
| 13. | gwarancja 12 miesięcy. | Tak |  |
| 14. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 15. | Czas reakcji serwisu poniżej 48 godz. | Tak |  |

Zadanie 5- komora laminarna – 1 szt.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie oczyszczające powietrze zasysane z przestrzeni roboczej przez filtr absolutny HEPA (H13 lub H14) do pracy z substancjami pylistymi (np. narkotyki, trucizny) i filtr węglowy przy pracach z substancjami chemicznymi (np. formalina). | tak |  |
| 2. | Nablatowy wyciąg laboratoryjny gwarantujący ochronę obsługi bez konieczności podłączenia do odprowadzenia zewnętrznego | Tak |  |
| 3. | Przepływ powietrza max. 800 m3/h z możliwością regulacji siły ciągu przez użytkownika | Tak |  |
| 4. | Filtry min. trzy, w tym filtr wstępny i filtr główny obejmujący filtr z aktywnym węglem o wadze min. 5 kg, absorbujący substancje chemiczne i zapachy oraz filtr absolutny | Tak |  |
| 5. | Elektroniczny panel kontrolno-sterowniczy z następującymi funkcjami: - włącznik/wyłącznik urządzenia - wielostopniowy regulator prędkości przepływu (mocy wentylatora w stosunku do stopnia zużycia filtrów) - włącznik/wyłącznik oświetlenia, | Tak |  |
| 6. | Oświetlenie przestrzeni roboczej min.500 Lux | Tak |  |
| 7. | Poziom natężenia dźwięku max 55 db (A) | Tak |  |
| 8. | Zasilanie - 230 V, zużycie energii max 0,30 kW/h | Tak |  |
| 9. | Maksymalne wymiary zewnętrzne: - szerokość 700 mm -wysokość 1200 mm - głębokość 600 mm - waga max. 65 kg | Tak |  |
| 10. | Minimalne wymiary przestrzeni roboczej : - szerokość 600 mm - wysokość 550 mm (w centralnym punkcie) - głębokość 560 mm | Tak |  |
| 11. | Ściany boczne przezroczyste (szkło lub poliwęglan) | Tak |  |
| 12. | Godzinowy licznik czasu pracy | Tak |  |
| 13. | Podnoszona zawiasowo przezroczysta osłona przednia przestrzeni roboczej z możliwością całkowitego zamknięcia obszaru roboczego. | Tak |  |
| 14. | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy | Tak |  |
| 15. | Czas reakcji serwisu poniżej 72 godz. | tak |  |

Zadanie 6- Rejestratory temperatury i wilgotności – 6 szt

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rejestrator temperatury i wilgotności z wbudowanymi czujnikami i wyświetlaczem LCD, alarm świetlny, pamięć, współpraca z komputerem poprzez port USB. | Tak |  |
| 2. | Urządzenie : wyświetla wskazania wilgotności/temperatury, daty i czasu | Tak |  |
| 3. | pomiar wilgotności od 0 do 100% RH | Tak |  |
| 4. | pomiar temperatury (minimalny zakres) od -5 do +50°C | Tak |  |
| 5. | rejestruje po min. 15 000 rekordów pomiarowych dla temperatury i wilgotności, | Tak |  |
| 6. | współpracuje z komputerem poprzez port USB, | Tak |  |
| 7. | możliwość ustawienia przez użytkownika interwału zapisu w zakresie od 1 sekundy do 24 godzin | Tak |  |
| 8. | możliwość ustawienia progów alarmowych przez użytkownika, | Tak |  |
| 9. | posiada możliwość bezpośredniego,szybkiego odczytu wartości maksymalnych i minimalnych wskazań | Tak |  |
| 10. | sygnalizacja optyczna przekroczenia ustawionych progów alarmowych dla temperatury i wilgotności, | Tak |  |
| 11. | sygnalizacja niskiego stanu naładowania baterii, | Tak |  |
| 12. | uchwyt montażowy z zabezpieczeniem antykradzieżowym. | Tak |  |
| 13. | zasilanie baterie litowe AAA | Tak |  |
| 14. | gwarancja 12 miesięcy | Tak |  |
| 15. | Czas reakcji serwisu poniżej 72 godz. |  |  |

Zadanie 7

A	- waga lekarska – 2 szt.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | przeznaczona dla pacjentów do ważenia w pozycji stojącej | tak |  |
| 2. | posiadająca wzrostomierz, Uchylne ramię wzrostomierza | Tak |  |
| 3. | z możliwością ważenia pacjentów do 150kg | Tak |  |
| 4. | na kółkach, z blokadą | Tak |  |
| 5. | odporna na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
| 6. | Dokładność odczytu 20/50 g | tak |  |
| 7. | Tarowanie w całym zakresie ważenia | Tak |  |
| 8. | Zasilanie 220-230V/ 50Hz / i akumulatorowe lub bateryjnie Czas pracy na akumulatorach / bateriach 35 godzin (średni czas) | Tak |  |
| 9. | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 10. | Wpisana do rejestru wyrobów medycznych- posiadająca legalizację | Tak |  |
| 11. | Gwarancja na przetwornik pomiarowy – 5 lat | Tak |  |
| 12. | Gwarancja na urządzenie 24 miesiące – w ramach gwarancji bezpłatne wymagane przeglądy | Tak |  |
| 13. | instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 14. | Czas reakcji serwisu – poniżej 72 godz. | Tak |  |
| 15. | Szkolenie personelu w miejscu instalacji w ramach dostawy | Tak |  |
| 16. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |

B  waga lekarska – 1 szt.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniczna- dedykowana do ważenia noworodków i niemowląt | tak |  |
| 2. | Zdejmowana szalka o zaokrąglonej formie z lekko podwyższonymi ściankami bocznymi – po zdjęciu szalki możliwość ważenia starszych dzieci w pozycji stojącej ( do 20kg) | Tak |  |
| 3. | z możliwością ważenia pacjentów do 20kg | Tak |  |
| 4. | Szalka i obudowa z wysokogatunkowego tworzywa ABS | Tak |  |
| 4.a | Szalka noworodkowa o wymiarach min. 52x25cm +/- 5mm |  |  |
| 5. | odporna na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
| 6. | Dokładność odczytu 10/20 g | tak |  |
| 7. | Posiadająca funkcje TARA, BMIF, HOLD | Tak |  |
| 8. | Zasilanie 220-230V/ 50Hz / i akumulatorowe lub bateryjnie Czas pracy na akumulatorach / bateriach 35 godzin (średni czas) | Tak |  |
| 9. | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 10. | Wpisana do rejestru wyrobów medycznych – posiadająca legalizację | Tak |  |
| 11. | Masa własna wagi do 3kg. | Tak |  |
|  | Stolik o konstrukcji metalowej lakierowanej na 4 kółkach ( w tym 2 blokowane) dedykowany do wagi niemowlęcej z szufladą i półką, o wysokości 80cm, z uchwytem | tak |  |
| 12. | Gwarancja na urządzenie 24 miesiące – w ramach gwarancji bezpłatne wymagane przeglądy | Tak |  |
| 13. | instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 14. | Czas reakcji serwisu – poniżej 72 godz. | Tak |  |
| 15. | Szkolenie personelu w miejscu instalacji w ramach dostawy | Tak |  |
| 16. | Dostępność części zamiennych min 8 lat | tak |  |

Zadanie 8  - aparat do spirometrii – 1 szt

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komputer z procesorem min 2 GHz, HD XXXGB, monitor LCD 19”, drukarka ‘oprogramowanie pracujące w środowisku Windows’ XP, Windows 7, Windows 8 – mogący pracować autonomicznie | Tak |  |
| 2. | Zakresy pomiarowe: Głowica pneumotachograficzna zakres: 0 – 10 l dokładność: +/- 2% lub +/- 10 ml rozdzielczość 10 ml przepływ: 0 +/- 18 l/s | Tak |  |
| 3. | Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta 10 szt. w komplecie | Tak |  |
| 4. | Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości; wymagana gwarantowaną żywotność głowicy min 1000 sterylizacji | Tak |  |
| 5. | Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometyrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS Ocena jakości badania w skali A-F | Tak |  |
| 6. | Spirometria VC, IC, ERV, TV, IRV, MV, BF | Tak |  |
| 7. | Krzywa przepływ-objętość FEV 0.5, FEV 1, FEV 2, FEV 3, FEV 6, FVC EX, VPEF, PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEF 75/85, FEF25/75, MEF 50% FVC EX, FEV 1% FVC EX, TC 25/50, MTT, TPEF, FET, AEX, FVC IN, VPIF, PIF, MIF 50, FIV 1, FEV 1% FVC IN, FEV 1% VC, VCmax, FEV 1% VCmax, BEV | Tak |  |
| 8. | Maksymalna wentylacja dowolna MVV, BF, BR | Tak |  |
| 9. | a) możliwość automatycznej oceny próby rozkurczowej (próba bronchodilatacyjna) b) wbudowany system motywacyjny dla dzieci | Tak |  |
| 10. | Możliwość zmiany konfiguracji raportów zawierających: a) wartości należne z informacją o ich autorze b) liczbę odchyleń standardowych c) porównania d) zapisane krzywe-wykresy e) trendy zmian wartości mierzonych wielkości f) definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność g) możliwość definiowania własnych raportów w bazie danych h) możliwość wyboru pacjentów ze względu na płeć, wiek, wzrost, wagę i) możliwość wyszukiwania pacjentów i grup ze względu na schorzenie, spadek określonego parametru itp. | Tak |  |
| 11. | a) eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego b) opcjonalna możliwość instalacji transmisji danych do baz danych z protokółem definiowanym według standardu HL7. | Tak |  |
| 12. | Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów: - bodypletyzmografia - dyfuzja metodą Single Breath - opór oddechowy metodą okluzyjną - podatność statyczna i dynamiczna - systemu do prób prowokacyjnych - rhinomanometr - pulsoksymetr - moduł pomiaru siły mięśni - wzorzec oddechowy - moduł obiektywnego pomiaru ograniczenia przepływów wydechowych (system NEP) - moduł automatycznego pomiaru warunków otoczenia | Tak, |  |
| 13. | Wymagane wartości należne: GLI, ERS, NHANES, Hankinson, Kuster, Zapletal | Tak |  |
| 14. | Oprogramowanie w języku polskim z godne ze standardami ERS/ATS | Tak |  |
| 15. | Przewód powietrzny dedykowany – 2 szt | Tak |  |
| 16. | Ustniki – 50szt. – dedykowane dla dzieci | Tak |  |
| 17. | Klipsy na nos – 5 szt | Tak, |  |
| 18. | Wózek kompatybilny do urządzenia | Tak |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, |  |
| 20. | Szkolenie personelu w miejscu instalacji w ramach dostawy | Tak, |  |
| 21. | Gwarancja min 24 mies. | Tak, podać |  |
| 22. | W ramach gwarancji 1 bezpłatny przegląd rocznie | Tak, |  |
| 23. | Czas reakcji serwisu – 2 dni robocze | Tak, podać |  |
| 24. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak |  |
| 25. | Dostępność części zamiennych – min 8 lat | Tak, podać |  |
| 26. | Certyfikat CE | Tak podać |  |