Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG – GrIV – 23 PN/2017                                                                             Otwock, dn. 11.12.017r

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i montażem tomografu komputerowego 16 rzędowego wraz wyposażeniem w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja i przebudowa budynku Pawilonu Głównego w MCLChPiG – etap II”  , nr spr. 23 PN/2017.

Od Wykonawców wpłynęły następujące  pytania:

1. Dotyczy: Załącznik nr 2 PARAMETRY TECHNICZNO- UŻYTKOWE TOMOGRAF KOMPUTEROWY, Aparat CT 16 rzędowy z wyposażeniem – szt. 1, WSTRZYKIWACZ ŚRODKA CIENIUJĄCEGO – 1 SZTUKA, punkt 90. Fabrycznie nowy, automatyczny, dwukomorowy, specjalizowany do badań TK wstrzykiwacz kontrastu.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania przetargowego bezwkładowego wstrzykiwacza do podawania kontrastu oraz NaCl przeznaczonego do badań TK.

Głównymi zaletami oferowanego przez naszą firmę wstrzykiwacza jest:

Technologia CA exspress: wstrzykiwanie bezpośrednio ze wszystkich dostępnych na rynku pojemników środka kontrastowego i NaCl,

Eksploatacja wstrzykiwacza jest prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych NIE zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu),

Krótki czas przygotowania strzykawki pomiędzy badaniami,

Automatyczne przełączanie podawania środka kontrastowego z opróżnionego opakowania na pełne,

Wężyki 24 godzinne umożliwiające wykonanie dowolnej ilości iniekcji,

Oszczędność środka kontrastowego w wyniku wstępnego i wtórnego wypełnienia NaCl systemu wężyków,

5 detektory szybko i niezawodnie wykrywają powietrze w systemie,

Wstrzykiwacz wyposażony jest w kolorowy, dotykowy panel sterujący z interfejsem w języku polskim.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

2. Do opisu w pozycji WSTRZYKIWACZ KONTRASTU pkt. 90 załącznika nr 2 do SIWZ :„Fabrycznie nowy, automatyczny, dwukomorowy, specjalizowany do badań TK wstrzykiwacz kontrastu." Jak powszechnie wiadomo, na rynku dostępne są wstrzykiwacze kontrastów cechujące się rożnymi parametrami technicznymi jak i funkcjonalnymi wpływającymi bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjenta, walory użytkowe, koszty materiałów zużywalnych a konsekwencji na ogólny rachunek ekonomiczny zamawiającego.

Z aktualnie zamieszczonych w załączniku nr 2 do SIWZ szczegółowych wymagań (warunki graniczne i oceniane) wnioskujemy, że zamawiającemu zależy m.in. na uzyskaniu oferty najlepszej jakościowo.

W trosce o dobro zamawiającego prosimy o dodanie jakościowych parametrów punktowanych do opisu; „Dwukomorowy wstrzykiwacz kontrastu" jak poniżej:

| 5a | Wstrzykiwacz bezwkładowy | TAK/NIE | TAK=5 pkt., NIE=O pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5b | Dwie identyczne konsole jedna w sterowni, druga w pokoju badań z interfejsem w języku polskim | TAK/NIE | TAK=lpkt., NIE=O pkt. |
| 5c | Możliwość wyboru z menu wstrzykiwacza rodzaju srodka kontrastowego (różne marki producentów), stężenia srodka kontrastowego w celu precyzyjnego obliczenia optymalnych warunków podania srodka kontrastującego | TAK/NIE | TAK=5 pkt., NIE=0 pkt. |
| 5d | Możliwość wyboru z menu wstrzykiwacza rozmiaru wkłucia, indywidualnego dla każdego pacjenta w celu precyzyjnego dostosowania parametrów prędkości podania srodka kontrastowego a tym samym zminimalizowania ryzyka potencjalnego wynaczynienia. | TAK/NIE | TAK=5 pkt., NIE=O pkt. |
| 5e | Dedykowana funkcja przeprowadzenia testu iniekcji w celu oceny właściwego umieszczenia dostepu żylnego | TAK/NIE | TAK=5 pkt., NIE=O pkt. |

Uzasadnienie:

Wstrzykiwacze bezwkładowe dzięki możliwości zastosowania butelek z kontrastem, bez potrzeby przelewania ich do specjalistycznych wkładów, pozwalają obniżyć koszty eksploatacyjne urządzenia. Dwie konsole umożliwiaja pełna obsługę urzadzenia z wprowadzaniem wszystkich parametrów zarówno w pokoju badan przy pacjencie jak i w pomieszczeniu sterowni. Funkcja testu iniekcji pozwala ocenić umieszczenie dostępu żylnego przed wykonaniem właściwego badania z podaniem srodka kontrastującego. Wyb6r m.in.: rozmiaru wkłucia, marki i steżenia kontrastu, wpływa na dopasowanie prędkości podawanych plynów na zakończeniu wkłucia (wenflonu) pacjenta, istotnie zmniejszając ryzyko potencjalnych wynaczynień a tym samym zwiększając bezpieczenstwo procedury iniekcji srodkow kontrastujacych.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tabeli jakościowych parametrów punktowanych, jednocześnie zgodnie z SIWZ dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpital.pl