OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy pawilonu głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i gruźlicy w Otwocku, przy ul. Reymonta.

# Podstawa opracowania

-	rozporządzenie MZ z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,

-	rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75)

-	rozporządzenie MZ z dnia 23 sierpnia 2007r. wDZ.U. Nr162), sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi,

-	rozporządzenie MP i. PS. z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. Nr 169/03),

-	rozporządzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

-	rozporządzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

-	wytyczne inwestora.

# Dane wyjściowe

- 	W opracowywanej części na oddziałach łóżkowych będzie przebywało ogółem 216 pacjentów: w tym;

-	na trzecim piętrze – 12 łóżek	 (oddział zakaźny)

-	na drugim piętrze – 30 łóżek (oddział zakaźny), w tym 2 izolatki

-	na pierwszym piętrze – 30 łóżek (oddział zakaźny), w tym 2 izolatki

-	na parterze – 18 łóżek – oddział chorób płuc (niezakaźny),w tym dwie izolatki oraz 6 – łóżkowy oddział wzmożonego nadzoru,

-				Pacjent przebywa na oddziale średnio od kilku dni do kilku tygodni (nawet 2 – 3 miesiące).

-	Szatnie dla pracowników oddziałów zakaźnych zorganizowane są na każdym piętrze; szatnia dla pracowników oddziału niezakaźnego znajduje się w wyremontowanej części szpitala na parterze budynku.

-	Szatnia ogólna przeznaczona dla pacjentów ambulatoryjnych oraz odwiedzających znajduje się w hallu głównym na parterze, przy wejściu głównym.

-	W gabinetach zabiegowych stosowany będzie wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku.

-		W gabinecie diagnostyczno - zabiegowym będą przeprowadzane zabiegi wymagające wyłącznie znieczulenia dożylnego; z założenia znieczulenie ogólne dotchawicze, w którym ma zastosowanie podtlenek azotu, nie będzie stosowane.

-	W kuchenkach na oddziałach nie będą przygotowywane posiłki. Kuchnię podzielono na część czystą i brudną. Posiłki dostarczone na oddział przez firmę cateringową rozdzielane będą w kuchni czystej.

-	Zagadnienia związane z dezynfekcją łóżek, kocy, poduszek, materacy oraz prania bielizny rozwiązane będą poza obiektem szpitala.

-	W szpitalu będzie stosowany system żywienia cateringowy.

-				Na oddziałach stosowane będą kaczki i baseny wielokrotnego użytku,

-	Postępowanie z odpadami w tym medycznymi będzie się odbywało zgodnie z opracowaną instrukcją dla zakładu,

-	Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć odpowiednie umowy z właściwymi firmami w zakresie prania i dezynfekcji bielizny, pościeli.

-	Wszystkie użyte materiały i wyposażenie muszą posiadać atest dopuszczający ich stosowanie w służbie zdrowia.

# Opis technologiczny

W objętej opracowaniem części szpitala zaprojektowano szpitalne oddziały łóżkowe. Oddział szpitalny jest miejscem pobytu pacjenta w czasie jego hospitalizacji. Pacjent kierowany jest na odział poprzez izbę przyjęć po wstępnej diagnozie lub zabiegach. Oddział łóżkowy ma za zadanie zapewnienie pacjentowi stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, wykonywania niektórych badań diagnostycznych (np. USG, EKG), czynności leczniczych. W skład każdego odcinka wchodzą następujące pomieszczenia:

-			pokoje pacjentów (2 i 4 – osobowe), z węzłami sanitarnym

-			izolatka – zespół pomieszczeń do pobytu pacjenta (izolacji pacjenta) składający się z pomieszczenia pobytu pacjenta, pomieszczenia higieniczno – sanitarnego wyposażonego w miskę ustępową, umywalkę z baterią uruchomianą bez kontaktu z dłonią, natrysk i płuczkę - dezynfektor  oraz śluzy umywalkowo – fartuchowej.  W śluzie umywalkowo – fartuchowej znajduje się umywalka z baterią uruchomianą bez kontaktu z dłonią, wieszaki na ubrania czyste i brudne (fartuchy), zamykany pojemnik na brudną bieliznę oraz dozowniki na mydło i środki dezynfekcyjne, ręczniki papierowe, poj. na zużyte ręczniki.

-			punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim; jest to centralny punkt odcinka pielęgniarskiego i miejsce pracy pielęgniarki oddziałowej. Tutaj znajduje się tablica sygnalizacji instalacji przyzywowej na linii pacjenta – pielęgniarka – lekarz dyżurny. Tutaj przygotowuje się zabiegi pielęgniarskie, przechowuje medykamenty. Przygotowuje się tutaj również zlecenia badań oraz wpisy do karty chorych.

-			gabinet diagnostyczno – zabiegowy, służący do wykonywania zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych. Nie wykonuje się tutaj zabiegów chirurgicznych w znieczuleniu ogólnym, wymagającym użycia podtlenku azotu; jeżeli będą wykonywane znieczulenia, to jedynie dożylne. Zabiegi najczęściej wykonywane: opatrunki, wkłucia dożylne, zabiegi wykonywane w znieczuleniu miejscowym (skóry tkanki podskórnej), drenaż klatki piersiowej, szycie ran.

-			łazienka pacjenta, wyposażona w umywalkę, miskę ustępową, natrysk (terakota ze spadkiem do kratki ściekowej) i wózek – wannę. Wszystkie urządzenia sanitarne wyposażone są w uchwyty dla niepełnosprawnych. Pomieszczenie to służy wszystkim pacjentom, którzy mają problem z poruszaniem (pod natryskiem znajduje się ławeczka, dzięki której łatwiej jest korzystać z kąpieli) oraz pacjentom, którzy podczas toalety muszą korzystać z pomocy personelu, są wówczas myci na wózkach – wannach.

-			pomieszczenia higieniczno – sanitarne, przy każdym pokoju pacjenta zorganizowano łazienkę wyposażoną w umywalkę, miskę ustępową oraz natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej)

-			brudownik, pomieszczenie służące do opróżniania, dezynfekowania, przechowywania kaczek i basenów oraz składowania brudnej bielizny (stelaże z workami na brudną bieliznę, haki na worki z brudną bielizną)

-			kuchenka oddziałowa, służąca pacjentom do przygotowania ciepłych napojów oraz do rozdzialu posiłków dostarczanych przez firmę cateringową, a także do mycia naczyń (kuchnia brudna)

-			pokój prób, pielęgniarka pobiera w tym pomieszczeniu plwocinę do badań

-			magazyn czystej bielizny (regały i szafy z czystą bielizną pościelową),

-			pokoje pracowników medycznych i administracyjnych:

a) pokój pielęgniarki oddziałowej – jest przeznaczony do wykonywania funkcji administracyjnej, nadzorczej i szkoleniowej w stosunku do personelu średniego i niższego zatrudnionego w oddziale, przechowywania dokumentów oddziału

b) pokój lekarzy – pokój pracy lekarzy (opracowywanie wyników badań, uzupełnianie dokumentacji medycznej)

c) pokój lekarza dyżurnego,

-			ustęp dla personelu

-			pomieszczenie porządkowe – pomieszczenie służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjąco – dezynfekcyjnych, a także przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzętu wykorzystywanego do utrzymania czystości.

-			pomieszczenie pobytu dziennego pacjentów i personelu (pokój wypoczynkowy) - przeznaczone jest do rekreacji chorych i personelu,

W gabinetach zabiegowych, znajdujących się w projektowanej części szpitala wykonywane będą następujące zabiegi:

-	pobieranie krwi do badań,

-	wkłucia obwodowe,

-	iniekcje dożylne, domięśniowe i podskórne,

-	zmiana opatrunków,

-	zdjęcie szwów,

-	cewnikowanie pęcherza moczowego,

-	nakłucie jamy opłucnej,

-	nakłucie węzłów chłonnych, mostka, lędźwiowe, jamy brzusznej,

-	drenaż opłucnej i wymiana drenów,

-	nacięcie nacieków ropnych.

### Zatrudnienie

| Lp. | Dział/oddział | Ogółem |  |  |  | Najliczniejsza zmiana |  | Liczba zmian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem M+K | M |  | K | M | K |  |
| 1 | Oddział łóżkowy (piętro 4) | 7 | 3 |  | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Oddział łóżkowy (piętro 2) | 10 | 4 |  | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Oddział łóżkowy (piętro 1) | 10 |  | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Oddział łóżkowy (parter) | 8 |  | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |

Na zmianie podstawowej pracuje 50% zatrudnionych, na pozostałych po 25%. Pracownicy na najliczniejszej zmianie pracują w godz: 7 – 15.

Szatnie dla pracowników oddziałów łóżkowych zaprojektowano na piętrze pierwszym, drugim, trzecim.

### Ruch pacjentów

-	Na oddziały łóżkowe pacjenci kierowani są poprzez izbę przyjęć (znajdującą się w części wyremontowanej szpitala), gdzie po wstępnym badaniu i przejściu procedury związanej z przyjęciem do szpitala udają się na poszczególne oddziały, do wyznaczonych pokoi.

-	Pacjent z uwagi na zakaźny charakter oddziału, nie opuszcza go. Wszystkie badania odbywają się w obrębie oddziału.

### Ruch personelu

-	Pracownicy projektowanych oddziałów po wejściu wejściem głównym udają się do szatni ogólnych zorganizowanych na piętrach (oddziały zakaźne) lub szatni w części wyremontowanej szpitala, a następnie rozchodzą się do wyznaczonych zadań. Personel na piętra dostaje się klatką schodowa lub windą.

### Przewożenie zwłok

-	Zwłoki, po dwóch godzinach od stwierdzenia zgonu, będą zabierane przez firmę pogrzebową, z którą szpital ma podpisaną umowę.

### Ruch materiału

-	Pracownicy firmy cateringowej przywożą posiłki bezpośrednio na oddział, do kuchni czystej. Tam posiłki rozdzielane są na talerze i podawane do jadalni zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie kuchni.

-	Brudne naczynie zbierane są w kuchni „brudnej”, myte w zmywarce z wyparzaniem, a następnie przekazywane do przelotowej szafy na czyste naczynia wbudowanej pomiędzy kuchnia czystą i brudną.

-	Brudna bielizna zbierana jest w worki i umieszczana w brudownikach (worki zawieszane na hakach). Następnie zawożona jest windą do ogólnego magazynu brudnej bielizny znajdującego się na terenie szpitala. Brudna bielizna zabierana jest przez firmę zewnętrzną do pralni.

-	Odpady pokonsumpcyjne gromadzone są w specjalnych pojemnikach i wynoszone raz dziennie do punktu gromadzenia odpadów medycznych na terenie szpitala,

-	Zużyte igły, ostrza zbierane są w odpowiednich pojemnikach, wypełniane do 2/3 objętości, wymieniane nie rzadziej niż co 48 godzin, a następnie wynoszone są w czerwonym worku do boksu na odpady zakaźne (na terenie szpitala),

-	Sprzęt jednorazowy, rękawiczki, próbówki, opatrunki, zainfekowane pampersy, wyrzucane są do koszy pedałowych wyłożonych workiem w kolorze czerwonym, wypełnionych do 2/3 objętości i wynoszone co najmniej raz dziennie do magazynu odpadów medycznych,

-	przeterminowane leki usuwane są na bieżąco do pojemników i wraz z protokołem przekazywane są do apteki szpitalnej,

-				Czysta bielizna przywożona jest na oddział w zamykanych wózkach bezpośrednio z pralni.

# Wytyczne branżowe

## Branża budowlana

Drzwi:

- w pomieszczeniach użytkowych (sale zabiegowe, pokoje pacjentów i personelu) – drzwi metalowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Wykończenie odporne na częste mycie i dezynfekcję.

- na ciągach komunikacyjnych (korytarze)- drzwi metalowe szklone szklem bezpiecznym, wyposażone w samozamykacze,

- na granicy stref pożarowych- drzwi metalowe pełne o odporności ogniowej EI 60

- do pomieszczeń technicznych – drzwi metalowe pełne, izolowane akustyczne, o izolacji akustycznej wg opracowania akustycznego,

- drzwi łazienek, magazynów, brudownika wyposażone w kratki nawiewne

-			Instalacje powinny być kryte (obudowane).

Okna:

- Okna PCV, współczynnik przenikania ciepła U=1.1W/m2K

- Okna we wszystkich pomieszczeniach tego wymagających muszą być zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Sufity:

Sufity uniemożliwiające gromadzenie się kurzu, łatwe do czyszczenia (dezynfekcji).

W pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ściany na całej wysokości powinny być wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję (gabinety zabiegowe, łazienki).

Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

Posadzki - w zależności od przeznaczenia pomieszczenia – rulonowe (w tym antyelektrostatyczne), bezpoślizgowe z wywinięciem na ścianę.

Posadzkę trwałą, zmywalną bezpoślizgową, nienasiąkliwą, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych należy stosować w brudownikach, sanitariatach. Wszystkie pozostałe pomieszczenia muszą posiadać posadzki zmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne.

Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

## Instalacje wod – kan

W projektowanych pomieszczeniach należy zaprojektować następujące instalacje wod. – kan.:

- instalacja wody zimnej, (projektowana instalacja zasilona zostanie z istniejącej na terenie szpitala sieci wodociągowej)

- instalacja wody ciepłej użytkowej, kanalizacja (sanitarna, deszczowa),(ścieki z instalacji zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji zewnętrznej na terenie szpitala, a stamtąd do sieci kanalizacji miejskiej. Dezynfekcja i utylizacja ścieków szpitalnych wg systemu stosowanego dla budynków służby zdrowia. Wody opadowe zostaną odprowadzone do sieci kanalizacyjnej na terenie szpitala, a następnie do sieci kanalizacji miejskiej ogólnospławnej).

Uwaga!

Ścieki powstające w szpitalu zakaźnym - mogą zawierać chorobotwórcze mikroorganizmy. Zabieg dezynfekcji ma na celu zapobiegnięcie ewentualnym skażeniom. Proces dezynfekcji polega na dodaniu do ścieków odpowiedniej ilości środka dezynfekcyjnego. Najczęściej stosowanym do tego celu środkiem dezynfekcyjnym jest dostępny w sprzedaży podchloryn sodu. Handlowy podchloryn sodu zawiera 15% czynnego chloru.

- instalacja przeciwpożarowa - hydranty.

Do wszystkich urządzeń sanitarnych należy doprowadzić wodę zimną i ciepłą oraz odprowadzić ścieki. Zastosować zawory antyskażeniowe.

Temperatura w punktach poboru 55-60ºC; okresowa dezynfekcja termiczna 70ºC.

Miski ustępowe zawieszane na ścianie podłączone do systemu zasilania i odpływu typu GEBERIT.

Umywalki z bateriami ciepłej i zimnej wody uruchomiane bez kontaktu z dłonią należy instalować w szczególności w śluzach i pomieszczeniach przygotowania lekarzy w bloku operacyjnym.

Pomieszczenia, takie jak: śluzy oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek powinny być wyposażone w zlew co najmniej jednokomorowy.

W pomieszczeniach porządkowych - zlewy montowane na wysokości 50 cm od podłogi.

Obudowy i osłony instalacji sanitarnych powinny mieć gładką powierzchnię, a elementy instalacji nie mogą wychodzić poza obudowę lub osłonę. Wszystkie urządzenia jak umywalki, zlewozmywaki powinny być dokładnie wypoziomowane i spoinowane silikonem .

Pobór wody

Myjnia – dezynfektor Sf6 (DEKO 190) w brudownikach: woda zima: 47l/cykl, woda ciepła 37l/cykl; cykl 45min, 2 cykle na dobę 8szt.

Myjnia – dezynfektor Sf6.1 (DEKO 25) w łazienkach przy izolatce: woda uzdatniona; 23l/cykl, cykl 20min, 2 cykle na dobę

## Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach:

·	magazyny bielizny, brudowniki, pom. techniczne																		16°C

·	korytarze, klatki schodowe, poczekalnie, pokoje administracyjne									20°C

·	pokoje chorych, szatnie, łazienki, natrysk																					24°C

## Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Klimatyzację zastosowano w sali wzmożonego nadzoru.

W pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno – wyciągową.

Odziały zakaźne należy wentylować na niezależnych centralach z filtrami na wylocie.

## Instalacje elektryczne

Należy zaprojektować następujące instalacje elektryczne:

- instalacja oświetlenia ogólnego podstawowego i rezerwowanego,

- instalacja oświetlenia miejscowego,

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

- instalacja oświetlenia nocnego (w oprawach przyłóżkowych), administracyjnego nocnego korytarzy,

- instalacja bezpieczeństwa zasilanego z UPS,

- instalacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego - zasilanego z centralnej baterii ośw. awaryjnego,

- instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,

- instalacja gniazd wtykowych – zasilanie komputerów,

- instalacja gniazd wtykowych zasilania aparatury elektromedycznej,

- instalacja siły i gniazd wtykowych – obwody nierezerwowane,

- instalacja siły i gniazd wtykowych – obwody rezerwowane,

- instalacja zasilania i automatyki wentylacji i klimatyzacji,

- instalacja sygnalizacji awaryjnej gazów med. ,

- instalacja zasilania lamp bezcieniowych,

- instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczeń,

- instalacja specjalistyczna w Sali wzmożonego nadzoru – obwody „IT”,

- instalacja uziemień medycznych,

- instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń,

- instalacja ochrony odgromowej i ochrony przepięciowej,

### Oświetlenie podstawowe (ogólne, miejscowe) gniazd wtykowych

Oświetlenie ogólne pomieszczeń wykonane będzie oprawami fluorescencyjnymi. W pomieszczeniach przewiduje się oprawy nastropowe, w korytarzach wbudowane w sufit podwieszony. Stosowane oprawy winny gwarantować łatwe utrzymanie czystości. Klosze mleczne z materiału niepalnego.

W pomieszczeniach wilgotnych ( wc, natryski, łazienki), w pokojach łóżkowych nad umywalkami, w pomieszczeniach technicznych (wentylatornie, węzły cieplne, magazyny - oprawy szczelne.

W sali pacjentów przewiduje się oświetlenie pomieszczeń z zestawów przyłóżkowych integrujących instalacje elektryczne i sygnalizacyjne i oprawami nastropowymi. Każda oprawa przyłóżkowa wyposażona jest w oświetlenie półpośrednie ogólne, bezpośrednie miejscowe, oświetlenie nocne, gniazda wtykowe, przyciski sygnalizacyjne, gniazda gazów medycznych i ewentualnie gniazda telefoniczne (obwody instalacji strukturalnych). Ilość gniazd wtykowych i gniazd gazów medycznych ustala się stosownie do przeznaczenia łóżek.

### Instalacja wewnętrzna oświetlenia ogólnego rezerwowanego

Do podstawowych pomieszczeń wymagających wykonania instalacji rezerwowej zaliczono:

- pokoje lekarskie i pielęgniarskie,

- korytarze i klatki schodowe,

- pokoje personelu administracyjnego,

- wentylatornia,

-			rozdzielnie energetyczne i gazów medycznych.

### Instalacja lamp bezcieniowych

W gabinetach zabiegowych montować lampy bezcieniowe, stacjonarne, mocowane na stropie Lampy zasilić z zasilaczy instalowanych w tych samych pomieszczeniach co lampy.

### Zasilanie aparatury elektromedycznej

Na sali wzmożonego nadzoru aparatura podtrzymująca funkcje życiowe pacjenta winna być bezprzerwowo zasilana poprzez urządzenie UPS. Dotyczy to: gniazd wtykowych do zasilania aparatury elektromedycznej takiej jak: respiratory itp.

### Ochrona przed elektrycznością statyczną

Aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na częściach izolacyjnych urządzeń, mebli, pościeli i odzieży personelu w sali wzmożonego nadzoru należy zapewnić spływ ładunków do ziemi, bez wyładowania iskrowego, z zastosowaniem następujących środków ochrony:

- wilgotność względna powietrza nie mniej niż 50%;

- podłoga w pomieszczeniu wykonana z materiałów półprzewodzących, układanych 
na siatce z folii miedzianej, połączonej metalicznie w co najmniej dwóch miejscach 
z systemem miejscowych przewodów wyrównawczych;

- oporność podłogi nie może przekraczać 106 i nie może być mniejsza od 5x104 

- wyposażenie pomieszczeń wykonane z metali lub całkowicie z materiałów przewodzących bez użycia powłok izolacyjnych: zakończenie nóg mebli, sprzętu ruchomego, części aparatów itp. wykonane z gumy przewodzącej lub równorzędnego pod względem przewodności materiału.

## Instalacje teletechniczne

W ramach opracowań instalacji teletechnicznych ujęte będą:

- instalacja sygnalizacji alarmowo – przyzywowej: pacjent - pielęgniarka - lekarz,

- instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru,

- okablowanie strukturalne obejmujące: instalację telefoniczną i teleinformatyczną.

- instalacje CCTV – telewizji przemysłowej,

- instalacje interkomowe,

- instalacje – TV-SAT.

Instalacja alarmowo - przyzywowa jest to instalacja alarmu i przywołania na linii pacjent - pielęgniarka dyżurna i pielęgniarka - lekarz dyżurny. Elementy tej instalacji wbudowane są w zestawy przyłóżkowe i panele elektryczno - gazowe. Współpracują z lampkami sygnalizacyjnymi nad drzwiami pomieszczeń, kasownikami alarmu oraz numeratorami świetlnymi na stanowisku pielęgniarki dyżurnej lub lekarza dyżurnego.

## Instalacja gazów medycznych

Pomieszczenia tego wymagające należy wyposażyć w instalację gazów medycznych tj.:

- instalację tlenu

- instalację sprężonego powietrza

- instalację próżni medycznej

- instalację sygnalizacji awaryjnej gazów medycznych.

Źródło zasilania: stacja zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalnie butlowe, stacja sprężarek powietrza i stacja pomp próżni.

Punkty poboru gazów montować w kolumnach, ściennych tablicach poboru gazów, w uniwersalnych oprawach przyłóżkowych, panelach IT oraz w tynku na ścianie.

Instalacje gazów medycznych muszą spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 727-3.

# Szczegółowy opis pomieszczeń

PARTER

0.01. Komunikacja – powierzchnia – 94,0 m2

- 0.02. Pokój personelu – powierzchnia – 12,1 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne; wokół umywalki powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	fotel (Bc1) x2, stolik – ława (600x600), krzesło tapicerowane x2, krzesło obrotowe x2 (Bb3), szafa na dokumentację x2 (802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (Db2.3.1), biurko x2 (1200x600x850) (Db1.1.1), komputer x2, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3)

Instalacje:

a)	wodne - umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 20C,

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 2, gniazdo telefoniczne – szt. 2,  instalacja sygnalizacji pożaru.

- 0.03. Pokój pielęgniarki oddziałowej – powierzchnia – 10,3 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne; wokół umywalki powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	krzesło x3 (Bb1), fotel x2 (Bc1), stolik – ława (Db4.1), krzesło obrotowe (Bb3), szafa na dokumentację x2(802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (Db2.3.1), biurko (1600x600x850) (Db1.2.3), stół (Ea1), komputer, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3)

Instalacje:

a)	wodne - umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 1, gniazdo telefoniczne – szt. 1), instalacja sygnalizacji pożaru.

- 0.04. Pokój lekarzy – powierzchnia – 13,6m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne; wokół umywalki powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	kanapa (Ab1), stolik – ława (600x600), krzesło tapicerowane x2, krzesło obrotowe x2 (Bb3), szafa na dokumentację x4 (802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (Db2.3.1), biurko x2 (1200x600x850) (Db1.1.1), komputer x2, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3)

Instalacje:

a)	wodne - umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 20C,

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 2, gniazdo telefoniczne – szt. 2,  instalacja sygnalizacji pożaru.

- 0.05. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy – powierzchnia – 23,8m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm.

Ściany do sufitu wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	tablica przyłącza gazów (Gh5), zestaw mebli metalowych do gabinetów zabiegowych ze zlewem 1-komorowym, zestaw mebli metalowych z biurkiem i szafą lekarską (Da2.3.7), taboret obrotowy x2 (Ba2), wózek zabiegowy (Da4.2), wózek zabiegowy (Da4.1), stół zabiegowy (Gd1), lampa zabiegowa sufitowa (Ge5.1), negatoskop, , waga lekarska ze wzrostomierzem (Ha2), komputer, chłodziarka mała (Uf1), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpadki medyczne

- Instalacje:

a)	wodne :

- umywalka z baterią bezdotykową z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 24C, filtr dokładny F9

c)	gazy medyczne -	tlen – szt. 2 , sprężone powietrze – szt. 1, próżnia – szt.1,

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.5 – podwójne, szt.1 – pojedyncze, szt.1 – do zasilania negatoskopu – na wys. 1,80m), instalacje: uziemień specjalnych, lamp bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed.,

e)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe - szt.1, gniazdo telefoniczne - szt.1), instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy: lampa zabiegowa - 3x65W, zasilanie niskonapięciowe, negatoskop (Jb8.2)-340VA

- 0.06. Pokój prób – powierzchnia – 5,8 m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne; ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	zestaw mebli ze zlewem 1-komorowym (wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych), taboret obrotowy (Ba2), wózek zabiegowy (Da4.2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3)

- Instalacje:

a)	wodne :

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna min 2 wym/godz, temp. 20C,

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

e)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

#### 0.07. Łazienka  pacjenta – powierzchnia – 10,6 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ręczniki (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), uchwyty dla niepełnosprawnych x4 (RD3.1.2), wózek wanna uchwyt dla niepełnosprawnych zainstalowany pod prysznicem (Rd3.1.4),

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- bateria naścienna do wózka  - wanny z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- kratka ściekowa pod wózkiem – wanną,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne pojedyncze przy umywalce),

d)	teletechniczne - instalacja alarmowo – przyzywowa,

0.08. Magazyn czystej bielizny – powierzchnia – 12,8m2

Wykończenie: 	 podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne

Sufit gładki malowany.

Wyposażenie: 	regał metalowy, szafy na bieliznę, wózki do przewożenia czystej bielizny

Instalacje:

a)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 16C,

b) 	elektryczne -	oświetlenie ogólne, gniazdo wtykowe ogólnego przeznaczenia.

c)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

#### 0.09. WC personelu – powierzchnia – 2,9 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4),

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 50m3/h x sedes; temp.20 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne),

0.10 – 0.13. Pokój 2- łóżkowy – powierzchnia – 20,1m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny,

Wyposażenie:	łóżko szpitalne x2 (Aa2), krzesło szpitalne x2 (Bb1), szafka przyłóżkowa x2 (Ac2), panel elektryczny x2 (Gh3), taboret obrotowy x2 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), szafy na ubranie, telewizor naścienny, , pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a)	wodne – umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C,

c)		gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

d)		elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)		teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 2), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

0.10a – 0.13a. Pom. higieniczno – sanitarne  – powierzchnia – 3,4 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla niepełnosprawnych

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

d)	teletechniczne - instalacja alarmowo – przyzywowa,

0.14 – 0.15. Izolatka – powierzchnia – 20,1m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny,

Wyposażenie:	łóżko szpitalne (Aa2), krzesło szpitalne (Bb1), szafka trzyłóżkowa (Ac2), panel elektryczny (Gh3), taboret obrotowy (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), szafy na ubranie, telewizor naścienny, pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a)	wodne – umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C, podciśnienie

c)		gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)			teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 1), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

- 0.16. Śluza umywalkowo - fartuchowa – powierzchnia – 14,5 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę 10cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne; za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak nierdzewny x2, lampa bakteriobójcza ścienna, szafki na ubrania czyste i brudne, dozownik na mydło z płynem, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym bez kontaktu z dłonią, pojemnik na ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki, zamykany pojemnik na bieliznę

- Instalacje:

a)	wodne - umywalka z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

#### 0.14a, 0.15a. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne  – powierzchnia – 3,4m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla niepełnosprawnych, myjnia - dezynfektor

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- bateria prysznicowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- myjnia-dezynfektor (Sf6.1 - na rysunku, karta urządzenia DEKO 25)

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

Pobór mocy: myjnia – dezynfektor (Sf6.1) – 230V, 3kW

0.17 – 0.18. Pokój 2-łóżkowy – powierzchnia – 19,6m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny,

Wyposażenie:	łóżko szpitalne x2 (Aa2), krzesło szpitalne x2 (Bb1), szafka przyłóżkowa x2 (Ac2), panel elektryczny x2 (Gh3), taboret obrotowy x2 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), szafy na ubranie, telewizor naścienny, pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

a)	wodne – umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

a)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C,

b)	gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

c)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)	teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 2), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

0.17a,0.18a. Pom. higieniczno – sanitarne  – powierzchnia – 3,5 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla niepełnosprawnych

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

d)	teletechniczne - instalacja alarmowo – przyzywowa,

#### 0.19. Sala zajęć ruchowych – powierzchnia – 25,9m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	rower treningowy x2 (1020x70x1300)(Rb3), bieżnia (1480x740x1340) x2 (Rb4), atlas (1930x545x225), drabinka (Rb1)x2, materac x2 (Rb2),

Instalacje:

a)	wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, 50m3/hxos.(10 osób), temp. 20C,

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

c)	teletechniczne - gniazdo telefoniczne – szt. 1, gniazdo komputerowe – szt.1, instalacja sygnalizacji pożaru

0.20. Jadalnia – powierzchnia – 41,6 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne;

Sufit gładki, łatwo zmywalny

Wyposażenie:	krzesła (x26), stoliki (x5), pojemniki na odpadki żywnościowe, wózek do przewożenia potraw

Instalacje:

a) wodne – umywalka wbudowana w blat (w przedsionku) z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, 20m3/hxos (28osób), temp. 20C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru

- 0.22. Aneks wypoczynkowy personelu – powierzchnia – 13,2 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę 10cm,

Ściany gładkie, malowane farbą trwałą, łatwo zmywalną

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	stolik - ława x2, fotel x4, kosz na odpadki (Ya1),

- Instalacje:

a)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20C,

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne),

c)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 1, gniazdo RTV), instalacja sygnalizacji pożaru

0.24. Kuchnia oddziałowa (czysta) – powierzchnia – 7,3 m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany gładkie łatwo zmywalne, ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	Kuchenka elektryczna 2-palnikowa (Ua1), meble kuchenne wykonane z materiałów nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, zlewozmywak 1-komorowy wbudowany w blat, chłodziarka (Uf1), wieszak na ubranie (Yb1), kosz pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpadki żywnościowe, wózek do przewożenia potraw

Instalacje:

    - wodne:

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C, ,  nadciśnienie

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy: płyta grzejna – 2,5kW, zasilanie 3-faz.,

0.25. Kuchnia oddziałowa (brudna) – powierzchnia – 7,5 m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany gładkie łatwo zmywalne, ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	meble kuchenne wykonane z materiałów nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, zlewozmywak 2-komorowy wbudowany w blat, zmywarka (Ud1), wieszak na ubranie (Yb1), kosz pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpadki żywnościowe, pomiędzy kuchniami zainstalowana jest przelotowa szafa na czyste naczynia

Instalacje:

- wodne:

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zmywarka z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20C, podciśnienie

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy: zmywarka – 5,5kW, zasilanie 3-faz.,

#### 0.26. Komunikacja – powierzchnia – 157,5 m2

- 0.27. Gabinet badań  – powierzchnia – 15,1m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, malowane farbą trwałą, łatwo zmywalną; ściany za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit latwo zmywalny.

Wyposażenie:	biurko (Da1.1), krzesło obrotowe (Bb3), krzesło x2 (Bb1), taboret obrotowy (Ba2), wózek zabiegowy (Da4.1), kozetka lekarska (Gb2), reflektor lekarski (Ge2), szafa lekarska x2, negatoskop, bieżnia do prób wysiłkowych, (Rb4), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3)

- Instalacje:

a)		wodne - umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i     odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2wym/godz., temp.24C,

c)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparatury elektromed., instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczeń

d)		teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe - szt. 1, gniazdo telefoniczne – szt. 1), instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy: reflektor lekarski – 50W

- 0.28. Punkt  piel. – powierzchnia – 13,2 m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne; za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	lada wg projektu wnętrz, krzesło obrotowe x2 (Bb3), komputer x2, centrala instalacji przyzywowej, szafki na dokumentację,

Instalacje:

a)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

b) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

c)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 2, gniazdo telefoniczne – szt. 2), instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja alarmowo – przyzywowa

- 0.29. Zaplecze przygotowawcze -  powierzchnia – 9,8 m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne; ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	zestaw mebli ze zlewem 1-komorowym (wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych), taboret obrotowy (Ba2), wózek zabiegowy (Da4.2), kozetka lekarska (Gb2), chłodziarka (Uf1), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpady medyczne

- Instalacje:

a)	wodne :

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna min 2 wym/godz, temp. 20C,

c)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

d)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

- 0.30. Brudownik – powierzchnia – 6,0m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę o wys. 10 cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem

- Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	półka metalowa (Cb3.2), stół ze zlewem 1- komorowym, myjnia - dezynfektor(Sf6), wózek na brudną bieliznę (Fd2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), pojemnik z płynem dezynfekcyjnym (Ya5)

Instalacje:

a)	 wodne:

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- kratka ściekowa,

- myjnia –dezynfektor z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków (Sf6 – na rysunku, karta DEKO-190),

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna min 4 wym/godz, temp. 16C,

c)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne, szt.1 – gniazdo zasilania myjki),

Pobór mocy: myjnia-dezynfektor (Sf6): zasilanie 230V/400V, 50 Hz, 9kW

0.31. Pom. porządkowe – powierzchnia – 3,8m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę o wys. 10 cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem

- Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	regał listwowy (Cb2.1), wózek sprzątacza (Ye7), szafki na środki czystości, wieszak (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya2), pojemnik na środek dezynfekcyjny (Ya5),

- Instalacje:

a)	wodne - zlew zamontowany na wys. 50cm nad podłogą z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków;

b)		wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16C,

c)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt. 1 - hermetyczne).

d)	teletechniczne – instalacja sygnalizacji pożaru.

- 0.32, 0.34. Sala wzmożonego nadzoru – 2 stanowiskowa – powierzchnia – 24,1m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina antyelektrostatyczna wywinięta na ścianę do wys. 10 cm.

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem,

- Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	łóżko intensywnej opieki x2 (Aa4), wózek intensywnej opieki (Da4.4), szyna do mocowania aparatury górna i dolna, wysięgnik do kroplówek (Gg4), ścienny system zasilający dla stanowiska wzmożonego nadzoru (panel oświetleniowy, gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych), zestaw monitorujący dla 2-stanowisk z monitorem centralnym (w punkcie pielęgniarskim), defibrylator, ssak elektryczny x2, respirator x2, zestaw 2 pomp strzykawkowych i 1 objętościowej wraz ze stacja dozująca, zamykany pojemnik na odpady medyczne, podręczna szafa na czysta bieliznę, pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), pojemnik z płynem dezynfekcyjnym (Ya5)

Instalacje:

a)	wodne - umywalka z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja - klimatyzacja –10wym/godz, temp. 24°C, filtr HEPA (H13), nadciśnienie,

c)	gazy medyczne – zestaw gazów na każde łóżko (tlen - szt. 2 , sprężone powietrze - szt. 1, próżnia-szt. 2),

d)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie nocne szt. 2, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja lamp bakteriobójczych

e)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 1, gniazdo komputerowe szt.1), instalacja sygnalizacji pożaru

Medyczna jednostka zasilająca IS500:

Długości 4400mm - dla 2 stanowisk łóżkowych

Zwieszany panel ścienny zasilający oznaczony znakiem CE z  atestem wyrobu medycznego klasy IIb.

Wyposażenie na jedno łóżko:

  - W dolnej części belka z dwiema poziomymi prowadnicami dla przesuwnych i obrotowych wózków dla strony monitoringu - wentylacji oraz infuzji na której mocowane są wózki - zestawy nośne wyposażone w cierny hamulec poziomego przesuwu.  Zakres obrotu każdego wózka 90(+/-45), udźwig wózka strony monitoring – wentylacja: 100 kg, od strony infuzja: 60kg. Wózek strony monitoring-wentylacja  wyposażony w 2 drążki o długości 1530mm oraz 2 półki pod aparaturę medyczną o powierzchni 440x340mm z możliwością obciążenia do 40 kg każda wraz z szynami bocznymi oraz szufladę o wymiarach 430x340x170 z możliwością jej obciążenia do 7kg. Wózek strony infuzji wyposażony w drążek o dł.1530 mm, średnicy 38 mm i udźwigu 60kg służy do mocowania pomp infuzyjnych oraz dwóch półek  o wymiarach 350x180mm i nośności 10kg. Posiada również wieszak do infuzji grawitacyjnej, z regulacją położenia w pionie do 380 mm, zakończony poziomym drążkiem z  sześcioma hakami do zawieszania płynów. Ponadto stanowisko wyposażone w koszyk na cewniki i śmietniczkę.

  - Wyposażenie elektryczne (Gniazda elektryczne  zgodne z PN, oznaczone kolorem zgodnie z systemem obowiązującym w szpitalu ( zielone, czerwone, białe, do uzgodnienia):

- 20 gniazd elektrycznych 230V/50Hz, w tym dwa dedykowane (każde gniazdo z diodą kontrolną)

- 20 gniazd ekwipotencjalnych.

- 1 gniazdo elektryczne 230V/50Hz  20A na dwa łóżka dla RTG i defibrylatora

- 1 zaślepiony otwór pod gniazdo dla bioinstalacji

  - Gniazda poboru gazów medycznych typ AGA MC70

- 4 x tlen

- 3 x sprężone powietrze

- 4 x próżnia

- Łączność i przesyłanie danych:

- 1 x podwójne gniazdo RJ45 Cat.6

- 1 x otwór z zaślepką

- Oświetlenie:

- oświetlenie ogólne  2x36W,  EVG - włącznik przy drzwiach,

- oświetlenie do badania/czytania 1x24W EVG (zabezpiecza min 300lx na powierzchni roboczej łóżka) – włącznik w panelu,

- oświetlenie nocne 1xTCS 7W EVG – włącznik w dyspozytorce,

- lampa halogenowa do wkłuć 35W na ramieniu dwuprzegubowym, zabezpieczająca   natężenie  oświetlenia 33000 lx z odległości 0,5m.

Pobór mocy:	panel elektryczno-gazowy-ok. 2200W

- 0.33. Sala wzmożonego nadzoru – 2 stanowiskowa z punktem pielęgniarskim – powierzchnia  – 34,4m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina antyelektrostatyczna wywinięta na ścianę do wys. 10 cm.

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem,

- Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	łóżko intensywnej opieki x2 (Aa4), wózek intensywnej opieki (Da4.4), szyna do mocowania aparatury górna i dolna, wysięgnik do kroplówek (Gg4), sufitowy system zasilający dla stanowiska wzmożonego nadzoru (panel oświetleniowy, gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych), zestaw monitorujący dla 2-stanowisk z monitorem centralnym (w punkcie pielęgniarskim), defibrylator, ssak elektryczny x2, respirator x2, zestaw 2 pomp strzykawkowych i 1 objętościowej wraz ze stacja dozująca, zamykany pojemnik na odpady medyczne, podręczna szafa na czysta bieliznę, pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), pojemnik z płynem dezynfekcyjnym (Ya5)

Instalacje:

a)	wodne - umywalka z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja - klimatyzacja –10wym/godz, temp. 24°C, filtr HEPA (H13), nadciśnienie,

c)	gazy medyczne – zestaw gazów na każde łóżko (tlen - szt. 2 , sprężone powietrze - szt. 1, próżnia-szt. 2),

d)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie nocne szt. 2, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja lamp bakteriobójczych

e)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 1, gniazdo komputerowe szt.1), instalacja sygnalizacji pożaru

Medyczna jednostka zasilająca IS500:

Długości 9000mm - dla 4 stanowisk łóżkowych

Zwieszany panel sufitowy zasilający oznaczony znakiem CE z  atestem wyrobu medycznego klasy IIb.

Wyposażenie na jedno łóżko:

  - W dolnej części belka z dwiema poziomymi prowadnicami dla przesuwnych i obrotowych wózków dla strony monitoringu - wentylacji oraz infuzji na której mocowane są wózki - zestawy nośne wyposażone w cierny hamulec poziomego przesuwu.  Zakres obrotu każdego wózka 90(+/-45), udźwig wózka strony monitoring – wentylacja: 100 kg, od strony infuzja: 60kg. Wózek strony monitoring-wentylacja  wyposażony w 2 drążki o długości 1530mm oraz 2 półki pod aparaturę medyczną o powierzchni 440x340mm z możliwością obciążenia do 40 kg każda wraz z szynami bocznymi oraz szufladę o wymiarach 430x340x170 z możliwością jej obciążenia do 7kg. Wózek strony infuzji wyposażony w drążek o dł.1530 mm, średnicy 38 mm i udźwigu 60kg służy do mocowania pomp infuzyjnych oraz dwóch półek  o wymiarach 350x180mm i nośności 10kg. Posiada również wieszak do infuzji grawitacyjnej, z regulacją położenia w pionie do 380 mm, zakończony poziomym drążkiem z  sześcioma hakami do zawieszania płynów. Ponadto stanowisko wyposażone w koszyk na cewniki i śmietniczkę.

  - Wyposażenie elektryczne (Gniazda elektryczne  zgodne z PN, oznaczone kolorem zgodnie z systemem obowiązującym w szpitalu ( zielone, czerwone, białe, do uzgodnienia):

- 20 gniazd elektrycznych 230V/50Hz, w tym dwa dedykowane (każde gniazdo z diodą kontrolną)

- 20 gniazd ekwipotencjalnych.

- 1 gniazdo elektryczne 230V/50Hz  20A na dwa łóżka dla RTG i defibrylatora

- 1 zaślepiony otwór pod gniazdo dla bioinstalacji

- Gniazda poboru gazów medycznych typ AGA MC70

- 4 x tlen

- 3 x sprężone powietrze

- 4 x próżnia

- Łączność i przesyłanie danych:

- 1 x podwójne gniazdo RJ45 Cat.6

- 1 x otwór z zaślepką

- Oświetlenie:

- oświetlenie ogólne  2x36W,  EVG - włącznik przy drzwiach,

- oświetlenie do badania/czytania 1x24W EVG (zabezpiecza min 300lx na powierzchni roboczej łóżka) – włącznik w panelu,

- oświetlenie nocne 1xTCS 7W EVG – włącznik w dyspozytorce,

- lampa halogenowa do wkłuć 35W na ramieniu dwuprzegubowym, zabezpieczająca   natężenie  oświetlenia 33000 lx z odległości 0,5m.

Pobór mocy:	panel elektryczno-gazowy-ok. 2200W

#### 0.33a, 0.34a. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne – powierzchnia – 2,7m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4),

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

0.35. Pokój 4-łóżkowy – powierzchnia – 27,4m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny,

Wyposażenie:	łóżko szpitalne x4 (Aa2), krzesło szpitalne x4 (Bb1), szafka przyłóżkowa x2 (Ac2), panel elektryczny x4 (Gh3), taboret obrotowy x4 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), szafy na ubranie, telewizor naścienny, pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a)	wodne – umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C,

c)		gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

d)		elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)	teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 4), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

0.35a. Pom. higieniczno – sanitarne  – powierzchnia – 3,1m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla niepełnosprawnych

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

d)	teletechniczne - instalacja alarmowo – przyzywowa,

# I PIĘTRO

- 1.01. Śluza wejściowa – powierzchnia – 11,8 m2

Wykończenie:		podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę.

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit gładki, łatwo zmywalny

Wyposażenie:	wieszak nierdzewny x2, kosz na śmieci (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), pojemnik z płynem dezynfekcyjnym (Ya5), zamykany pojemnik na bieliznę,

- Instalacje:

a)	wodne - umywalka z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

b)		wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C, nadciśnienie

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

1.02. Komunikacja – powierzchnia – 117,1 m2

- 1.03. Pokój personelu – powierzchnia – 11,4 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne; wokół umywalki powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	fotel x2 (Bc1), stolik – ława (Db4.1), krzesło obrotowe x2 (Bb3), szafa na dokumentację x2 (802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (Db2.3.1), biurko (1200x600x850) x2 (Db1.1.1), komputer, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6)

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 1, gniazdo telefoniczne – szt. 1), instalacja sygnalizacji pożaru.

- 1.04. Pokój pielęgniarki oddziałowej – powierzchnia – 11,9 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne; wokół umywalki powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	krzesło x3 (Bb1), fotel x2 (Bc1), stolik – ława (Db4.1), krzesło obrotowe (Bb3), szafa na dokumentację x2(802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (Db2.3.1), biurko (1600x600x850) (Db1.2.3), stół (Ea1), komputer, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6)

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 1, gniazdo telefoniczne – szt. 1), instalacja sygnalizacji pożaru.

- 1.05. Pokój lekarzy – powierzchnia – 13,3m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne; wokół umywalki powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	kanapa (Ab1), stolik – ława (600x600), krzesło tapicerowane x2, krzesło obrotowe x2 (Bb3), szafa na dokumentację x3 (802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (Db2.3.1), biurko x2 (1200x600x850) (Db1.1.1), komputer x2, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6)

Instalacje:

a) 	wodne - umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 2, gniazdo telefoniczne – szt. 2,  instalacja sygnalizacji pożaru.

- 1.06. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy – powierzchnia – 25,4m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm.

Ściany do sufitu wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	tablica przyłącza gazów (Gh5), zestaw mebli metalowych do gabinetów zabiegowych ze zlewem 1-komorowym, zestaw mebli metalowych z biurkiem i szafą lekarską (Da2.3.7), taboret obrotowy x2 (Ba2), wózek zabiegowy (Da4.2), wózek zabiegowy (Da4.1), stół zabiegowy (Gd1), lampa zabiegowa sufitowa (Ge5.1), negatoskop, , waga lekarska ze wzrostomierzem (Ha2), komputer, chłodziarka mała (Uf1), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpadki medyczne

- Instalacje:

a)	wodne :

- umywalka z baterią bezdotykową z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 24C, filtr dokładny F9

c)	gazy medyczne -	tlen – szt. 2 , sprężone powietrze – szt. 1, próżnia – szt.1,

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.5 – podwójne, szt.1 – pojedyncze, szt.1 – do zasilania negatoskopu – na wys. 1,80m), instalacje: uziemień specjalnych, lamp bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed.,

e)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe - szt.1, gniazdo telefoniczne - szt.1), instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy: lampa zabiegowa - 3x65W, zasilanie niskonapięciowe, negatoskop (Jb8.2)-340VA

- 1.07. Pokój prób – powierzchnia – 6,2 m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne; ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	zestaw mebli ze zlewem 1-komorowym (wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych), taboret obrotowy (Ba2), wózek zabiegowy (Da4.2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3)

- Instalacje:

a)	wodne :

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna min 2 wym/godz, temp. 20C,

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

e)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

#### 1.08. Łazienka  pacjenta – powierzchnia – 10,9 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ręczniki (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), uchwyty dla niepełnosprawnych x4 (RD3.1.2), wózek wanna uchwyt dla niepełnosprawnych zainstalowany pod prysznicem (Rd3.1.4),

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- bateria naścienna do wózka  - wanny z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- kratka ściekowa pod wózkiem – wanną,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne pojedyncze przy umywalce),

d)	teletechniczne - instalacja alarmowo – przyzywowa,

1.09. Magazyn czystej bielizny – powierzchnia – 12,9m2

Wykończenie: 			 podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne

Sufit gładki malowany.

Wyposażenie: 	regał metalowy, szafy na bieliznę, wózki do przewożenia czystej bielizny

Instalacje:

a)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 16C,

b) elektryczne -	oświetlenie ogólne, gniazdo wtykowe ogólnego przeznaczenia.

c)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

#### 1.10. WC personelu – powierzchnia – 2,9 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4),

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 50m3/h x sedes; temp.20 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne),

1.11 – 1.14. Pokój 2-łóżkowy – powierzchnia – 20,1m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny,

Wyposażenie:	łóżko szpitalne x2 (Aa2), krzesło szpitalne x2 (Bb1), szafka przyłóżkowa x2 (Ac2), panel elektryczny x2 (Gh3), taboret obrotowy x2 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), szafy na ubranie, telewizor naścienny, pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a)	wodne – umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C,

b)		gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

c)		elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)	teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 2), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

11.1a – 1.14a. Pom. higieniczno – sanitarne  – powierzchnia – 3,4 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla niepełnosprawnych

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

d)	teletechniczne - instalacja alarmowo – przyzywowa,

1.15 – 1.16. Izolatka – powierzchnia – 20,1m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny,

Wyposażenie:	łóżko szpitalne x1 (Aa2), krzesło szpitalne x1 (Bb1), szafka przyłóżkowa x1 (Ac2), panel elektryczny x1 (Gh3), taboret obrotowy x1 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), szafy na ubranie, telewizor naścienny, pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a)	wodne – umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C, podciśnienie

c)		gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

d)		elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)		teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 1), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

- 1.17. Śluza umywalkowo - fartuchowa – powierzchnia – 14,5 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę 10cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne; za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak nierdzewny x2, lampa bakteriobójcza ścienna, szafki na ubrania czyste i brudne, dozownik na mydło z płynem, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym bez kontaktu z dłonią, pojemnik na ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki, zamykany pojemnik na bieliznę

- Instalacje:

a)	wodne - umywalka z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

#### 1.15a,1.16a. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne  – powierzchnia – 3,4m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla niepełnosprawnych, myjnia - dezynfektor

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- bateria prysznicowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- myjnia-dezynfektor (Sf6.1 - na rysunku, karta urządzenia DEKO 25)

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

Pobór mocy: myjnia – dezynfektor (Sf6.1) – 230V, 3kW

1.18 – 1.19. Pokój 2-łóżkowy – powierzchnia – 19,6m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny,

Wyposażenie:	łóżko szpitalne x2 (Aa2), krzesło szpitalne x2 (Bb1), szafka przyłóżkowa x2 (Ac2), panel elektryczny x2 (Gh3), taboret obrotowy x2 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), szafy na ubranie, telewizor naścienny, pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a)	wodne – umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C,

c)		gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)		teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 2), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

1.18a,1.19a. Pom. higieniczno – sanitarne  – powierzchnia – 3,5 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla niepełnosprawnych

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

d)	teletechniczne - instalacja alarmowo – przyzywowa,

#### 1.20. Sala zajęć ruchowych – powierzchnia – 27,5m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	rower treningowy x2 (1020x70x1300)(Rb3), bieżnia (1480x740x1340) x2 (Rb4), atlas (1930x545x225), drabinka (Rb1)x2, materac x2 (Rb2),

Instalacje:

a)	wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, 50m3/hxos.(10 osób), temp. 20C, b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

c)	teletechniczne - gniazdo telefoniczne – szt. 1, gniazdo komputerowe – szt.1, instalacja sygnalizacji pożaru

1.21. Jadalnia – powierzchnia – 43,0 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne;

Sufit gładki, łatwo zmywalny

Wyposażenie:	krzesła (x26), stoliki (x5), pojemniki na odpadki żywnościowe

Instalacje:

a) wodne – umywalka wbudowana w blat (w przedsionku) z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, 20m3/hxos (20osób), temp. 20C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru

- 1.23. Palarnia – powierzchnia – 13,6 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę 10cm,

Ściany gładkie, malowane farbą trwałą, łatwo zmywalną

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	krzesła, stoliki

- Instalacje:

a)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 10 wym/godz., temp. 20C,

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, , gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – podwójne),

c)		teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru

1.24. Kuchnia oddziałowa (czysta) – powierzchnia – 7,5 m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany gładkie łatwo zmywalne, ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	Kuchenka elektryczna 2-palnikowa (Ua1), meble kuchenne wykonane z materiałów nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, zlewozmywak 1-komorowy wbudowany w blat, chłodziarka (Uf1), wieszak na ubranie (Yb1), kosz pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpadki żywnościowe, wózek do przewożenia potraw

Instalacje:

    - wodne:

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C, nadciśnienie

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy: płyta grzejna – 2,5kW, zasilanie 3-faz.,

1.25. Kuchnia oddziałowa (brudna) – powierzchnia – 7,5 m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany gładkie łatwo zmywalne, ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	meble kuchenne wykonane z materiałów nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, zlewozmywak 2-komorowy wbudowany w blat, zmywarka (Ud1), wieszak na ubranie (Yb1), kosz pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpadki żywnościowe, pomiędzy kuchniami zainstalowana jest przelotowa szafa na czyste naczynia

Instalacje:

- wodne:

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zmywarka z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20C, podciśnienie

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy: zmywarka – 5,5kW, zasilanie 3-faz.,

#### 1.27. Komunikacja – powierzchnia – 97,0m2

1.28. Pokój wypoczynkowy personelu – powierzchnia – 15,7m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę 10cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne; za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	kanapa x2 (Ab1), stolik – ława (Db4.1) x2, zestaw mebli kuchennych wykonany z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, stół kuchenny (Ea1), krzesło zwykłe x6 (Bb1), lodówka (Uf1), czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6)

- Instalacje:

a)	wodne - umywalka i zlew 1-komorowy z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 1, gniazdo telefoniczne – szt. 1), instalacja sygnalizacji pożaru.

#### Pobór mocy: 	lodówka – 150W, 220V, kuchenka mikrofalowa, czajnik bezprzewodowy

- 1.29. Punkt  piel. – powierzchnia – 12,8 m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne; za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	lada wg projektu wnętrz, krzesło obrotowe x2 (Bb3), komputer x2, centrala instalacji przyzywowej, szafki na dokumentację,

Instalacje:

a)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

b) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

c)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 2, gniazdo telefoniczne – szt. 2), instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja alarmowo – przyzywowa

- 1.30. Zapl. przygotowawcze – powierzchnia – 10,0 m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne; ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	zestaw mebli ze zlewem 1-komorowym (wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych), taboret obrotowy (Ba2), wózek zabiegowy (Da4.2), kozetka lekarska (Gb2), chłodziarka (Uf1), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpady medyczne

- Instalacje:

a)	wodne :

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna min 2 wym/godz, temp. 20C,

c)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

d)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

- 1.31. Brudownik – powierzchnia – 6,3 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę o wys. 10 cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem

- Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	półka metalowa (Cb3.2), stół ze zlewem 1- komorowym, myjnia - dezynfektor(Sf6), wózek na brudną bieliznę (Fd2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), pojemnik z płynem dezynfekcyjnym (Ya5)

Instalacje:

a)	 wodne:

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- kratka ściekowa,

- myjnia –dezynfektor z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków (Sf6 – na rysunku, karta DEKO-190),

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna min 4 wym/godz, temp. 16C,

c)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne, szt.1 – gniazdo zasilania myjki),

Pobór mocy: myjnia-dezynfektor (Sf6): zasilanie 230V/400V, 50 Hz, 9kW

1.32. Pom. porządkowe – powierzchnia – 4,8m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę o wys. 10 cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem

- Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	regał listwowy (Cb2.1), wózek sprzątacza (Ye7), szafki na środki czystości, wieszak (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya2), pojemnik na środek dezynfekcyjny (Ya5),

- Instalacje:

a)	wodne - zlew zamontowany na wys. 50cm nad podłogą z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków;

b)		wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16C,

c)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt. 1 - hermetyczne).

d)	teletechniczne – instalacja sygnalizacji pożaru.

- 1.33. Pokój lekarza dyżurnego – powierzchnia – 12,1 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	fotel x2 (Bb1), kanapa (Ab1), stolik – ława (Db4.1), krzesło obrotowe (Bb3), szafa na dokumentację x2 (802x385x1833) (Db2.4.1), biurko (1600x600x850) (Db1.2.3), komputer, wieszak na ubranie (Yb1), kosz na odpadki (Ya1),

Instalacje:

a)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 20C,

b) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

c)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 1, gniazdo telefoniczne – szt. 1), gniazdo antenowe TVSAT – 1 szt., instalacja sygnalizacji pożaru.

#### 1.33a. Węzeł sanitarny przy pokoju lekarza – powierzchnia – 2,7m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4),

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

1.34 – 1.37. Pokój 4-łóżkowy – powierzchnia – 31,1 m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

- Sufit gładki, łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	łóżko szpitalne x4 (Aa2), krzesło szpitalne x4 (Bb1), szafka przyłóżkowa x4 (Ac2), panel elektryczny x2 (Gh3), taboret obrotowy x4 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a)	umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C, c)	gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 4), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

1.34a, 1.37a. Pomieszczenie higieniczno - sanitarne – powierzchnia – 3,5 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla niepełnosprawnych

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

d)	teletechniczne - instalacja alarmowo – przyzywowa,

#### 1.39. Łazienka personelu - powierzchnia –5,1m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4)

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków ,

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- natrysk z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – hermetyczne pojedyncze),

1.40. Szatnia personelu – powierzchnia – 6,0m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	szafka szatniowa (podwójna) x9 (Eb1.2), wieszak x2 (Yb1), ławki

Instalacje:

a)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz,  temp. 24°C,

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1),

#### 1.42. WC personelu – powierzchnia – 3,3 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4),

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 50m3/h x sedes; temp.20 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne),

# I I PIĘTRO

- 2.01. Śluza wejściowa – powierzchnia – 11,7 m2

Wykończenie:		podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę.

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit gładki, łatwo zmywalny

Wyposażenie:	wieszak nierdzewny x2, kosz na śmieci (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), pojemnik z płynem dezynfekcyjnym (Ya5), zamykany pojemnik na bieliznę,

- Instalacje:

a)	wodne - umywalka z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

b)		wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C, nadciśnienie

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

2.02. Komunikacja – powierzchnia – 117,1 m2

- 2.03. Pokój personelu – powierzchnia – 11,4 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne; wokół umywalki powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	fotel x2 (Bc1), stolik – ława (Db4.1), krzesło obrotowe x2 (Bb3), szafa na dokumentację x2 (802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (Db2.3.1), biurko (1200x600x850) x2 (Db1.1.1), komputer, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6)

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 1, gniazdo telefoniczne – szt. 1), instalacja sygnalizacji pożaru.

- 2.04. Pokój pielęgniarki oddziałowej – powierzchnia – 11,9 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne; wokół umywalki powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	krzesło x3 (Bb1), fotel x2 (Bc1), stolik – ława (Db4.1), krzesło obrotowe (Bb3), szafa na dokumentację x2(802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (Db2.3.1), biurko (1600x600x850) (Db1.2.3), stół (Ea1), komputer, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6)

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 1, gniazdo telefoniczne – szt. 1), instalacja sygnalizacji pożaru.

- 2.05. Pokój lekarzy – powierzchnia – 13,3m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne; wokół umywalki powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	kanapa (Ab1), stolik – ława (600x600), krzesło tapicerowane x2, krzesło obrotowe x2 (Bb3), szafa na dokumentację x3 (802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (Db2.3.1), biurko x2 (1200x600x850) (Db1.1.1), komputer x2, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6)

Instalacje:

a) 	wodne - umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 2, gniazdo telefoniczne – szt. 2,  instalacja sygnalizacji pożaru.

- 2.06. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy – powierzchnia – 25,4m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm.

Ściany do sufitu wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	tablica przyłącza gazów (Gh5), zestaw mebli metalowych do gabinetów zabiegowych ze zlewem 1-komorowym, zestaw mebli metalowych z biurkiem i szafą lekarską (Da2.3.7), taboret obrotowy x2 (Ba2), wózek zabiegowy (Da4.2), wózek zabiegowy (Da4.1), stół zabiegowy (Gd1), lampa zabiegowa sufitowa (Ge5.1), negatoskop, , waga lekarska ze wzrostomierzem (Ha2), komputer, chłodziarka mała (Uf1), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpadki medyczne

- Instalacje:

a)	wodne :

- umywalka z baterią bezdotykową z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 24C, filtr dokładny F9

c)	gazy medyczne -	tlen – szt. 2 , sprężone powietrze – szt. 1, próżnia – szt.1,

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.5 – podwójne, szt.1 – pojedyncze, szt.1 – do zasilania negatoskopu – na wys. 1,80m), instalacje: uziemień specjalnych, lamp bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed.,

e)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe - szt.1, gniazdo telefoniczne - szt.1), instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy: lampa zabiegowa - 3x65W, zasilanie niskonapięciowe, negatoskop (Jb8.2)-340VA

- 2.07. Pokój prób – powierzchnia – 6,2 m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne; ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	zestaw mebli ze zlewem 1-komorowym (wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych), taboret obrotowy (Ba2), wózek zabiegowy (Da4.2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3)

- Instalacje:

a)	wodne :

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna min 2 wym/godz, temp. 20C,

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

e)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

#### 2.08. Łazienka  pacjenta – powierzchnia – 10,9 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ręczniki (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), uchwyty dla niepełnosprawnych x4 (RD3.1.2), wózek wanna uchwyt dla niepełnosprawnych zainstalowany pod prysznicem (Rd3.1.4),

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- bateria naścienna do wózka  - wanny z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- kratka ściekowa pod wózkiem – wanną,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne pojedyncze przy umywalce),

d)	teletechniczne - instalacja alarmowo – przyzywowa,

2.09. Magazyn czystej bielizny – powierzchnia – 13,6m2

Wykończenie: 			podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie: 	regał metalowy, szafy na bieliznę, wózki do przewożenia czystej bielizny

Instalacje:

a)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 16C,

b) elektryczne -	oświetlenie ogólne, gniazdo wtykowe ogólnego przeznaczenia.

c)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

#### 2.10. WC personelu – powierzchnia – 2,9 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4),

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 50m3/h x sedes; temp.20 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne),

2.11 – 2.14. Pokój 2-łóżkowy – powierzchnia – 20,3m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny,

Wyposażenie:	łóżko szpitalne x2 (Aa2), krzesło szpitalne x2 (Bb1), szafka przyłóżkowa x2 (Ac2), panel elektryczny x2 (Gh3), taboret obrotowy x2 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), szafy na ubranie, telewizor naścienny, pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a)	wodne – umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C,

b)		gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

c)		elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)	teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 2), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

2.11 – 2.14. Pom. higieniczno – sanitarne  – powierzchnia – 3,4 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla niepełnosprawnych

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

d)	teletechniczne - instalacja alarmowo – przyzywowa,

2.15 – 2.16. Izolatka – powierzchnia – 20,3m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny,

Wyposażenie:	łóżko szpitalne (Aa2), krzesło szpitalne (Bb1), szafka przyłóżkowa (Ac2), panel elektryczny (Gh3), taboret obrotowy (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), szafy na ubranie, telewizor naścienny, pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a)	wodne – umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C, , podciśnienie

c)		gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

d)		elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)		teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 1), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

- 2.17. Śluza umywalkowo - fartuchowa – powierzchnia – 14,2 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę 10cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne; za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak nierdzewny x2, lampa bakteriobójcza ścienna, szafki na ubrania czyste i brudne, dozownik na mydło z płynem, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym bez kontaktu z dłonią, pojemnik na ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki, zamykany pojemnik na bieliznę

- Instalacje:

a)	wodne - umywalka z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

#### 2.15, 2.16. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne  – powierzchnia – 3,4m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla niepełnosprawnych, myjnia - dezynfektor

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- bateria prysznicowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- myjnia-dezynfektor (Sf6.1 - na rysunku, karta urządzenia DEKO 25)

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

Pobór mocy: myjnia – dezynfektor (Sf6.1) – 230V, 3kW

2.18 – 2.19. Pokój 2-łóżkowy – powierzchnia – 19,9m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny,

Wyposażenie:	łóżko szpitalne x2 (Aa2), krzesło szpitalne x2 (Bb1), szafka przyłóżkowa x2 (Ac2), panel elektryczny x2 (Gh3), taboret obrotowy x2 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), szafy na ubranie, telewizor naścienny, pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a)	wodne – umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C,

c)		gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)		teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 2), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

2.18, 2.19. Pom. higieniczno – sanitarne  – powierzchnia – 3,4 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla niepełnosprawnych

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

d)	teletechniczne - instalacja alarmowo – przyzywowa,

#### 2.20. Sala zajęć ruchowych – powierzchnia – 26,3m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	rower treningowy x2 (1020x70x1300)(Rb3), bieżnia (1480x740x1340) x2 (Rb4), atlas (1930x545x225), drabinka (Rb1)x2, materac x2 (Rb2),

Instalacje:

a)	wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, 50m3/hxos.(10 osób), temp. 20C,

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

c)	teletechniczne - gniazdo telefoniczne – szt. 1, gniazdo komputerowe – szt.1, instalacja sygnalizacji pożaru

2.21. Jadalnia – powierzchnia – 46,0 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne;

Sufit gładki, łatwo zmywalny

Wyposażenie:	krzesła (x26), stoliki (x5), pojemniki na odpadki żywnościowe, wózek do przewożenia potraw

Instalacje:

a) wodne – umywalka wbudowana w blat (w przedsionku) z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, 20m3/hxos (20osób), temp. 20C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru

- 2.23. Palarnia – powierzchnia – 13,1 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę 10cm,

Ściany gładkie, malowane farbą trwałą, łatwo zmywalną

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	krzesła, stoliki

- Instalacje:

a)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 10 wym/godz., temp. 20C,

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, , gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – podwójne),

c)		teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru

2.24. Kuchnia oddziałowa (czysta) – powierzchnia – 7,5 m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany gładkie łatwo zmywalne, ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	Kuchenka elektryczna 2-palnikowa (Ua1), meble kuchenne wykonane z materiałów nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, zlewozmywak 1-komorowy wbudowany w blat, chłodziarka (Uf1), wieszak na ubranie (Yb1), kosz pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpadki żywnościowe, wózek do przewożenia potraw

Instalacje:

    - wodne:

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C, nadciśnienie

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy: płyta grzejna – 2,5kW, zasilanie 3-faz.,

2.25. Kuchnia oddziałowa (brudna) – powierzchnia – 7,5 m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany gładkie łatwo zmywalne, ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	meble kuchenne wykonane z materiałów nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, zlewozmywak 2-komorowy wbudowany w blat, zmywarka (Ud1), wieszak na ubranie (Yb1), kosz pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpadki żywnościowe, pomiędzy kuchniami zainstalowana jest przelotowa szafa na czyste naczynia

Instalacje:

- wodne:

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zmywarka z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20C, podciśnienie

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy: zmywarka – 5,5kW, zasilanie 3-faz.,

#### 2.27. Komunikacja – powierzchnia – 151,4m2

2.28. Pokój wypoczynkowy personelu – powierzchnia – 15,7m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę 10cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne; za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	kanapa x2 (Ab1), stolik – ława (Db4.1) x2, zestaw mebli kuchennych wykonany z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, stół kuchenny (Ea1), krzesło zwykłe x6 (Bb1), lodówka (Uf1), czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6)

- Instalacje:

a)	wodne - umywalka i zlew 1-komorowy z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 1, gniazdo telefoniczne – szt. 1), instalacja sygnalizacji pożaru.

#### Pobór mocy: 	lodówka – 150W, 220V, kuchenka mikrofalowa, czajnik bezprzewodowy

2.29. Punkt  piel. – powierzchnia – 13,5 m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne; za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	lada wg projektu wnętrz, krzesło obrotowe x2 (Bb3), komputer x2, centrala instalacji przyzywowej, szafki na dokumentację,

Instalacje:

a)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

b) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

c)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 2, gniazdo telefoniczne – szt. 2), instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja alarmowo – przyzywowa

- 2.30. Zaplecze przygotowawcze – powierzchnia – 10,0 m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne; ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	zestaw mebli ze zlewem 1-komorowym (wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych), taboret obrotowy (Ba2), wózek zabiegowy (Da4.2), kozetka lekarska (Gb2), chłodziarka (Uf1), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpady medyczne

- Instalacje:

a)	wodne :

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna min 2 wym/godz, temp. 20C,

c)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

d)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

- 2.31. Brudownik – powierzchnia – 6,6 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę o wys. 10 cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem

- Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	półka metalowa (Cb3.2), stół ze zlewem 1- komorowym, myjnia - dezynfektor(Sf6), wózek na brudną bieliznę (Fd2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), pojemnik z płynem dezynfekcyjnym (Ya5)

Instalacje:

a)	 wodne:

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- kratka ściekowa,

- myjnia –dezynfektor z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków (Sf6 – na rysunku, karta DEKO-190),

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna min 4 wym/godz, temp. 16C,

c)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne, szt.1 – gniazdo zasilania myjki),

Pobór mocy: myjnia-dezynfektor (Sf6): zasilanie 230V/400V, 50 Hz, 9kW

2.32. Pom. porządkowe – powierzchnia – 3,8m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę o wys. 10 cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem

- Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	regał listwowy (Cb2.1), wózek sprzątacza (Ye7), szafki na środki czystości, wieszak (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya2), pojemnik na środek dezynfekcyjny (Ya5),

- Instalacje:

a)	wodne - zlew zamontowany na wys. 50cm nad podłogą z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków;

b)		wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16C,

c)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt. 1 - hermetyczne).

d)	teletechniczne – instalacja sygnalizacji pożaru.

- 2.33. Pokój lekarza dyżurnego – powierzchnia – 12,1 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	fotel x2 (Bb1), kanapa (Ab1), stolik – ława (Db4.1), krzesło obrotowe (Bb3), szafa na dokumentację x2 (802x385x1833) (Db2.4.1), biurko (1600x600x850) (Db1.2.3), komputer, wieszak na ubranie (Yb1), kosz na odpadki (Ya1),

Instalacje:

a)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 20C,

b) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

c)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 1, gniazdo telefoniczne – szt. 1), gniazdo antenowe TVSAT – 1 szt., instalacja sygnalizacji pożaru.

#### 2.33a. Węzeł sanitarny przy pokoju lekarza – powierzchnia – 2,7m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4),

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

2.34 – 2.37. Pokój 4-łóżkowy – powierzchnia – 31,2m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

- Sufit gładki, łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	łóżko szpitalne x4 (Aa2), krzesło szpitalne x4 (Bb1), szafka przyłóżkowa x4 (Ac2), panel elektryczny x2 (Gh3), taboret obrotowy x4 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a)	umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C,

c)	gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 4), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

2.34a, - 2.37a. Pomieszczenie higieniczno - sanitarne – powierzchnia – 3,4 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla niepełnosprawnych

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

d)	teletechniczne - instalacja alarmowo – przyzywowa,

#### 2.39. Łazienka personelu - powierzchnia –5,3m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4)

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków ,

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- natrysk z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – hermetyczne pojedyncze),

2.40. Szatnia personelu – powierzchnia – 5,3m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	szafka szatniowa (podwójna) x9 (Eb1.2), wieszak x2 (Yb1), ławki

Instalacje:

a)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz,  temp. 24°C,

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1),

#### 2.42. WC personelu – powierzchnia – 3,5 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4),

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)wentylacja – wentylacja mechaniczna, 50m3/h x sedes; temp.20 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe

# III PIĘTRO

- 3.01. Śluza wejściowa – powierzchnia – 10,7 m2

Wykończenie:		podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę.

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit gładki, łatwo zmywalny

Wyposażenie:	wieszak nierdzewny x2, kosz na śmieci (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), pojemnik z płynem dezynfekcyjnym (Ya5), zamykany pojemnik na bieliznę,

- Instalacje:

a)	wodne - umywalka z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

b)		wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C, nadciśnienie

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

3.02. Komunikacja – powierzchnia – 85,0 m2

- 3.03. Punkt  pielęgniarski z zapleczem przygotowawczym – powierzchnia – 12,7 m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne; za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	lada wg projektu wnętrz, krzesło obrotowe (Bb3), komputer, centrala instalacji przyzywowej, szafki na dokumentację, zestaw mebli ze zlewem 1-komorowym (wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych), taboret obrotowy (Ba2), wózek zabiegowy (Da4.2), kozetka lekarska (Gb2), chłodziarka (Uf1), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpady medyczne

Instalacje:

a)	wodne :

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

a)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

b) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

c)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 2, gniazdo telefoniczne – szt. 2), instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja alarmowo – przyzywowa

- 3.04. Brudownik – powierzchnia – 3,5 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę o wys. 10 cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem

- Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	półka metalowa (Cb3.2), stół ze zlewem 1- komorowym, myjnia - dezynfektor(Sf6), wózek na brudną bieliznę (Fd2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), pojemnik z płynem dezynfekcyjnym (Ya5)

Instalacje:

a)	wodne:

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- kratka ściekowa,

- myjnia –dezynfektor z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków (Sf6 – na rysunku, karta DEKO-190),

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna min 4 wym/godz, temp. 16C,

c)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne, szt.1 – gniazdo zasilania myjki),

Pobór mocy: myjnia-dezynfektor (Sf6): zasilanie 230V/400V, 50 Hz, 9kW

3.05. Magazyn biel. – powierzchnia – 2,8m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie: 	regały i szafy na czystą bieliznę

Instalacje:

a)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C,

b) elektryczne -	oświetlenie ogólne, gniazdo wtykowe ogólnego przeznaczenia.

c)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

- 3.06. Pokój lekarzy – powierzchnia – 12,7m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne; wokół umywalki i zlewu powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	kanapa (Ab1), stolik – ława (600x600), krzesło tapicerowane x2, krzesło obrotowe x2 (Bb3), szafa na dokumentację x4 (802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (Db2.3.1), biurko x2 (1200x600x850) (Db1.1.1), komputer x2, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zestaw mebli kuchennych wykonany z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, lodówka (Uf1), czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa, lodówka (Uf1), czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa,

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 20C,

c) 	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe – szt. 2, gniazdo telefoniczne – szt. 2,  instalacja sygnalizacji pożaru.

- 3.07. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy – powierzchnia – 20,9m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm.

Ściany do sufitu wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję (glazura lub malowanie)

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	tablica przyłącza gazów (Gh5), zestaw mebli metalowych do gabinetów zabiegowych ze zlewem 1-komorowym, zestaw mebli metalowych z biurkiem i szafą lekarską (Da2.3.7), taboret obrotowy x2 (Ba2), wózek zabiegowy (Da4.2), wózek zabiegowy (Da4.1), stół zabiegowy (Gd1), lampa zabiegowa sufitowa (Ge5.1), negatoskop, , waga lekarska ze wzrostomierzem (Ha2), komputer, chłodziarka mała (Uf1), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpadki medyczne

- Instalacje:

a)	wodne :

- umywalka z baterią bezdotykową z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 24C, filtr dokładny F9

c)	gazy medyczne -	tlen – szt. 2 , sprężone powietrze – szt. 1, próżnia – szt.1,

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.5 – podwójne, szt.1 – pojedyncze, szt.1 – do zasilania negatoskopu – na wys. 1,80m), instalacje: uziemień specjalnych, lamp bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed.,

e)	teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe - szt.1, gniazdo telefoniczne - szt.1), instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy: lampa zabiegowa - 3x65W, zasilanie niskonapięciowe, negatoskop (Jb8.2)-340VA

#### 3.08. WC personelu – powierzchnia – 3,5 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4),

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 50m3/h x sedes; temp.20 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne),

3.09 – 3.11. Pokój 2-łóżkowy – powierzchnia – 15,1;15,0;16,3m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny,

Wyposażenie:	łóżko szpitalne x2 (Aa2), krzesło szpitalne x2 (Bb1), szafka przyłóżkowa x2 (Ac2), panel elektryczny x2 (Gh3), taboret obrotowy x2 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), szafy na ubranie, telewizor naścienny pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a)	wodne – umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C,

c)	gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)	teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 2), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

3.09a-3.11a. Pom. higieniczno – sanitarne  – powierzchnia – 3,1 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla niepełnosprawnych

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

d)	teletechniczne - instalacja alarmowo – przyzywowa,

3.12. Kuchnia oddziałowa (brudna) – powierzchnia – 5,4 m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany gładkie łatwo zmywalne, ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	meble kuchenne wykonane z materiałów nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, zlewozmywak 2-komorowy wbudowany w blat, zmywarka (Ud1), wieszak na ubranie (Yb1), kosz pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpadki żywnościowe, pomiędzy kuchniami zainstalowana jest przelotowa szafa na czyste naczynia

Instalacje:

- wodne:

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zmywarka z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20C, podciśnienie

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy: zmywarka – 5,5kW, zasilanie 3-faz.,

3.13. Kuchnia oddziałowa (czysta) – powierzchnia – 5,9 m2

Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany gładkie łatwo zmywalne, ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	Kuchenka elektryczna 2-palnikowa (Ua1), meble kuchenne wykonane z materiałów nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, zlewozmywak 1-komorowy wbudowany w blat, chłodziarka (Uf1), wieszak na ubranie (Yb1), kosz pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpadki żywnościowe, wózek do przewożenia potraw

Instalacje:

- wodne:

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20C, nadciśnienie

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

d)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy: płyta grzejna – 2,5kW, zasilanie 3-faz.,

3.14. Jadalnia – powierzchnia – 30,8 m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys. 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne;

Sufit gładki, łatwo zmywalny

Wyposażenie:	krzesła (x20), stoliki (x5)

Instalacje:

a)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, 20m3/hxos (20osób), temp. 20C,

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

c)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru

3.15. Palarnia – powierzchnia – 6,5m2

Wykończenie:	podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne

Sufit łatwo zmywalny,

Instalacje:

a)	wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 10 wym/godz., temp. 20C,

b) elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazdo wtykowe ogólnego przeznaczenia.

c)	teletechniczne – instalacja sygnalizacji pożaru

3.16. Pokój 4-łóżkowy – powierzchnia – 34,0 m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

- Sufit gładki, łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	łóżko szpitalne x4 (Aa2), krzesło szpitalne x8 (Bb1), szafka przyłóżkowa x4 (Ac2), panel elektryczny x2 (Gh3), stolik, taboret obrotowy x4 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a)	umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C, c)	gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 4), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

3.19. Pokój 2-łóżkowy – powierzchnia – 21,0m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny,

Wyposażenie:	łóżko szpitalne x2 (Aa2), krzesło szpitalne x6 (Bb1), szafka przyłóżkowa x2 (Ac2), panel elektryczny x2 (Gh3), stolik, taboret obrotowy x2 (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), szafy na ubranie, telewizor naścienny pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a)	wodne – umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem ścieków

b)	wentylacja -	wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24C,

c)	gazy medyczne -	tlen – szt. 1 , sprężone powietrze – szt. 1 (jeden zestaw gazów na dwa łóżka),

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – podwójne, szt.1 – pojedyncze), instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych,

e)	teletechniczne – instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne – szt. 2), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo – przyzywowa, (do centrali zlokalizowanej punkcie pielęgniarskim), instalacja sygnalizacji pożaru

3.16a, 3.19a. Pom. higieniczno – sanitarne  – powierzchnia – 3,8, 5,5 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla niepełnosprawnych

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

- natrysk (zagłębienie z terakoty ze spadkiem do kratki ściekowej) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

d)	teletechniczne - instalacja alarmowo – przyzywowa,

- 3.18. Pokój prób – powierzchnia – 2,7 m2

- Wykończenie:	podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę do wys.10cm,.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne; ściany za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	zestaw mebli ze zlewem 1-komorowym (wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych), taboret obrotowy (Ba2), wózek zabiegowy (Da4.2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3)

- Instalacje:

a)	wodne :

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna min 2 wym/godz, temp. 20C,

d)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

e)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

#### 3.20. Pom. porządkowe - powierzchnia – 2,9m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę o wys. 10 cm,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem

- Sufit łatwo zmywalny

Wyposażenie:	regał listwowy (Cb2.1), wózek sprzątacza (Ye7), szafki na środki czystości, wieszak (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya2), pojemnik na środek dezynfekcyjny (Ya5),

- Instalacje:

a)	wodne - zlew zamontowany na wys. 50cm nad podłogą z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków;

b)		wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16C,

c)	elektryczne -	oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt. 1 - hermetyczne).

d)	teletechniczne – instalacja sygnalizacji pożaru.

3.22. Magazyn  – powierzchnia – 3,5m2

Wykończenie: 			 podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę 10cm,

- Ściany gładkie, łatwo zmywalne

Sufit gładki malowany.

Wyposażenie: 	regały, szafy

Instalacje:

a)	wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 16C,

b) elektryczne -	oświetlenie ogólne, gniazdo wtykowe ogólnego przeznaczenia.

c)	teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

#### 3.25. Łazienka personelu - powierzchnia – 5,3m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4)

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków ,

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- natrysk z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 100m3/h, temp.24 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 – hermetyczne pojedyncze),

3.24. Szatnia personelu – powierzchnia – 5,6m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	szafka szatniowa (podwójna) x9 (Eb1.2), wieszak x2 (Yb1), ławki

Instalacje:

a)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz,  temp. 24°C,

b)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1),

#### 3.26. WC personelu – powierzchnia – 3,3 m2

Wykończenie:	podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę do wys. 10 cm,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:	wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Ya1), pojemnik na mydło w płynie (Ya2), pojemnik na ręczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na papier toaletowy (Ya4),

- Instalacje:

a)	wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)	wentylacja – wentylacja mechaniczna, 50m3/h x sedes; temp.20 C,

c)	elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne),