Załącznik nr 43

Łóżko intensywnej opieki medycznej z wyposażeniem – sztuk 6

Producent :

Nazwa i typ :

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko 4 –sekcyjne oparte na kolumnach z zasilaniem elektrycznym, platforma materaca z ABS | TAK |  |
|  | Translacja wezgłowia i segmentu udowego | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowana elektrycznie | TAK |  |
|  | Pozycja krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Szczyt od strony głowy połączony z ramą centralną łóżka | TAK |  |
|  | Szyna z uchwytami na akcesoria po obu stronach łóżka. | TAK |  |
|  | Zintegrowane wydłużenie leża | TAK |  |
|  | Panel kontrolny dla personelu i pilot dla pacjenta | TAK |  |
|  | Barierki czterosekcyjne, zabezpieczające na całej długości leża, opuszczane pionowo, ze zintegrowanym pilotem po wewnętrznej i zewnętrznej stronie barierki ( od strony głowy) | TAK |  |
|  | Wezgłowie przezierne dla promieni RTG | TAK |  |
|  | 4 koła podwójne o śrenicy 150 mm, antystatyczne z centralną blokadą, jedno koło kierunkowe | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 260 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - poręcze boczne - obustronne barierki czterosekcyjne, zabezpieczające na całej długości leża, opuszczane pionowo, ze zintegrowanym pilotem po wewnętrznej i zewnętrznej stronie barierki ( od strony głowy). - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko): - wymiar dostosowany do wymiarów leża - Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 180 kg - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej 35 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Atest PZH – dołączyć do oferty - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. Do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. I prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty - 2 wieszaki kroplówki ze stali nierdzewnej polerowanej dwa haczyki i z dwoma koszami na kroplówki - powleczenie: poszwa 140x200 cm, poszewka 70/80 cm,prześcieradło -pościel: kołdra 140x200 cm, poduszka 70x80 cm, podkład 80x15 (3 sztuki) | TAK |  |

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………….

Podpis Wykonawcy