Załącznik A – spis załączników szczegółowej specyfikacji urządzeń

DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane.

- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.

- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat.

- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej

UWAGA!  - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zadanie 1.

- zestaw do neuromonitoringu operacyjnego – załącznik nr 74

Zadanie 2.

- Dekontaminator powietrza – załącznik nr 77

Zadanie 3.

- Zestaw do kriobiopsji płuc – załącznik nr 73

Zadanie 4.

- Videobronchoskopy – załącznik nr 71

Zadanie 5.

- sterylizator kasetowy – załącznik nr 69

Zadanie 6.

- kardiomonitory modułowe – załącznik nr 64

Zadanie 7.

- platforma energetyczna z osprzętem – załącznik nr 63

Zadanie 8.

- insuflator laparoskopowy – załącznik nr 62

Zadanie 9

- defibrylator – załącznik nr 61

Zadanie 10

- respirator transportowy – załącznik nr 60

Zadanie 11

- drenaż cyfrowy klp typu topaz – załącznik nr 58

Zadanie 12

- ssak elektryczny z osprzętem – załącznik nr 57

Zadanie 13

- aparat do znieczulenia – załącznik nr 56

Zadanie 14

-zmywarka z funkcją dezynfekcji – załącznik nr 33

Zadanie nr 1

Załącznik  74

Zestaw do neuromonitoringu operacyjnego – szt. 1

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do monitorowania nerwów w torakochirurgii i chirurgii endokrynologicznej, min. 4 kanały EMG | Tak, podać |  |
| 2. | Możliwość zwiększenia liczby do 8 kanałów EMG – poprzez licencję programową | Tak |  |
| 3. | Wyposażenie w min. dwa stymulatory stałoprądowe do stymulacji przerywanej i ciągłej | Tak, podać |  |
| 4. | Obrazowania potencjałów wolno biegnących i wywołanych EMG | Tak, |  |
| 5. | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie | Tak, |  |
| 6. | Raporty generowane automatyczne dla każdego badania – do pamięci wewnętrznej urządzenia | Tak, |  |
| 7. | Możliwość generowania raportów do zewnętrznej pamięci USB | Tak, |  |
| 8. | Szybkie uruchamianie gotowych programów – menu min. 8 programów wywoływane 1 klawiszem min.: - operacje tarczycy, operacje tarczycy zamostkowe | Tak, podać |  |
| 9. | Stymulator z zakresem regulacji natężenia prądu min. 1-30 mA (skok prądu 0,5-1 mA) | Tak podać |  |
| 10. | Stymulator z zakresem regulacji częstotliwości impulsów 1-30Hz (skok częstotliwości 1Hz), min. 5 wartości | Tak podać |  |
| 11. | Regulacja szerokości impulsu min. 100-2000us. Napięcie stymulacji min. 80V | Tak, podać |  |
| 12. | Dodawanie komentarzy odpowiedzi wywołanej EMG wprowadzane w języku polskim momencie uzyskania lub dowolnym późniejszym | Tak |  |
| 13. | Aparat wyposażony w kolorowy ekran dotykowy min 8 cali i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG | Tak, podać |  |
| 14. | Dodatkowe przyciski funkcyjne i pokrętła funkcyjne obok ekranu | Tak, podać |  |
| 15. | Sygnał dźwiękowej odpowiedzi wywołanej EMG. | Tak, podać |  |
| 16. | Możliwośc pracy w sieci szpitalnej - port Ethernet | Tak |  |
| 17. | Możliwośc drukowania raportu na drukarce sieciowej | Tak |  |
| 18. | Menu obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 19. | Eksport całej bazy danych do komputera, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu. Baza zabezpieczona hasłem | Tak |  |
| 20. | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu | Tak podać |  |
| 21. | Drukowanie raportu do pliku PDF, JPG, DOC | Tak |  |
| 22. | Przewody do odbioru i stymulacji prowadzone osobno w celu minimalizacji zakłóceń i artefaktów w sygnale odbioru | Tak |  |
| 23. | Nieinwazyjna (bez igieł) metoda podłączenia w chirurgii tarczycy do pacjenta | Tak |  |
| 24. | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurkę intubacyjną ( PCV, zbrojoną, rozdzielno oskrzelową typu Carlensa) rozm. 7-9, powierzch. elektrody 37x37 w komplecie elektroda neutralna – szt.5 | Tak |  |
| 25. | Rurka intubacyjna PCV monitorująca, zintegrowane 4 kanały EMG ( 8 kontaktów, 360 stopni na obwodzie rurki), rozm. 7-8mm, w komplecie nieinwazyjna elektroda neutralna – szt. 5 | Tak, |  |
| 26. | Elektroda min. 2-kanałowa EMG, naklejana w całości na rurki intubacyjne o rozmiarze min. 7-9, powierzchnia aktywna rozłożona równomiernie na całym obwodzie rurki w miejscu styku z fałdami głosowymi – 10 szt. | Tak, |  |
| 27. | Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną, dł. 2-4m,– 1 szt. | Tak, |  |
| 28. | Wielorazowa sonda stymulacyjna bipolarna, długość robocza 4-8 cm z odłączanym przewodem dł. 3-4m- autoklawowalne oraz kasetą sterylizacyjną– 1 kpl. | Tak |  |
| 29. | Jednorazowa sonda stymulacyjna bipolarna, długość robocza 4-8 cm z wbudowanym przewodem dł. 3-4m – 3 szt. | Tak |  |
| 30. | Możliwość podłączenia bezprzewodowo dodatkowego monitora wyświetlającego ekran urządzenia | Tak |  |
| 31. | Identyfikacja pacjenta w urządzeniu przez numer historii choroby wyrażony liczbą lub kodem kreskowym z uzyciem skanera kodu kreskowego | Tak |  |
| 32. | Certyfikat medyczny | Tak, podać |  |
| 33. | Czas reakcji serwisu – do 48 godz. W dni robocze | Tak |  |
| 34. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak |  |
| 35. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 36. | Przeglądy gwarancyjne ( jeśli dotyczy) raz w roku, ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  |
| 39. | dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |
| 40. | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia w miejscu dostawy Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |

Zadanie nr 2

Załącznik  77

Dekontaminator powietrza – szt. 2

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do dekontaminacji powietrza w obecności pacjenta | Tak |  |
| 2. | Metoda dekontaminacji: Połączone działanie reaktora plazmowego oraz działanie pola elektrostatycznego | Tak |  |
| 3. | Wysoka, udokumentowana skuteczność urządzenia w niszczeniu mikroorganizmów w całym spektrum (spory, bakterie, grzyby i wirusy), podczas jednej wymiany powietrza min. 99,99% | Tak |  |
| 4. | Wymagane klasy czystości: - bakteriologiczna B100/B10 - cząsteczkowa ISO8/ISO7 | Tak |  |
| 5. | Wymagana kinetyka dekontaminacji CP20/CP10 | Tak |  |
| 6. | Wydajność urządzenia mierzona w przepływie powietrza : 400-850m3/h | tak |  |
| 7. | Ilość wymian powietrza na godzinę przyjmując poziom odniesienia 35 m3 Max.24 krotna | Tak |  |
| 8. | Max. wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x głębokość) 150 x 700 x 450 cm +/- 5cm | Tak |  |
| 9. | Max. waga do 100kg | Tak |  |
| 10. | Regulowane nastawy przepływu powietrza dostosowane do wielkości pomieszczenia - min 3 poziomy | Tak |  |
| 11. | Urządzenie do pracy nie wymaga żadnych dodatkowych środków (chemicznych) oraz dodatkowych mediów poza zasilaniem elektrycznym | Tak |  |
| 12. | Urządzenie samoobsługowe (nie wymaga obecności operatora podczas pracy) | Tak |  |
| 13. | Urządzenie mobilne, umożliwiające transport wewnątrz obiektu | Tak |  |
| 14. | Poziom głośności przy przepływie 850 m3/h mierzony z odległości 1m Do 47 dBA | Tak |  |
| 15. | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 16. | Maksymalny pobór mocy – do 130W | tak |  |
| 17. | Obudowa ze stali, emaliowana, oraz tworzywa sztucznego łatwa do utrzymania w czystości | Tak |  |
| 18. | Urządzenie przystosowane do pracy w pomieszczeniach w których przebywają pacjenci | Tak |  |
| 19. | Czytelny interfejs użytkownika Wyświetlacz i diody LED do monitorowania, obsługi i alarmów | Tak |  |
| 20. | Eliminacja „martwych stref” – stagnacji powietrza poprzez wykorzystanie efektu Coandy | Tak |  |
| 21. | Certyfikat CE | Tak |  |
| 22. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |
| 23. | Czas reakcji serwisu – 48 godz. W dni robocze | Tak |  |
| 24. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak |  |
| 25. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 26. | Wymagane przeglądy terminowe w okresie gwarancji w cenie oferty ( ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji) | Tak |  |
| 27. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 28. | Szkolenie personelu z obsługi w miejscu instalacji | Tak |  |

Zadanie nr 3

Załącznik  73

Zestaw do kriobiopsji płuc – szt. 1

| Lp | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat zasilany dwutlenkiem węgla CO2 | Tak |  |
|  | Automatyczna redukcja ciśnienia gazu i regulacja przepływu (wykluczona regulacja ręczna) zapewniająca stałą jakość mrożenia | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w wyświetlacz informujący m.in. o parametrach pracy, rodzaju przyłączonej sondy mrożącej, czasie mrożenia, stanie napełnienia butli gazem, liczbie cykli pracy dla przyłączonej sondy, itp. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja wizualna trybu pracy | tak, podać |  |
|  | Komunikaty o stanie pracy oraz błędach w pracy podawane w jęz. polskim | Tak |  |
|  | Uruchamianie funkcji mrożenia włącznikiem nożnym, zwolnienie włącznika uruchamia funkcję automatycznego odmrażania sondy mrożącej | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w układy czujnikowe uniemożliwiające uruchomienie bez przyłączonej sondy mrożącej | tak |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności mrożenia sondy mrożącej | tak, podać |  |
|  | Możliwość utworzenia min. 8 programów opisanych nazwa własną | tak |  |
|  | Aparat wyposażony w zegar sygnalizujący optycznie i akustycznie zadany czas mrożenia | Tak |  |
|  | Aparat umieszczony na mobilnym wózku przystosowanym do transportu dwóch butli 10l. możliwość przyłączenia do aparatu 2 butli z mechanizmem przełączającym | tak |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | Tak |  |
|  | Wszystkie sondy mrożące wraz z przyłączami gazowymi (przewodami) wykonane z materiałów odpornych na działanie niskich i wysokich temperatur, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji parowej | Tak |  |
|  | Sonda mrożąca o średnicy do 1,9mm, elastyczna, dł. 900÷1100mm, końcówka skalowana, z kablem i przyłączem gazowym (nierozłączne) – 1 szt. | Tak |  |
|  | Sonda mrożąca o średnicy 2,2÷2,4mm, elastyczna, dł. 900÷1100mm, końcówka skalowana, z kablem i przyłączem gazowym (nierozłączne) – 1 szt. | tak |  |
|  | Okres gwarancji na sprzęt min 24 miesiące | Tak podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu – maks. 2 dni robocze | Tak |  |
|  | Dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy powyżej 5 dni | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |
|  | W przypadku trzykrotnej naprawy z powodu awarii wymiana urządzenia na nowe | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia w miejscu instalacji | tak |  |

Zadanie nr 4

ZAŁACZNIK  Nr   71

Videobronchoskopy –   2  szt.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videobronchoskop HDTV |  |  |
| 2. | Przetwornik CCD kolor | Tak |  |
| 3. | Średnica kanału roboczego min. 3,0 mm | Tak, podać |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna wziernika max. 6,0 mm | Tak, podać |  |
| 5. | Średnica zewnętrzna końcówki max. 6,0 mm | Tak, podać |  |
| 6. | Głębia ostrości min. 3-100 mm | Tak, podać |  |
| 7. | Kąt obserwacji min. 100 stopni | Tak, podać |  |
| 8. | Kąty zginania końcówki góra min. 180o, dół 130o | Tak, podać |  |
| 9. | Kierunek widzenia: 0o (na wprost) | Tak |  |
| 10. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | Tak |  |
| 11. | Programowalne przyciski endoskopowe – min. 3. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC | Tak, podać |  |
| 12. | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu | Tak |  |
| 13. | Minimalna odległość widzenia narzędzia: max. 3 mm | Tak, podać |  |
| 14. | Długość robocza 600 - 620 mm | Tak, podać |  |
| 15. | Długość całkowita 870 – 900 mm | Tak, podać |  |
| 16. | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości | Tak |  |
| 17. | Funkcja identyfikacji endoskopu | Tak |  |
| 18. | Kompatybilny z systemem identyfikacji endoskopu endoskan będącym na wyposażeniu pracowni | Tak |  |
| 19. | Endoskop kompatybilny z torem wizyjnym exera II i exera III będącym na wyposażeniu pracowni | Tak |  |
| 20. | Kompatybilną z myjniami ETD będącymi na wyposażeniu pracowni | Tak |  |
| 21. | Gwarancja 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne – w tym naprawa uszkodzeń mechanicznych - Bezpłatne przeglądy - 1 /rok oraz w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | Tak |  |
| 22. | Reakcja serwisu – 2 dni robocze | Tak |  |
| 23. | Czas naprawy – 5 dni roboczych dla napraw w Polsce i 12 dni roboczych dla napraw wykonywanych poza Polską | Tak |  |
| 24. | Dostępność części zamiennych – min 8 lat od daty podpisania umowy | Tak |  |
| 25. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | Tak |  |
| 26. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztu dojazdu jak i przesyłki przez Oferenta, kosztów robocizny i elementów zamiennych. | Tak |  |
| 27. | Przy naprawie powyżej 7 dni zapewnienie równoważnego sprzętu zastępczego. | Tak |  |
| 28. | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | Tak |  |
| 29. | Instrukcje w języku polskim | Tak |  |
| 30. | Certyfikat CE | Tak |  |

Zadanie nr 5

ZAŁACZNIK  Nr 69

Sterylizator kasetowy – szt.1

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kasetowy sterylizator parowy | Tak |  |
| 2. | Komora sterylizatora w postaci wymiennej kasety | Tak |  |
| 3. | Autoklaw wyposażony w kasetę o minimalnych wymiarach: długość około 37 cm, szerokość około 18 cm, wysokość około 6,5 cm | Tak, podać |  |
| 4. | Autoklaw wyposażony w dwie kasety ENDO o minimalnych wymiarach: długość około 48 cm, szerokość około 18 cm, wysokość około 6,5 cm | Tak, podać |  |
| 5. | Autoklaw wyposażony w destylarkę o parametrach: · minimalna wydajność 0,9 l/h · czystość destylatu nie więcej 5 μS/cm2 · chłodzenie powietrzem, · zasilanie 230 V, · wyjmowany bojler o pojemności nie mniej niż 4,5 l · wyjmowany pojemnik na destylat o pojemności nie mniej niż 4,5 l · pojemnik na destylat wyposażony w zawór spustowy | Tak, podać |  |
| 6. | Autoklaw wyposażony w matę silikonową na obudowę autoklawu, która umożliwia położenie gorącej kasety bezpośrednio na autoklawie. | Tak, |  |
| 7. | Użyteczna pojemność wewnętrzna kasety sterylizacyjnej min 5,1 dm3 | Tak, podać |  |
| 8. | Konstrukcja kasety pozwalająca na przenoszenie narzędzi po sterylizacji | Tak, |  |
| 9. | Możliwość przechowywania narzędzi po sterylizacji w kasecie | Tak |  |
| 10. | Autoklaw wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy | Tak |  |
| 11. | Sterylizator zgodny z normą PN-EN 13060:2005 | Tak, podać |  |
| 12. | Medium sterylizujące para wodna | Tak |  |
| 13. | Ciśnienie pracy 2,1 bar | Tak, podać |  |
| 14. | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz | Tak, |  |
| 15. | Sterylizator przystosowany do ustawienia na stole lub szafce | Tak, |  |
| 16. | Sterylizator nie wymagający stałego podłączenia do instalacji wod. –kan. | Tak |  |
| 17. | Para wytwarzana przez wbudowaną wytwornicę | Tak |  |
| 18. | Zasilanie wytwornicy wodą destylowaną z wbudowanego zbiornika | Tak |  |
| 19. | Pojemność zbiornika wody destylowanej około 4 dm3 | Tak |  |
| 20. | Blokada przed wyjęciem kasety w czasie trwania procesu | Tak |  |
| 21. | Program powiadamiania o błędach | Tak |  |
| 22. | Wyświetlanie informacji o nieprawidłowościach i błędach w języku polskim | Tak |  |
| 23. | Zapis cykli sterylizacyjnych po przez wbudowany rejestrator Data Logger na pamięci USB | Tak |  |
| 24. | Zbiornik na skropliny oraz dren do odprowadzania skroplin | Tak |  |
| 25. | Programy do sterylizacji narzędzi: - Zapakowanych pełnych(litych) i pustych (z otworami) - Niezapakowanych pełnych(litych) i pustych (z otworami) | Tak |  |
| 26. | Program do sterylizacji materiałów gumowych | Tak |  |
| 27. | Wymagane programy sterylizacyjne |  |  |
| 28. | 1. Instrumenty lite niezapakowane temperatura 3,5 min. / 134°C czas cyklu 8-9 min (bez suszenia) | Tak |  |
| 29. | 2. Instrumenty wgłębione niezapakowane temperatura 3,5 min. / 134°C czas cyklu 10-11 min (bez suszenia) | Tak |  |
| 30. | 3. Instrumenty wgłębione niezapakowane temperatura 18 min. / 134°C czas cyklu 25-26 min (bez suszenia) | Tak |  |
| 31. | 4. Instrumenty wgłębione zapakowane temperatura 3,5 min. / 134°C czas cyklu 15-16 min (bez suszenia) | Tak |  |
| 32. | 5. Instrumenty wgłębione zapakowane temperatura 18 min. / 134°C czas cyklu ok. 30 min (bez suszenia) | Tak |  |
| 33. | 6. Guma/ Plastik temperatura 15 min. / 121°C czas cyklu 20-21 min (bez suszenia) | Tak |  |
| 34. | 7. Guma/ Plastik temperatura 30 min. / 121°C czas cyklu 35-36min (bez suszenia) | Tak |  |
| 35. | 8. Program dodatkowego suszenia | Tak |  |
| 36. | Możliwość pracy autoklawu w sieci LAN | Tak |  |
| 37. | Autoklaw posiadający odczyt na wyświetlaczu jakości wody destylowanej znajdującej się w zbiorniku autoklawu. | Tak |  |
| 38. | Autoklaw posiadający odczyt na wyświetlaczu pozycji kasety sterylizacyjnej w autoklawie. | Tak |  |
| 39. | W przypadku pozostawienia kasety w sterylizatorze po zakończeniu procesu automatyczne rozpoczęcie programu suszenia | Tak |  |
| 40. | Dokumentacja techniczna i serwisowa(dostarczona przy dostawie) | Tak |  |
| 41. | Gwarancja 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne – w tym naprawa uszkodzeń mechanicznych - Bezpłatne przeglądy - 1 /rok oraz w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji |  |  |
| 42. | Reakcja serwisu – 2 dni robocze |  |  |
| 43. | Czas naprawy – 5 dni roboczych dla napraw w Polsce i 12 dni roboczych dla napraw wykonywanych poza Polską |  |  |
| 44. | Dostępność części zamiennych – min 8 lat od daty podpisania umowy |  |  |
| 45. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego |  |  |
| 46. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztu dojazdu jak i przesyłki przez Oferenta, kosztów robocizny i elementów zamiennych |  |  |
| 47. | Przy naprawie powyżej 7 dni zapewnienie równoważnego sprzętu zastępczego. |  |  |
| 48. | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową |  |  |
| 49. | Instrukcje w języku polskim |  |  |
| 50. | Certyfikat CE |  |  |

Zadanie nr 6

ZAŁACZNIK  Nr 64

Kardiomonitory modułowe – szt 2

| L.p. | ###### Opis wymaganych parametrów/rodzaj |  | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitory – szt. 2 |  |  |  |  |
|  | Wykonawca/Producent: |  | podać |  |
|  | Typ urządzenia / Model: |  | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności oraz certyfikat CE |  | TAK |  |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny, z kolorowym ekranem w postaci płaskiego panela LCD TFT wysokiej jakości. Przekątna ekranu powyżej 15” Rozdzielczość min.1366 x768 |  | TAK |  |
|  | Składany uchwyt służący do przenoszenia monitora. i zawieszenia go na poręczy łóżka, szynie itp. |  | TAK |  |
|  | Waga w standardowej konfiguracji (EKG 3/5 odpr., Resp., NIBP, SpO2, Temp.) max. do 6 kg. |  | TAK |  |
|  | Wózek jezdny z blokadą kółek pod kardiomonitor z koszykiem na akcesoria – do każdego aparatu |  | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50 Hz / 60Hz oraz akumulatorowe, zapewniające przy braku zasilania sieciowego, podtrzymanie monitorowania na minimum 5 godzin. Akumulator litowo – jonowy. Akumulator wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania obudowy urządzenia. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora na ekranie monitora. Przy przenoszeniu modułów pomiarowych między kardiomonitorami automatyczna konfiguracja, bez konieczności wyłaczania monitora. – automatyczne rozpoznawanie wpiętego modułu. |  | TAK |  |
|  | Parametry środowiskowe: temperatura podczas pracy: +5° C do +40° C temperatura podczas przechowywania: -20° C do +40° C Wilgotność względna: podczas pracy: ≤80% podczas przechowywania: <80%, Zabezpieczenie przed wniknięciem wody: IPX1 |  | TAK |  |
|  | obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy, pokrętło nawigacyjne i przyciski funkcyjne. |  | TAK |  |
|  | Dostosowany do monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów: noworodka, dziecka, dorosłego (z wyborem odpowiedniego oprogramowania, nastawami, alarmami itp.) |  | TAK |  |
|  | Funkcja przyjęcia pacjenta tj. wpisania danych pacjenta: imię, nazwisko, data urodzenia, data przyjęcia do szpitala, waga, wzrost, płeć, stymulowany/niestymulowany, typ pacjenta (dorosły, dziecko, noworodek), grupa krwi. |  | TAK |  |
|  | Przy odpowiedniej konfiguracji modułów pomiarowych, możliwość jednoczesnego wyświetlania min. 10 krzywych dynamicznych różnych parametrów (bez użycia np. funkcji 12 odprowadzeń EKG) |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru krzywych i wartości numerycznych przez użytkownika, bez udziału serwisu |  | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne, 3 -stopniowe o rożnych poziomach ważności. Alarm wizualny widoczny z przodu i z tyły monitora 3 kategorie alarmów wszystkich parametrów z podaniem przyczyny alarmu. Możliwość ustawienia pauzy alarmu na 1min., 2min., 3min., 4min., 5min., 10min., 15min., lub na stałe. Min. 10-cio stopniowa regulacja głośności alarmu |  | TAK |  |
|  | Przyciski skrótu na ekranie monitora, umożliwiające szybki dostęp do poszczególnych funkcji. |  | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych (zapis wartości liczbowej, odpowiedniej krzywej dynamicznej, daty i godziny wystąpienia alarmu), min.1000 wyników pomiarów NIBP. Trendy graficzne i tabelaryczne. Długie trendy z ostatnich minimum 120 godzin, rozdzielczość minimum 1 minuta i krótkie trendy z ostatniej godziny, rozdzielczość minimum 1 sekunda. |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim zawierające arkusz obliczeń hemodynamicznych oraz kalkulator do obliczeń dawki leków z możliwością indywidualnego zdefiniowania listy leków przez użytkownika Obliczenia wentylacyjne, nerkowe, natlenowania. |  | TAK |  |
|  | dostępne gniazda i porty: - min. 2 złącza USB, - gniazdo sygnałowe wejścia i wyjścia - gniazdo do podłączenia, zewnętrznego, kolorowego ekranu VGA - gniazdo sieciowe RJ-45/RS-232 - wyjście synchronizacji defibrylatora |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i dokumentacja użytkowania w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną. Wydruk min. 3 dowolnie wybranych kanałów. Min. 3 prędkości wydruku: 12,5mm/sek., 25mm/sek, 50mm/sek. Szerokość papieru: 48mm |  | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci z centralną zbiorczą stacją nadzorowania |  | TAK |  |
|  | Kable, czujniki , akcesoria pomiarowe do monitorowania dorosłych, - w zestawie do każdego monitora - kabel EKG z końcówką 3 lub 5 odpr – 3 szt - przewód interfejsowy do pomiaru saturacji – 3 szt. - czujnik temperatury powierzchniowy wielorazowy – 3 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 ( klips duży) – 4 szt. - przewód NIBP do mankietów jednorazowych – 4 szt. - przewód NIBP do mankietów wielorazowych – 4 szt. - mankiety wielorazowe NIBP dla dorosłych ( małe) – 4 szt. |  | TAK |  |
| Moduły pomiarowe |  |  |  |  |
| Pomiar EKG – w każdym monitorze |  |  |  |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min.: Dorosły: 15 - 300/min Dziecko/ Noworodek: 15 - 350/min. Dokładność pomiaru nie gorsza niż 1 % |  | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania EKG, z 3 i 7 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla (odpowiednio 3 lub 5 żyłowego). Możliwość wyświetlania na ekranie 1 krzywej, 2 krzywych, lub jednocześnie 7 krzywych EKG na całym lub połowie ekranu, bez użycia funkcji 12-o odprowadzeniowego EKG. |  | TAK |  |
|  | Prędkość kreślenia krzywej: 6,25mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50mm/s |  | TAK |  |
|  | Wzmocnienie: x0,125, x0,25, x0,5, x1, x2, x4, wzmocn. AUTO |  | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich 7 dostępnych odprowadzeń Zakres: min. -2mV do +2mV . Ustawianie progów alarmowych przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST, indywidualnie dla każdego odprowadzenia |  | TAK |  |
|  | Analiza arytmii z alarmami – klasyfikacja min. 18 rodzajów zaburzeń rytmu: |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o EKG 12- odprowadzeniowe |  | TAK |  |
| Pomiar oddechu ( respiracji ) – w każdym monitorze |  |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 0-100, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu . |  | TAK |  |
|  | Minimalny zakres 0-150 odd/min. Alarm bezdechu z regulacją w zakresie min. 10-40 sek. skokowo co 5 sek. |  | TAK |  |
|  | Zmiana wzmocnienia krzywej oddechowej: x 0,25; x 0,5; x1; x2; x3, x4, x5 |  | TAK |  |
|  | Szybkość kreślenia krzywej: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s |  | TAK |  |
| Pomiar saturacji – w każdym monitorze |  |  |  |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe min. saturacji, tętna i krzywa pletyzmograficzna. |  | TAK |  |
|  | wybór trybu Krzywa lub Wypełnienie |  | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy i alarmowy SpO2 0-100 %. Rozdzielczość: 1% Dokładność: Dorosły: +/- 2 % (70% - 100% SpO2) Dziecko: +/- 2 % (70% - 100% SpO2) Noworodek: +/- 3 % (70% - 100% SpO2) Sygnalizacja dźwiękowa zmian SpO2 |  | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 15-350 bpm Odświeżanie: 1s |  | TAK |  |
|  | Modulacja dźwięku – wysokość tonu zależna od poziomu SpO2 |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w moduł SpO2 Masimo i SpO2 Nellcor |  | TAK |  |
| Pomiar nieinwazyjny ciśnienia – w każdym monitorze |  |  |  |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną. |  | TAK |  |
|  | Tryb pracy: pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1-480 min. |  | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru : Dorosły: skurczowe: 40 – 270 mmHg rozkurczowe: 10 – 210 mmHg średnie: 20 – 230 mmHg Dziecko: skurczowe: 40 – 230 mmHg rozkurczowe: 10 – 145 mmHg średnie: 20 – 165 mmHg Noworodek: skurczowe: 40 – 135 mmHg rozkurczowe: 10 – 95mmHg średnie: 20 – 105 mmHg dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5mmHg |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej, cały czas do kolejnego pomiaru. Alarmy dla każdej z tych wartości. |  | TAK |  |
|  | Typowy okres pomiaru 20-40 sek. |  | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich min. 1000 pomiarów NIBP niezależna od pamięci trendów |  | TAK |  |
| Pomiar temperatury – w każdym monitorze |  |  |  |  |
|  | pomiar w min. 2 kanałach |  | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy min. 0– 50° C Rozdzielczość nie gorsza niż 0,1°C Dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,1°C |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie monitora, jednocześnie wartości temperatur T1, T2 oraz różnicy temperatur ΔT |  | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowy - 2 szt. |  | TAK |  |
| Pomiar CO2 (kapnografii) – w każdym monitorze |  |  |  |  |
|  | Metoda absorpcji podczerwieni. |  | TAK |  |
|  | Pomiar w strumieniu bocznym |  | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia modułu między monitorami bez udziału serwisu, bez konieczności wyłączania monitora. |  | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej na podstawie pomiaru fali kapnograficznej, zakres: minimum 3 – 150 rpm |  | TAK |  |
|  | Dokładność 1% lub +/-1 rpm |  | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora akcesoria do pomiaru CO2- 2 kpl |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca metodą termodylucji – kabel transmisyjny + czujniki |  | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia inwazyjnego – w 1 z dwóch monitorów w zestawie |  |  |  |  |
|  | Pomiar w min. 2 kanałach |  | TAK |  |
|  | Zakres pomiarów – 50-300 mmHg |  | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 1 mmHg |  | TAK |  |
|  | Dokładność +/- 2% |  | TAK |  |
|  | Zero: +/- 200 mmHg |  | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewód główny i jednorazowy przetwornik ciśnienia |  | TAK |  |
| Inne: |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. |  | TAK Podać |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatny przegląd roczny, ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji |  | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 8 lat |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą na terenie Polski (podać nazwę i adres serwisu). Zgłoszenia serwisowe - (podać: nr telefon, nr faksu, e-mail, pod które będą zgłaszane usterki) – czas reakcji serwisu do 48 godz. W dni robocze |  | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy |  | TAK |  |

Zadanie nr 7

Załącznik  63

Platforma energetyczna z osprzętem – szt. 1

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System bezprzewodowego noża harmonicznego (ultradźwiękowego) wraz z systemem elektrochirurgicznym- platforma energetyczna |  |  |
| A. | Moduł noża harmonicznego |  |  |
| 1. | Generator wielorazowego użytku pracujący w ultradźwiękowym, akumulatorowym systemie preparowania tkanek, generator przeznaczony do co najmniej 100 cykli sterylizacji, ze wskaźnikiem diody LED wskazującym stan wykorzystania systemu. Wymiary: 5,3 cm x 3,5 cm x 10,5 cm o masie 0,13 kg | Tak |  |
| 2. | Akumulator litowo - jonowy wielorazowego użytku pracującego w ultradźwiękowym, akumulatorowym systemie preparowania tkanek, akumulator przeznaczony do co najmniej 100 cykli sterylizacji, pojemność 740 mAh o wymiarach 10,4 cm x 2,5 cm x 4,5 cm, o masie 0,13 kg – 2 szt. | tak |  |
| 3. | Ładowarka akumulatorowa służąca do ładowania akumulatora i sprawdzania jego stanu. Posiadająca gniazda ładowania. Każde gniazdo posiada 3 diody led informujące o stanie akumulatora. | Tak |  |
| 4. | Pojemnik do niskotemperaturowej sterylizacji bezprzewodowego systemu noża harmonicznego . | Tak |  |
| B. | Moduł elektrochirurgiczny |  |  |
| 1. | Urządzenie elektrochirurgiczne | Tak |  |
| 2. | Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC. | Tak |  |
| 3. | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF. | Tak |  |
| 4. | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i AAMI HF18 podpunkt 4.2.2). | Tak |  |
| 5. | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC 60601-2-2. | Tak |  |
| 6. | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | Tak |  |
| 7. | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia. | Tak |  |
| 8. | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): - dwa monopolarne dostosowane do wyjścia w systemie 3-PIN (europejskie); - jedno uniwersalne mopolarne 8mm złącze „ jack” do podłączania monopolarnych narzędzi laparoskopowych; - złącze bipolarne - do systemu zamykania naczyń; - gniazdo dla podłączenia elektrody biernej; - gniazdo sterownika nożnego monopolarnego; - gniazdo sterownika nożnego bipolarnego; - gniazda sterowników nożnych systemu zamykania naczyń; - gniazdo serwisowe; - gniazdo sterowania ewakuatorem dymu; k) gniazdo sterowania przystawką argonową. | Tak |  |
| 9. | Tryby monopolarne: - cięcie czyste; - cięcie mieszane; - tryb dynamicznego doboru stosunku napięcie (V)/prąd (A) w zależności od szybkości ruchu ręki operatora w czasie operacji – zwalniając cięcie uzyskuje się większą hemostazę (koagulacje) a przyspieszając uzyskuje się lepsze rozcinanie (cięcie) – minimalny pomiar impedancji 3000/sek.; - koagulacja wyżarzanie; - koagulacja rozpylanie (spray). | Tak |  |
| 10. | Minimum dwa tryby bipolarne: - niski; - standardowy | Tak |  |
| 11. | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy. | Tak |  |
| 12. | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. | Tak |  |
| 13. | Tryb bipolarny Moc max. 95 W. | Tak |  |
| 14. | Cięcie monopolarne tryb czysty Moc max. 300 W. | Tak |  |
| 15. | Cięcie monopolarne tryb mieszany Moc max. 200 W. | Tak |  |
| 16. | Tryb dynamicznego doboru stosunku napięcie (V)/prąd (A) w zależności od szybkości ruchu ręki operatora w czasie operacji - Moc max. 200 W. | Tak |  |
| 17. | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie Moc max. 120 W. | Tak |  |
| 18. | Koagulacja monopolarna - rozpylanie Moc max. 120 W. | Tak |  |
| 19. | System zamykania naczyń Moc min. 350 W. | Tak |  |
| 20. | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. | Tak |  |
| 21. | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. | Tak |  |
| 22. | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień. | Tak |  |
| 23. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów. | Tak |  |
| 24. | Min. jeden wyświetlacz dotykowy LCD: - dla pracy w systemie monopolarnym; - dla trybu bipolarnego oraz monopolarnego; - dla systemu zamykania naczyń. | Tak |  |
| 25. | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych oraz komunikaty w formie pisemnej | Tak |  |
| 26. | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm. | Tak |  |
| 27. | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. | Tak |  |
| 28. | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). | Tak |  |
| 29. | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch instrumentów do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm włącznie. | Tak |  |
| 30. | Wizualizacja nastawianej mocy. | Tak |  |
| 31. | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie | Tak |  |
| 32. | Min. dwa tryby jasności wyświetlacza wyświetlacza | Tak |  |
| 33. | Możliwość ustawiania mocy trybu monopolarnego ze sterylnego pola. | Tak |  |
| 34. | Możliwość aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika | Tak |  |
| 35. | Menu w języku polskim. | Tak |  |
| C. | Wyposażenie- osprzęt |  |  |
| 1. | Jednorazowa końcówka do noża ultradźwiękowego, bezprzewodowego, dł. ramienia 26 lub 39 cm, średnica trzonu 5 mm, długość ostrza aktywnego 14,5mm, końcówka posiada jeden przycisk aktywujący, dwustopniowy – aktywacja max i min, z opcją cięcia i koagulacji w technologii noża ultradźwiękowego – 12 szt. | Tak |  |
| 2. | narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych do 7 mm włącznie, długość 23 lub 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długości szczęk 19,5 mm, długości cięcia 17,8 mm, lub szczęki zakrzywione o długości 20 mm długość cięcia 18 mm, narzędzia aktywowane ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilne z zaoferowanym generatorem. – 6szt | Tak |  |
| 3. | Narzędzie do preparowania typu „małe szczęki” z wbudowanym nożem o dług. 18-19cm, długością cięcia 14-15mm, o kącie zagięcia szczęk 25-30stopni, kompatybilne z zaoferowanym modułem elektrochirurgicznym | Tak |  |
| 4. | Trzy przyciskowy włącznik nożny monopolarny do cięcia, koagulacji i zaawansowanego trybu pozwalającego uzyskać jednoczesne cięcia z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, pozwalający na jednoczesny wybór pracy w 3 trybach monopolarnych, kompatybilny z zaoferowanym generatorem – 1 szt. | Tak |  |
| 5. | Elektroda powrotna dla pacjentów o masie powyżej min 13,5 kg z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4cm,wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z zaoferowanym generatorem oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia min. 150cm2. - 50szt. | Tak |  |
| 6. | Uchwyt monopolarny jednorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przewodem o dł. 4,5 m, futerałem, złączem kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4mm - 50 szt. | Tak |  |
| 7. | Przedłużenie elektrody proste wielorazowego użytku, długość całkowita 13 cm, długość robocza 10,2 cm, średnica trzonka 2,4mm – 1 szt. | Tak |  |
| 8. | Przewód do endoskopowych narzędzi monopolarnych, współpracuje z 4mm złączem męskim, kompaktybilny z zaoferowanym generatorem, długość 3,0m (sterylizacja parowa lub gazowa) – 1 szt. | Tak |  |
| 9. | Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku min. 4 cm, długość przewodu 4,6-5 m, kompatybilny z zaoferowanym generatorem – 1 szt. | Tak |  |
| 10. | Okres gwarancji na monitor , urządzenie elektrochirurgiczne i generator min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 11. | Czas reakcji serwisu – max 48 godz. | Tak podać |  |
| 12. | Dostępność części zamiennych min 8 lat | Tak |  |
| 13. | Szkolenie z obsługi w miejscu instalacji oraz instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 14. | W przypadku awarii sprzętu – dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak |  |

Zadanie nr 8

ZAŁACZNIK  Nr 62

Insuflator laparoskopowy – szt. 1

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Insuflator CO2 – 1 szt. |  |  |
| 1 | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 40l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | Tak |  |
| 2 | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg | Tak, podać |  |
| 3 | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów) | Tak, |  |
| 4 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | Tak, |  |
| 5 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy | Tak, |  |
| 6 | Maksymalny przepływ gazu: Pediatryczny 20 l/min; High Flow 40 l/min; Bariatryczny 45 l/min ; Vessel Harvest (Endoskopowe pobieranie naczyń) 10 l/min | Tak, podać |  |
| 7 | Zakres ciśnienia insuflacji: Pediatryczny/ Vessel Harvest 0 -20 mmHg; High Flow/ Bariatryczny 0 -30 mmHg | Tak, podać |  |
| 8 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. | Tak |  |
| 9 | Funkcja podgrzewania gazu. | Tak |  |
| 10 | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie | Tak, |  |
| 11 | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | Tak |  |
| 12 | tryby pracy insuflatora – min. 4 | Tak, podać |  |
| 13 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | Tak, |  |
| 14 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” | Tak, |  |
| 15 | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg | Tak |  |
| 16 | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI | Tak |  |
| 17 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI | Tak |  |
| 18 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI | Tak |  |
| 19 | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI | Tak |  |
| 20 | Max. pobór mocy: 150 VA | Tak |  |
| 21 | Max. pobór prądu: 630 mA | Tak |  |
| 22 | Masa: do. 9,5 kg | Tak |  |
| 23 | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – długość 1,5m z kluczem | Tak |  |
| 24 | Regulowany wysięgnik płynów z uchwytem do butli do posiadanego wózka | Tak |  |
| 25 | Jednorazowy dren do insuflatora (10 szt w opakowaniu zbiorczym) | Tak |  |
| 26 | Jednorazowy dren z podgrzewaniem i ciągłym pomiarem ciśnienia (10 szt w opakowaniu zbiorczym) | Tak |  |
| 27 | Dreny wielorazowe – autoklawowalne z podgrzewaniem – 5 szt | Tak |  |
| 28 | Adaptery do drenów – szt. 10 | Tak |  |
| 29 | Igła Veressa chromowana High Flow 120mm – szt. 2 | Tak |  |
| 30 | Dostępność części zamiennych min 8 lat | Tak |  |
| 31 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak |  |
| 32 | Gwarancja min, 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 33 | Czas reakcji serwisu do 48 godz. W dni robocze | Tak |  |
| 34 | Przeglądy gwarancyjne ( jeśli dotyczy) raz w roku – ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  |
| 35 | Certyfikat medyczny | Tak |  |
| 36 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji | Tak |  |

Zadanie nr 9

ZAŁACZNIK  Nr 61

- Defibrylator – szt. 1

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylacja: rodzaj impulsu: dwufazowy , energia (tryb MANUAL): min. 5-360J, 9 poziomów. Energia (tryb AUTO): min.140-360J, zwiększanie energii w zależności od oporności pacjenta | Tak |  |
| 2. | - czas ładowania: do maks. 6 sekund dla 200J - kardiowersja: manualna aktywacja - QRS Marker | Tak |  |
| 3. | EKG: min. metoda: Eindhoven I, II, III, Goldberger avL, avR, aVF - częstość akcji serca: 30-300 uderzeń / min , - alarmy: 30-300 / min | Tak |  |
| 4. | Detekcja VF/VT: czas analizy: 7-12s, wartość progowa VF: 200μV , wartość progowa asystolii: <200μV , detekcja kardiostymulatorów/rozruszników | tak |  |
| 5. | Ekran: model: TFT, LCD-Blue-Mode , wymiary: min. 115x86mm (5.7'') , rozdzielczość: min. 320x240 pikseli | Tak |  |
| 6. | Pulsoksymetr SpO2: , zakres: 0-100% | Tak |  |
| 7. | Przezskórny stymulator serca (NIP): moduł stymulacji przezskórnej serca (NIP) , tryby pracy: asynchroniczny, na żądanie, Overdrive, częstotliwość stymulacji: 30-180 / min (asynchroniczny, na żądanie), częstotliwość stymulacji: 30-250 / min (Overdrive), kształt impulsu: prostokątny 20 ms , amplituda : 10mA...180mA (asynchroniczny, na żądanie, Overdrive), okres refrakcji(Demand) : 340ms (przy częstotliwości serca <=100 bmp), okres refrakcji(Demand) : 240ms (przy częstotliwości serca >100 bmp), QRS Marker : w trybie "na żądanie" | Tak |  |
| 8. | Elektrody: elektrody przylepne (3 kpl), długość przydatności: 36 miesięcy, długość kabla: 3.5 m, aktywna powierzchnia elektrod: 164 cm2, łyżki: z wbudowanymi łyżkami pediatrycznymi | Tak |  |
| 9. | Drukarka: termiczna, rozdzielczość min. 200dpi, szerokość papieru min.55mm, szerokość wydruku min 45mm, szybkość: 25mm/s / 50mm/s, tryby pracy min: AUTO, ONLINE, MEMO print | Tak |  |
| 10. | Przechowywanie danych: pamięć przenośna: karta CF (2GB) , czas zapisu głosu i danych: do min 75 godzin, możliwość włączenia i wyłączenia nagrywania głosu, oprogramowanie PC | Tak |  |
| 11. | Zasilanie: akumulator 12V, 2.5Ah, żywotność: min. 4 lata , monitorowanie: min. 5-6 godzin, czas ładowania: do 3 godzin, wbudowane zasilanie 50Hz | tak |  |
| 12. | Warunki otoczenia: warunki pracy: od 0 do 50 stopni C (wilgotność 30-95% bez kondensacji, 700-1060 hPa), warunki przechowywania: od -20 do +70 stopni C (wilgotność 30-95% bez kondensacji, 500-1060 hPa) | tak |  |
| 13. | Algorytm postępowania: min. AHA , ERC | tak |  |
| 14. | Standardy: - IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 (Electrical Safety of Med. Electrical Devices) - IEC60601-1-2:2001 (EMC standard) - IEC60601-1-4:1996+A1:1999 (Programmable electrical medical systems) - IEC60601-2-4:2002 (Defibrillator standard) - EN1789:2003 (Ambulance standard) - CEN EN ISO9919:2005 (Pulse oximeter standard) - Klasa bezpieczeństwa: IP33 | tak |  |
| 15. | Wymiary: max. wys. x szer x gł. : 33 x 29 x 16 cm, waga z akumulatorem: poniżej 6kg, | tak |  |
| 16. | Obsługa w języku polskim | Tak |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 18. | Gwarancja min 24 miesięcy | Tak |  |
| 19. | Przeglądy gwarancyjne raz w roku w tym ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  |
| 20. | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia ( z uzyciem fantomów) w miejscu dostawy | Tak |  |
| 21. | Dostępność części zamiennych min 8 lat | Tak |  |
| 22. | Czas reakcji serwisu do 48 godz. W dni robocze | Tak |  |
| 23. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak |  |

Zadanie nr 10

ZAŁACZNIK  Nr 60

- Respirator transportowy – szt. 1

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, model, typ, | Tak, podać |  |
| 2. | Załączone zdjęcie produktu | Tak |  |
| 3. | Maski dla dorosłych i dla dzieci – po 2 szt | Tak |  |
| 4. | Przewód ciśnieniowy z wtykiem AGA | Tak |  |
| 5. | Urządzenie umożliwiające wentylację ręczną i automatyczną, funkcja CPR tryb wentylacji: CMV/DEMAND, wentylacja ręczna | Tak |  |
| 6. | Możliwość wyboru parametrów wentylacji ( skorelowane parametry objętości oddechowej i częstości oddechów) | Tak |  |
| 7. | Posiadający tryb OFF – umożliwiający pozostawienie aparatu do podłączonego źródła tlenu bez jego zużywania | Tak |  |
| 8. | zasilanie i sterowanie pracą wyłącznie pneumatyczne | Tak |  |
| 9. | zakres objętości oddechowej min.: 150 -600 ml | Tak |  |
| 10. | zakres częstości oddechowej min.: 10 -20 oddechów na minutę | Tak |  |
| 11. | stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej - 100% | Tak |  |
| 12. | stosunek I:E - stały 1:2 | Tak |  |
| 13. | przepływ w trybie automatycznym w zakresie min.: 9-18 l/min | Tak |  |
| 14. | podciśnienie aktywujące zawór DEMAND: -2 cmH2O | Tak |  |
| 15. | przepływ w trybie ręcznym w zależności od zadanych ustawień | Tak |  |
| 16. | przepływ w trybie DEMAND: min. 0-120 l/min | Tak |  |
| 17. | czas wstrzymania wentylacji przy wyzwoleniu funkcji CPR 18-20 sekund (+/- 15%) | Tak |  |
| 18. | ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa 60 cmH2O | Tak |  |
| 19. | temperatura pracy min. od -18 do + 50 stopni C | Tak |  |
| 20. | temperatura przechowywania min. od -40 do +60 stopni C | Tak |  |
| 21. | Waga nie większa niż 500g. | Tak |  |
| 22. | Przewody oddechowe pacjenta z portem do podłączenia zastawki PEEP, jednorazowego użytku dedykowane do urządzenia - 20 szt. | tak |  |
| 23. | Torba transportowa | Tak |  |
| 24. | Uprząż do mocowania maski resuscytacyjnej | Tak |  |
| 25. | Wielorazowego użytku przewód pacjenta- szt 2 | Tak |  |
| 26. | Butla aluminiowa na tlen medyczny o pojemności 2,7 l ze standardowym zaworem DIN. | Tak |  |
| 27. | reduktor tlenowy ze zintegrowanym przepływomierzem przeznaczony do mocowania na butlach aluminiowych i stalowych posiadający: - obrotowy manometr z kątem obrotu o 360° - ruchoma końcówka przepływomierza o kącie wychylenia 360° do podłączenia butli nawilżacza, maski lub kaniuli. - samocentrujące pokrętło przepływomierza - odczyt wskazań przepływomierza z boku i przodu reduktora. - wykonany z niklowanego mosiądzu - przepływomierz obrotowy o przepływie min 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25 l/min - wskaźnik nastawionego przepływu - manometr zabezpieczony gumową osłoną - standardowe szybkozłącze AGA do podłączenia respiratora - króciec do podłączenia przewodu tlenowego - możliwość mocowania na butli bez użycia narzędzi - możliwość pracy w środowisku MRI - ciśnienie wejściowe: do 300 bar - ciśnienie wyjściowe: 4,5 bar - gwint wejściowy: G 3/4" | tak |  |
| 28. | Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące – w ramach gwarancji bezpłatne wymagane przeglądy ( ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji) | Tak |  |
| 29. | instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 30. | Czas reakcji serwisu – poniżej 48 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 31. | Szkolenie personelu w miejscu instalacji w ramach dostawy | Tak |  |
| 32. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |
| 33. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak |  |

Zadanie nr 11

ZAŁACZNIK  Nr 58

Drenaż cyfrowy klp typu topaz 	- 4 szt.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wbudowany Akumulator zapewniający pracę urządzenia przez min 4 godz. bez ładowania | Tak |  |
| 2. | Wewnętrzna elektryczna pompa ssąca o wydajności min. 4,5l min | Tak, podać wydajność |  |
| 3. | Regulowane precyzyjnie podciśnienie wytwarzane przez pompę do mx. 100mbar | Tak, podać |  |
| 4. | Panel elektroniczny z menu w jęz. polskim | tak |  |
| 5. | Monitorowanie parametrów drenażu- podciśnienia i przecieku powietrza w systemie cyfrowym ( w czasie rzeczywistym) oraz graficznym ( z ostatnich 24 godzin). | tak |  |
| 6. | system alarmowy dźwiękowy i wizualny – dla akumulatora, wymiany kanistra, nieszczelności układu | Tak |  |
| 7. | Stacja dokująca z oprogramowaniem do zestawu dla monitorowania drenażu na komputerze | tak |  |
| 8. | Zawór zabezpieczający przed zanikiem podciśnienia oraz przelaniem wydzielin | Tak |  |
| 9. | Opaska naramienna | Tak |  |
| 10. | Nietłukące jednorazowe zbiorniki sterylne o poj. 0,3-2L z żelem lub bez ( do wyboru) – 5 szt | Tak |  |
| 11. | Dreny sterylne z trójnikiem – 5 szt | Tak |  |
| 12. | Zatyczki do drenu – 5szt | Tak |  |
| 13. | Pojedyncze i podwójne łączniki do drenów małe i duże – po 5 szt | Tak |  |
| 14. | Dreny sterylne – 5szt | Tak |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 16. | Okres gwarancji na części stałe - min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 17. | Posiada certyfikat medyczny | Tak, podać |  |
| 18. | W przypadku awarii stacji dokującej – dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu – max. 48godz. | Tak, podać |  |
| 20. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |

Zadanie  nr 12

ZAŁACZNIK  Nr  57

- Ssak elektryczny z osprzętem – szt. 2

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | wyposażony w cichą i wydajną pompę niewymagającą smarowania. | Tak |  |
| 2. | mikroprocesorowy system regulowanego podciśnienia utrzymujący ustawioną pokrętłem wartość siły ssania | Tak |  |
| 4. | czytelny miernik wartości podciśnienia | Tak |  |
| 5. | dodatkowy włącznik nożny | Tak |  |
| 6. | - pojemniki (butle) poliwęglanowe przystosowane do wkładów jednorazowych z samouszczelniającymi pokrywami wielorazowymi o poj. 1-2 litry – 4 szt /ssak | Tak |  |
| 7. | możliwość sterylizacji w temp do 130 st.C | Tak |  |
| 8. | zawór pływakowy chroniący przed przepełnieniem butli | Tak |  |
| 9. | filtr hydrofobowy-antybakteryjny – 4 szt/ssak | Tak |  |
| 10. | szybkość zasysania – min 30 l/min | Tak |  |
| 11. | maksymalne podciśnienie – 85-95kPa z regulacją płynną | Tak |  |
| 12. | czas pracy – praca ciągła | Tak |  |
| 13. | wyprofilowana obudowa, która umożliwia umieszczenie na ssaku dwóch wielorazowych pojemników(butli) o pojemności 1-2 litry | Tak |  |
| 14. | wkłady jednorazowe - min 20szt./ssak | Tak |  |
| 15. | funkcjonalny kosz lub uchwyt na dren oraz przełącznik ssania pomiędzy butlami. | Tak |  |
| 16. | podstawa jezdna do każdego ssaka na 4 samonastawnych kółkach ( w tym dwa z blokadą) z uchwytem ułatwiającym jego przemieszczanie – lub dedykowany wózek z szyną na akcesoria do każdego ssaka | Tak |  |
| 17. | Zasilanie 230 V / 50 Hz | Tak |  |
| 18. | Klasa izolacji elektrycznej II | Tak |  |
| 19. | Pobór mocy poniżej 80W | Tak |  |
| 20. | praktyczny uchwyt przewodu zasilającego | Tak |  |
| 21. | Kosz na akcesoria po 1 szt / ssak | Tak |  |
| 22. | Łącznik do drenów – 4 szt /ssak | Tak |  |
| 23. | Zestaw drenów silikonowych 2 kpl/ssak | Tak |  |
| 24. | Dostępność części zamiennych min 8 lat | Tak |  |
| 25. | Czas reakcji serwisu 48 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 26. | Instrukcja w języku polskim, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | Tak |  |
| 27. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 28. | W czasie napraw gwarancyjnych przekraczających okres 5 dni sprzęt zastępczy | Tak |  |
| 29. | Przeglądy w okresie gwarancyjnym bezpłatne ( ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji ) – jeśli dotyczy | Tak |  |
| 30. | Legalizacja / certyfikat urządzeń medycznych | Tak |  |

Zadanie nr 13

ZAŁACZNIK  Nr 56

Aparat do znieczulenia – szt. 2

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat mocowany na kolumnie anestetycznej | Tak |  |
| 2. | Blat do pisania wysuwany | Tak |  |
| 3. | Lampka na elastycznym ramieniu, umożliwiająca oświetlenie wybranego miejsca na blacie i poza nim | Tak, |  |
| 4. | Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe | Tak, |  |
| 5. | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na minimum 30 minut | Tak, |  |
| 6. | System oddechowy, okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków, podgrzewanie wewnętrzne, system nie wystaje poza obrys podstawy | Tak, |  |
| 7. | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora | Tak, |  |
| 8. | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml. | Tak, |  |
| 9. | System dystrybucji gazów |  |  |
| 10. | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | Tak |  |
| 11. | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie co najmniej 25% | Tak, |  |
| 12. | Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow. | Tak |  |
| 13. | Optymalny dobór przepływu świeżych gazów - ekonometr znieczulania. | Tak, |  |
| 14. | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum | Tak, opisać |  |
| 15. | System oddechowy |  |  |
| 16. | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | Tak |  |
| 17. | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml | Tak, podać |  |
| 18. | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN | Tak |  |
| 19. | Respirator |  |  |
| 20. | Respirator anestetyczny wbudowany, obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru | Tak |  |
| 21. | Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 12 cali, wbudowany w ścianę przednią aparatu | Tak |  |
| 22. | Tryby wentylacji |  |  |
| 23. | Tryb wentylacji ręcznej | Tak |  |
| 24. | Oddech spontaniczny | Tak |  |
| 25. | Wentylacja mechaniczna kontrolowana objętościowo | Tak |  |
| 26. | Wentylacja mechaniczna synchronizowana w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym | Tak |  |
| 27. | Wentylacja mechaniczna kontrolowana ciśnieniowo | Tak |  |
| 28. | Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym (w trybie ciśnieniowym i w trybie objętościowym) | Tak |  |
| 29. | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) | Tak |  |
| 30. | Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym | Tak |  |
| 31. | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM | Tak |  |
| 32. | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna z podażą anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora | Tak |  |
| 33. | Regulacje |  |  |
| 34 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu w zakresie minimum 4:1 do 1:4 | Tak, podać |  |
| 35 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 l/min | Tak, podać |  |
| 36 | Regulacja PEEP minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa) | Tak, podać |  |
| 37 | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 70 hPa (cmH2O) | Tak, podać |  |
| 38 | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min | Tak, podać |  |
| 39 | Alarmy |  |  |
| 40 | Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej | Tak |  |
| 41 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
| 42 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
| 43 | Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze | Tak |  |
| 44 | Alarm Apnea na podstawie analizy: ciśnienia, przepływu, CO2 | Tak |  |
| 45 | Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych | Tak |  |
| 46 | Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej | Tak |  |
| 47 | Prezentacja wdechowego i wydechowego: stężenia tlenu (pomiar paramagnetyczny), stężenia CO2 i N2O, stężenia anestetyków wziewnych (co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu). Prezentacja liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta | Tak |  |
| 48 | Różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT | Tak |  |
| 49 | Prezentacja graficzna, krzywe, pętle na ekranie respiratora |  |  |
| 50 | Jednoczesna prezentacja krzywych: p(t), CO2(t) | Tak |  |
| 51 | Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, pętla referencyjna, jednoczesna prezentacja parametrów pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej | tak |  |
| 52 | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu należnej wagi pacjenta | Tak |  |
| 53 | Inne |  |  |
| 54 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |
| 55 | Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury. | Tak |  |
| 56 | Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego, moduł zasilany awaryjnie po zaniku napięcia sieciowego | Tak |  |
| 57 | Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj) | Tak |  |
| 58 | Respirator ekonomiczny, napędzany elektrycznie | Tak |  |
| 59 | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli), opisać | Tak |  |
| 60 | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) z możliwością ustawienia CPAP | Tak |  |
| 61 | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) od 5 ml | Tak |  |
| 62 | Regulacja Plateau od 0%, podać zakres | Tak |  |
| 63 | Różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT | Tak |  |
| 64 | Prezentacja objętości minutowej spontanicznej Mvspont | Tak |  |
| 65 | Prezentacja krótkich odcinków trendów obrazujących produkcję CO2, zużycie O2, PEEP/CPAT | Tak |  |
| 66 | Blat do pisania wysuwany | Tak |  |
| 67 | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania tlenem w aparacie | Tak |  |
| 68 | jednorazowe wkłady na wydzielinę – 25 szt. | Tak |  |
| 69 | Jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt. | Tak |  |
| 70 | pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. | Tak |  |
| 71 | linie próbkujące 10 szt. | Tak |  |
| 72 | Monitor do aparatu, wymagania ogólne |  |  |
| 73 | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 12 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych | Tak |  |
| 74 | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany i wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego. | Tak |  |
| 75 | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia, umożliwiający jednocześnie zamocowanie monitora na poręczy łóżka - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu | tak |  |
| 76 | Chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |
| 77 | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | tak |  |
| 78 | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora | Tak |  |
| 79 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów, z możliwością przeglądania z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | Tak |  |
| 80 | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania - obliczenia nerkowe | Tak |  |
| 81 | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne | Tak |  |
| 82 | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu. | Tak |  |
| 83 | Możliwości monitorowania parametrów |  |  |
| 84 | Pomiar EKG | Tak |  |
| 85 | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | Tak |  |
| 86 | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę | Tak |  |
| 87 | Pomiar odchylenia ST | Tak |  |
| 88 | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 10 różnych arytmii | Tak |  |
| 89 | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) | Tak |  |
| 90 | Pomiar SpO2 algorytmem typu Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich dedykowanych czujników | tak |  |
| 91 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | Tak |  |
| 92 | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin | Tak |  |
| 93 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | Tak |  |
| 94 | Inwazyjny pomiar ciśnienia | Tak |  |
| 95 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień | tak |  |
| 96 | Pomiar temperatury | Tak |  |
| 97 | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | Tak |  |
| 98 | Pomiary gazowe | Tak |  |
| 99 | Pomiar stężenia gazów anestetycznych, N2O, CO2, O2 czujnikiem paramagnetycznym. Wyniki pomiarów wyświetlane na ekranie monitora | Tak |  |
| 100 | Pomiar zwiotczenia | Tak |  |
| 101 | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch | Tak |  |
| 102 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | Tak |  |
| 103 | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający – szt. 2 | Tak |  |
| 104 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych | Tak |  |
| 105 | Czujnik temperatury skóry | Tak |  |
| 106 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze | Tak |  |
| 107 | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych | Tak |  |
| 108 | Monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu | Tak |  |
| 109 | Dedykowane gniazdo w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock | Tak |  |
| 110 | W trybie "Standby" monitor wyświetla na ekranie duży zegar, pokazujący aktualny czas | Tak |  |
| 111 | Czas reakcji serwisu – do 48 godz. W dni robocze | Tak |  |
| 112 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 113 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak |  |
| 114 | Przeglądy gwarancyjne – raz do roku – ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  |
| 115 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 116 | Szkolenie personelu z obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak |  |
| 117 | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | tak |  |

Zadanie nr 14

Załącznik nr 33

Zmywarka z funkcją dezynfekcji – szt. 2

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ: jednodrzwiowa, ogrzewana elektrycznie | Tak |  |
| 2. | Wymiary gabarytowe : 600 x 1550 x 630 mm ( SxWxG) +/-5% | Tak |  |
| 3. | Wymiary wewnętrzne komory: 510x450x510 mm ( SxWxG) +/-5% | Tak |  |
| 4. | Komora myjąca wykonana w całości ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 5. | Obudowa myjni wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 6. | Drzwi przeszklone z możliwością obserwacji procesu | Tak |  |
| 7. | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
| 8. | Min. 5 programów mycia i dezynfekcji, wybieranych bezpośrednio z panelu sterownia myjni, włączanych za pomocą przycisku membranowego | Tak |  |
| 9. | Wbudowana suszarka z możliwością ustawiania temperatury i czasu suszenia | Tak |  |
| 10. | Dezynfekcja termiczna | Tak |  |
| 11. | Możliwość końcowego płukania wodą uzdatnioną | Tak |  |
| 12. | Procesy realizowane automatycznie | Tak |  |
| 13. | Trzy pompy dozujące | Tak |  |
| 14. | Zawór zasilania wodą uzdatnioną | Tak |  |
| 15. | Min. Dwa poziomy mycia | Tak |  |
| 16. | Regulacja temperatury wody myjącej | Tak |  |
| 17. | Możliwość wprowadzania zmian w parametrach programów przez użytkownika | Tak |  |
| 18. | Automatyczne dozowanie środków myjących i dezynfekujących | Tak |  |
| 19. | Blokada drzwi uniemożliwiająca ich otwarcie w trakcie procesu | Tak |  |
| 20. | Min. 3 ramiona natryskowe wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 21. | Półki z ramionami natryskowymi min. 2 , wykonane ze stali nierdzewnej wysuwane | Tak |  |
| 22. | Automatyczne podłączenie i odłączenie półki do wody | Tak |  |
| 23. | Pompa cyrkulacyjna o wydajności min 600 l/min | Tak |  |
| 24. | Zabezpieczenie przed zalaniem i przegrzaniem | Tak |  |
| 25. | Sygnalizacja świetlna awarii | Tak |  |
| 26. | Certyfikat CE 0537 dyrektywy 93/42/EEC | Tak |  |
| 27. | Sygnalizacja świetlna awarii | Tak |  |
| 28. | Zasilanie elektryczne maks. 9kW | Tak |  |
| 29. | Wózek wsadowy na laparoskopy i graspery umożlwiający mycie, dezynfekcję i suszenie | Tak |  |
| 30. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |
| 31. | Gwarancja : min 24 miesiące | Tak |  |
| 32. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę max: 48 godz. W dni robocze | Tak |  |
| 33. | Dostawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu z zakresu obsługi w miejscu instalacji | Tak |  |
| 34. | Przeglądy gwarancyjne w cenie oferty – ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: Dostawę wyposażenia i aparatury medycznej – Zadanie nr ...

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 	16/PN/2018

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

2.	WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  oświadczam/y, że:

należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (t.j. z dnia 26.01.2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu i przedkładam/y poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *:

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

lub

nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z dnia 26.01.2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu *

* niepotrzebne skreślić

  - Podpis(y):                                                                  Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 4 – wzór fakultatywnego oświadczenia Wykonawcy

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: Dostawa wyposażenia i aparatury medycznej – Zadanie nr ...

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 	16/PN/2018

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

OŚWIADCZENIE:

Działając w imieniu ………………………………..…………………………………………………..…….....................................................

( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum* )

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że :

- Składam(y) niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia1,

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania1:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Podpis(y):                                                Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

.............................................

( nazwa i adres firmy )

OŚWIADCZENIE

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: Dostawa wyposażenia i aparatury medycznej – Zadanie nr ...

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 	16/PN/2018

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa.

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się, że w dniu dostawy przedmiotowej umowy dostarczymy Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnianie w/w warunku.

1) Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE.

2) Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych / Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.

Oświadczenie, że części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego będzie dostępny przez okres minimum 10 lat od daty dostawy aparatu

...................................................

( podpis osoby uprawnionej)