Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.6PN.2.2019                                                                                          Otwock, dn. 306.03.2019r

Dotyczy : Postępowania - Znak sprawy: 6/PN/2019 Techniki operacyjne

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

1. Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 10 ust. 2 pkt a, istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) w sposób następujący:

„2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 0,2% wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jednak łącznie nie więcej niż 20% wartości partii towaru”

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1 dopuści rękojeść do staplera laparoskopowego długość robocza 16 cm, pozostałe parametry wg SIWZ?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dotyczy 	Zadanie nr 1

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 jednorazowy, automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm, z potrójną linią zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm; po zamknięciu 1,0 mm) zawierającym 23 tytanowe zszywki, stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową, możliwość oddania łącznie 8 strzałów w trakcie jednego zabiegu?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm, z potrójną linią zszywek, przeznaczony do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki otwartej 2,5 mm; po zamknięciu 1,0 mm), zawierający 23 tytanowe zszywki (1 op. = 12 szt.)?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dotyczy 	Zadanie nr 2

- Czy Zamawiający dopuści  w poz. 1 jednorazowy, automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm, z podwójną linią zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm; po zamknięciu 2,0 mm) zawierającym 11 tytanowych zszywek, stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową, możliwość oddania łącznie 8 strzałów w trakcie jednego zabiegu, z prowadnikiem tnącym, system zabezpieczający przed odpaleniem staplera bez ładunku lub z wystrzelonym ładunkiem?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm, przeznaczony do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,8 mm; po zamknięciu 2,0 mm), zawierający 11 tytanowych zszywek (1 op. = 12 szt.)?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm, długości linii cięcia 53 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm; po zamknięciu 2,0 mm), zawierającym 56 tytanowych zszywek, z pinem na końcu ładunku, nóż wbudowany w staplerze, posiadający pośrednią pozycję zamknięcia, możliwość oddania łącznie 8 strzałów w trakcie jednego zabiegu?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57 mm, długość linii cięcia 53 mm, do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,5 mm; po zamknięciu 2,0 mm), zawierający 56 tytanowych zszywek (1 op. = 12 szt.)?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57 mm, długość linii cięcia 53 mm, do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,85 mm; po zamknięciu 1,5 mm), zawierający 56 tytanowych zszywek (1 op. = 12 szt.)?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102 mm, długości linii cięcia 98 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm; po zamknięciu 2,0 mm), zawierającym 100 tytanowych zszywek, z pinem na końcu ładunku, nóż wbudowany w staplerze, posiadający pośrednią pozycję zamknięcia, możliwość oddania łącznie 8 strzałów w trakcie jednego zabiegu?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102 mm, długość linii cięcia 98 mm, do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,5 mm; po zamknięciu 2,0 mm), zawierający 100 tytanowych zszywek (1 op. = 12 szt.)?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102 mm, długość linii cięcia 98 mm, do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,85 mm; po zamknięciu 1,5 mm), zawierający 100 tytanowych zszywek (1 op. = 12 szt.)?

- Odpowiedź Zamawiającego na pyta. 1-8:

- Nie, Zamawiający nie  dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Dotyczy 	Zadanie nr 3

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 jednorazową rękojeść staplera endoskopowego, z wbudowaną artykulacją do 45⁰, przeznaczoną do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm lub 60 mm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica trzonu 12 mm, posiadająca dwie dźwignie - zamykającą i spustową, długość ramienia 34 cm (1 op. = 3 szt.)?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją do 45⁰, umożliwiający wykonanie zespolenia o długości 45 mm lub 60 mm (do wyboru przez Zamawiającego), wysokość otwartej zszywki 2,5 mm; 1,0 mm po zamknięciu (1 op. = 12 szt.)?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją do 45⁰, umożliwiający wykonanie zespolenia o długości 60 mm, do tkanki standardowej, wysokość otwartej zszywki 3,5 mm; 1,5 mm po zamknięciu (1 op. = 12 szt.)?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją do 45⁰, umożliwiający wykonanie zespolenia o długości 45 mm lub 60 mm (do wyboru przez Zamawiającego), do tkanki grubej, wysokość otwartej zszywki 4,1 mm; 2,0 mm po zamknięciu (1 op. = 12 szt.)?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją do 45⁰, umożliwiający wykonanie zespolenia o długości 60 mm, z technologią zwiększonej przyczepności do tkani, przeznaczony do tkanki bardzo grubej, wysokość otwartej zszywki 4,2 mm; 2,3 po zamknięciu (1 op. = 12 szt.)?

- Odpowiedź Zamawiającego na pyta. 1-5:

- Nie, Zamawiający nie  dopuszcza propozycji Wykonawcy .

- Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

- Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl