## Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu wykrywającego geny odporności na Rifampicynę i Izoniazyd u M. Tuberculosis  metodą PCR w plwocinie i innych materiałach uzyskanych od pacjenta.

# Wspólny słownik  zamówień ( CPV) 33.69.65.00-0  Odczynniki laboratoryjne

# 2. Realizacja zamówienia ma na celu: sukcesywne dostawy odczynników .do Laboratorium Mikrobiologicznego  MCLChP i G w Otwocku przy ul.  Narutowicza 80.

3.  Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2.

4.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i instalację aparatu wraz z przeszkoleniem pracowników zakresie obsługi sprzętu oraz doradztwo aplikacyjne, zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego i przeglądów zgodnie z zaleceniami oraz dostawę odczynników , która będzie realizowana sukcesywnie wg  zapotrzebowania Zamawiającego w okresie 36 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia .

Załącznik nr.2

OPIS PARAMETRÓW  DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu wykrywającego geny odporności na Rifampicynę i Izoniazyd u M. Tuberculosis  metodą PCR w plwocinie i innych materiałach uzyskanych od pacjenta.

Wymagania:

1. Wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania badania (startery, sondy detekcyjne, inne odczynniki) w zestawie testowym

2. Czas wykonania  oznaczenia do 5 godzin od przyjęcia materiału

3. Zestaw odczynników do analizy kwasów nukleinowych w postaci zintegrowanego testu

4. Odczynniki gotowe do użycia.

5. Aparat z możliwością ustawienia na stole laboratoryjnym waga do 120 - 125 kg

6. Możliwość jednoczesnego uruchomienia całości lub partii testów

7. Możliwość przeprowadzenia pojedyńczej , automatycznej reakcji PCR

8. Możliwość minimum 45 amplifikacji PCR w czsie rzeczywistym w jednej serii

9. Pojedyńcze miejsce do reakcji PCR z indywidualnie kontrolowaną temperaturą, system oparty na bazie kaset mikroprzepływowych.. System zabezpiecza automatycznie analizowaną próbkę przed zanieczyszczeniem.

10. Możliwość zatrzymania pracy systemu po etapie ekstrakcji kwasów nukleinowych i włożenia kolejnych próbek poddawanych etapowi ekstrakcji kwasów nukleinowych

11. System nie wymagający kalibracji przez użytkownika

12 Przechowywanie odczynników bez konieczności mrożenia.

Wymagania ofertowe:

- Wszystkie odczynniki powinny posiadać termin ważności min. 1 rok od daty produkcji i pochodzić od jednego producenta

- Każdy odczynnik musi posiadać etykietę z nazwą, datą ważności i numerem serii

- Do każdego zestawu odczynników dołączona jest  szczegółowa instrukcja wykonania oznaczenia, interpretacji wyników, i informację o czułości analitycznej i powtarzalności

- Wszystkie instrukcje w języku polskim

- Kompletny zestaw zawiera: aparat wraz z zestawem komputerowym  z oprogramowaniem do analizatora, czytnikiem kodów kreskowych , oraz UPS .

- Analizator nie starszy niż wyprodukowany w 2017

- Możliwość komunikacji z LIS

- Możliwość przechowywania i kopiowania wyników na nośniku USB

- Uzyskany wynik wyświetla się na ekranie aparatu oraz w formie drukowanej.

- Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis w okresie umowy dzierżawnej

- Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy maksimum 48 godz w dni robocze

- W przypadku awarii bez możliwości naprawy producent zapewni zastępczy aparat

- Aparat posiada obowiązujące certyfikaty

- Testy posiadają znak CE potwierdzony deklaracją zgodności

- Instrukcja obsługi w języku polskim, dostarczona do laboratorium wraz z dostawą aparatu

- Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu , w siedzibie zamawiającego.

- Czas dostarczenia i montażu aparatów 2 tygodnie od podpisania umowy

- Dostawa odczynników w ciągu 5 dni roboczych od czasu otrzymania zamówienia przez firmę

- Wykonawca zapewni uczestnictwo w programie kontroli zewnątrz laboratoryjnej. Uczestnictwo zapewnia certyfikaty z kontroli oraz możliwość anonimowego porównania online własnych wyników z innymi uczestnikami programu.

- W trakcie realizacji umowy strony dopuszczają zmiany asortymentowe oraz ilościowe

w porównaniu do załączonej umowy z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń :

-  Strony dopuszczają  +/-20% różnice asortymentowe zamówienia

- Zmiany będą wynikać z rozszerzenia działalności laboratorium lub możliwości unowocześnienia techniki badawczej

- Nie zostanie przekroczona kwota ogólna umowy

- Zmiany asortymentowe wymagają podpisania przez strony aneksu obejmującego nazwę produktu oraz jego cenę jednostkową

Powyższe parametry graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................

(podpis osoby upoważnionej do    reprezentowania Wykonawcy  )

Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy

UMOWA NR      /23 / PN/ 2019

§  4

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym terminu i godziny dostawy.

2. Termin dostawy i instalacji aparatu – max 14 dni od momentu udzielenia zamówienia

3. Termin dostawy odczynników  - ……….( zgodnie ze złożoną ofertą ) dni od daty złożenia pisemnego zamówienia .

§  5

Dostarczane środki muszą posiadać minimum 5 miesięczny termin ważności licząc od daty produkcji .