Załącznik nr.1  po poprawieniu

Opis stołu do pracy z formaliną  z odciągiem dolnym  wyposażony  w n/w  media:

- Wentylacja bezpośrednia przestrzeni roboczej blatu oraz szczeliny ssące w tylnej części panelu montażowego stanowiska , wyjście wentylacji w prawym tylnym rogu stołu  - do połączenia z istniejącym systemem wentylacji

- Stanowisko w całości wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej kwasoodpornej o grubości : bat 2 mm; burty 1,5 mm

- Kompletna instalacja wodno kanalizacyjna

- Zlew na wodę  o wym. 550x300x głęb. 200mm, oraz zlew formalinowy szt. 1 o wym. 200x100x głęb. 200mm, usytuowany z lewej strony stołu

- stanowisko będzie wyposażone w wózek – platformę na kółkach wykonaną ze sali nierdzewnej kwasoodpornej do usuwania zlewek formaliny,  do pojemnika 10 litrowego

- Medyczna bateria zlewu na ciepłą/zimną wodę ze słuchawką prysznicową oraz kran formalinowy sterowany nożnie

- Wyjmowany wkład perforowany  w części roboczej o wymiarach: głębokość 620mm, szerokość 700 mm  umiejscowiony 150 mm od ścianki tylnej i 200 mm od prawej burty z półką na wysokości 400 mm , szerokości 250 mm usytuowaną  nad wkładem  oraz wkład/ deska / teflon lub polietylen  umożliwiająca swobodne krojenie próbek formalinowych

- Zainstalowana elektroniczna regulacja wentylacji mechanicznej

- Własne oświetlenie stanowiska umieszczone pod półką

- Kompletna instalacja elektryczna z własnym zabezpieczeniem antyprzepięciowym

- Młynek koloidalny do uwadniania odpadków

- Dwa niezależne gniazda elektryczne 230 V dla elektronarzędzi

- Nogi tylne stołu będą usytuowane minimum 100mm od tylnej krawędzi blatu.

- Blat  będzie miał burty boczne i tylną o wysokości około 50mm., natomiast przedni rant o wysokości umożliwiający swobodną pracę

- Nogi będą posiadały regulację wysokości do 50 mm.

- Minimalna wydajność wentylacji zgodna z wymogami jakie obowiązują do pracy stołu ze związkami chemicznymi / formaliną/ nie mniejsza niż 1000 m3/h

- Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego po stronie Wykonawcy, zalecana jest wizja lokalna z uwagi na usytuowanie przyłączy niezbędnych do pracy ze stołem

- Wymiary stołu:

- Głębokość 820 mm

- Szerokość 1500 mm.

- Wysokość 820 mm.