Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26. 5 PN.1.2020                                                                                                             Otwock, dn.23.03.2020 r

Dotyczy : Postępowanie w trybie przetarg nieograniczony na „ Techniki operacyjne”.

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

- Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 
30 mm załadowany ładunkiem w kolorze białym do tkanki naczyniowej o wys. zszywki 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm? Zszywki wykonane ze stopu tytanu ułożone naprzemiennie w trzech rzędach.  Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

- Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek w kolorze białym do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30 mm do tkanki naczyniowej? Wysokość zszywki 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, ułożone  naprzemiennie w trzech rzędach.

Odpowiedź Zamawiającego na pyt.1 i 2

Tak,, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

- Dotyczy Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 
30 mm załadowany ładunkiem w kolorze zielonym do tkanki grubej, o wys. zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm.? Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

- Dotyczy Zadanie 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek w kolorze zielonym do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30 mm do tkanki grubej? Dwa przeciwstawne rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu. Wys. zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm.

- Dotyczy Zadanie 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z blokadą bezpieczeństwa zapobiegającą ponownemu zastosowaniu zużytego magazynka oraz z nożem o długości linii szwu 57 mm załadowany ładunkiem w kolorze zielonym do tkanki grubej, wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,5 mm po zamknięciu 2,0 mm. Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwia wykonanie maksymalnie 8 strzałów.

- Dotyczy Zadanie 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ładunek w kolorze zielonym do jednorazowego staplera liniowego 
z nożem o długości linii szwu 57 mm do tkanki grubej wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,5 mm po zamknięciu 2,0 mm.? Nóż zintegrowany ze staplerem.

- Dotyczy Zadanie 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści ładunek w kolorze niebieskim do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57 mm do tkanki grubej wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 3,8 mm po zamknięciu 1,5  mm.? Nóż zintegrowany ze staplerem.

- Dotyczy Zadanie 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o dł. linii szwu 102 mm załadowany ładunkiem w kolorze zielonym do tkanki grubej, wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm.? Nóż zintegrowany ze staplerem.

- Dotyczy Zadanie 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści ładunek w kolorze zielonym do jednorazowego staplera liniowego z nożem o dł. linii szwu 102 mm do tkanki grubej wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wys. 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm.? Nóż zintegrowany ze staplerem.

- Dotyczy Zadanie 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści ładunek w kolorze niebieskim  do jednorazowego staplera liniowego z nożem o dł. linii szwu 102 mm do tkanki standardowej, wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wys. 3,85 mm, po zamknięciu 1,5 mm.? Nóż zintegrowany ze staplerem.

Odpowiedź Zamawiającego na pyt.3,4,5,6,7,8,9,10

Tak,, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

- Dotyczy Zadanie 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralna cześć rękojeści. Przegub umożliwia obustronne zgięcie 
( artykulację ) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwia jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków  wykonujących zespolenie o długości 60 mm lub 45 mm, do wyboru przez zamawiającego, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28 cm lub 34 cm do wyboru przez Zamawiającego.

- Dotyczy Zadanie 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do staplera endoskopowego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 45 mm ładowany w szczęki staplera? Ładunek do tkanki naczyniowej/ cienkiej wyposażony w szczęki wykonane ze stopu tytanu o wysokości 2,5  mm, po zamknięciu 1,0 mm.

- Dotyczy Zadanie 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek liniowy w kolorze niebieskim do staplera endoskopowego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60 mm ładowany w szczęki staplera? Ładunek do tkanki standardowej wyposażony w szczęki wykonane ze stopu tytanu o wysokości 3,5  mm, po zamknięciu 1,5 mm.

- Dotyczy Zadanie 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek liniowy w kolorze zielonym do staplera endoskopowego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60 mm lub 45 mm, do wyboru przez Zamawiającego, ładowany w szczęki staplera? Ładunek do tkanki grubej wyposażony w szczęki wykonane ze stopu tytanu o wysokości 4,1 mm po zamknięciu 2,0 mm.

- Dotyczy Zadanie 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy lądunek liniowy w kolorze czarnym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm. ładowany 
w szczeki staplera? Ładunek do tkanki bardzo grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wysokości 4,2 mm po zamknięciu 2,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywki.

Odpowiedź Zamawiającego na pyt 11,12,13,14 i 15 ;

W tym zadaniu wymagana jest rękojeść jednorazowa staplera endoskopowego kompatybiina  ze wszystkimi rodzajami ładunków.

- Dotyczy Zadanie 1, poz. 2

Biorąc pod uwagę, że produkt opisany przez Zamawiającego w ramach Zadania nr 1 Pozycja 
nr  2 jest pakowany  przez wytwórcę po 12 sztuk w opakowaniu, a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

- Dotyczy Zadanie 2, poz. 5 i 7

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Zadania nr 2 Pozycja 
nr  5 i 7 są pakowane  przez wytwórcę po 12 sztuk w opakowaniu, a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Odpowiedź Zamawiającego na pyt 16 i 17

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokonuje odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach .

Poprawione tabele w załączeniu do pisma .

18. Zadanie nr 2  Poz. 1-8

- Czy Zamawiający dopuści staplerów ze zszywkami obłymi.

19 Poz.1-5

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych bez noża, z dwoma dźwigniami, ze zszywkami wysokości 3,8mm lub 4,5mm (do wyboru), bez gumowanej rękojeści. Pozostałe wymagania bez zmian.

20 Poz. 6

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów z nożem w ładunku, ze zszywkami wysokości 3,85mm lub 4,5mm (do wyboru),

Odpowiedź Zamawiającego na pyt 18,19 i 20

Zamawiający wymaga  złożenia oferty zgodnie z SIWZ .

21. Zadanie nr 2 Poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści rękojeści staplera endoskopowego o długości roboczej 16cm lub 23cm, z możliwością zginania ładunków 45O w obie strony, obrotowy, do ładunków 30,45,60 mm.

Odpowiedź Zamawiającego na pyt 23

Zamawiający wymaga  złożenia oferty zgodnie z SIWZ .

22.Czy Zamawiający w pak. 2 poz. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,8  dopuści drut o przekroju okrągłym, co nie wpływa na jakość zespolenia. Pozostałe parametry wg SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego na pyt.22

Zamawiający wymaga  złożenia oferty zgodnie z SIWZ .

23.Czy Zamawiający w pak. 3 poz. 1 dopuści długość roboczą 16 cm. Pozostałe parametry wg SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego na pyt.23

Zamawiający wymaga  złożenia oferty zgodnie z SIWZ . Resekcje videotorakoskopowe wymagają dłuższych narzędzi.

Do wiadomości strona internetowa Zamawiającego ; www.otwock-szpital.pl