Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26. 21ZO.2.2020                                                                                   Otwock, dn.31.07.2020 r

Dotyczy : Postępowanie w trybie przetarg nieograniczony na „ „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego Urządzenia medyczne 6 Pakietów

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

1. czy można złożyć ofertę tylko na zadanie nr 6 w pakiecie nr 4

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że dopuszcza oferty częściowe na poszczególne zadania we wszystkich  6 pakietach .

2. prosimy o doprecyzowanie charakterystyki wirnika "Z wirnikiem horyzontalnym 4 pojemnikami i 4 wkładkami na 7 probówek " poprzez podanie jego maks RCF/ RPM lub pojemności oraz podanie na jakie probówki (wymiary lub pojemność i producent) mają być wkładki redukcyjne

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że max RMP podano w tabeli.

Pytanie nr 1 – dotyczy PAKIETU  NR  5, Zadanie  nr 1 - Pozycja  A.13 – aparat rtg stacjonarny  do zdjęć kostno-płucnych z oprzyrządowaniem  - szt. 1

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje ewentualnych prac zawiązanych z adaptacją pomieszczenia pod aparat RTG tj. np. wymiany wykładziny podłogowej, malowania ścian, etc.

Odpowiedź Zamawiającego.

Wymagamy demontażu starego aparatu wraz z urządzeniami towarzyszącymi, montażu nowego w miejsce starego i malowania sufitu.

Pytanie nr 2 – dotyczy PAKIETU  NR  5, Zadanie  nr 1 - Pozycja  A.13 – aparat rtg stacjonarny  do zdjęć kostno-płucnych z oprzyrządowaniem  - szt. 1

Czy Zamawiający oczekuje przedłożenia zaopiniowanego przez WSSE projektu osłon stałych dla nowo dostarczanego aparatu RTG?

Odpowiedź Zamawiającego.

Tak, wymagamy .

Pytanie nr 3 - dotyczy PAKIETU  NR  5, Zadanie  nr 1 - Pozycja  A.13 – aparat rtg stacjonarny  do zdjęć kostno-płucnych z oprzyrządowaniem  - szt. 1

- Detektory o współczynniku DQI min. 70% w obudowie chroniącej przez zalaniem i pyłem klasa szczelności obudowy detektora min. IP57, Rozmiar piksela ≤ 140µm, waga detektora mobilnego poniżej 3,6 kg, ładowanie detektora mobilnego w stole.

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej - zamiast DQI na DQE.

Odpowiedź Zamawiającego.

Tak, Zamawiający poprawia omyłkę pisarską zamiast DQI winno być : DQE.

Pytanie nr 4 - dotyczy PAKIETU  NR  5, Zadanie  nr 1 - Pozycja  A.13 – aparat rtg stacjonarny  do zdjęć kostno-płucnych z oprzyrządowaniem  - szt. 1

- Stół z „pływającym” szerokim blatem min. 85 cm,  o dużym zakresie regulacji wysokości min. 56cm-83cm, oraz dużej nośności – waga pacjenta do 270 kg. Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu.

Prosimy o dopuszczenie stołu z zakresem regulacji wysokości 55-82,5 cm.

Dla wygody i bezpieczeństwa pacjentów istotne jest aby najniższa wysokość blatu stołu była jak najmniejsza, wówczas posadowienie do badania jest prostsze i wygodniejsze. Proponowany  zakres jest również większy o 0,5 cm od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego.

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Pytanie nr 5 - dotyczy PAKIETU  NR  5, Zadanie  nr 1 - Pozycja  A.13 – aparat rtg stacjonarny  do zdjęć kostno-płucnych z oprzyrządowaniem  - szt. 1

- współczynnik ekspozycji CSH

Prosimy o wyjaśnienie znaczenia lub usunięcie tego zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający usuwa z wymagań zapis - nie dotyczy tego urządzenia .

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego jednorazowego bronchofiberoskopu firmy Ambu aScope4 broncho o następujących właściwościach:

Punkty 1-26:

Skład zestawu:

- adapter bronchofiberoskopu, jednorazowy, jednopacjentowy, sterylny – 40 szt. (giętki bronchoskop o średnicy zewnętrznej 5,0 mm, kanale roboczym 2,2 mm),

- monitor o przekątnej 8,5 cala,

Kąt obserwacji 85 stopni.

Głębia ostrości 6-50  mm (+/- 2 mm).

Średnica zewnętrzna końcówki 5,5  mm.

Średnica zewnętrzna 5,0 mm.

Kąt zginania końcówki: 180°do góry/do dołu 180°.

Długość części roboczej  600 mm.

Długość całkowita 800 mm.

Kanał roboczy  o średnicy 2.2 mm z możliwością odsysania.

Przycisk do odsysania, dźwignia do kierowania bronchoskopem góra/dół.

Brak możliwości wykonywania bronchofiberoskopii z ultrasonografią wewnątrzoskrzelową.

Bronchoskop kompatybilny z monitorem LCD, który jest w zestawie. Kolorowy, dotykowy, o przekątnej 8,5 cala oraz rozdzielczości 800x480 pikseli, z możliwością podłączenia do zewnętrznego monitora.

Ekran dotykowy, proste menu w języku polskim.

W zestawie brak:

- Sterylnych balonów jednorazowych

- Aplikatora balonu

- Sterylnych zaworków ssących jednorazowych

- Sterylnego jednorazowego adapter zaworu biopsyjnego

- Nasadki wodoszczelnej do dekontaminacji

- Jednorazowej szczotki do mycia gniazda i kanału

Reszta parametrów zgodna z SIWZ,

Rok produkcji 2020.

Odpowiedź Zamawiającego.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza  propozycji wykonawcy .

Pytanie nr 1

dot. Zadanie  nr 3 - Pozycja  A.7 – aparat EKG  – szt. 3

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o parametrach podanych poniżej?

|  | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tryby pracy: - automatyczny, - ręczny. |  |  |
|  | Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T. |  |  |
|  | CMR >100dbB |  |  |
|  | Pomiar HR: 30-300 bpm |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania. |  |  |
|  | Algorytm interpretacji GLASGOW 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci. |  |  |
|  | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran LCD, 4,3” , rozdzielczość: 480x272 |  |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie LCD: - aktualnego czasu; - częstości rytmu; - czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru. - Kontaktu elektrod |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 100 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym |  |  |
|  | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia: 0,05 ÷ 300 Hz. |  |  |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta. |  |  |
|  | 1 | Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta. |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta. |  |  |
|  | Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 100 x 150 mm, składanka |  |  |
|  | Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s. |  |  |
|  | Jednoczesna rejestracja sygnału EKG z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń |  |  |
|  | Formaty wydruku: 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3 |  |  |
|  | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów. |  |  |
|  | Wydruk daty i godziny badania. |  |  |
|  | Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV. |  |  |
|  | Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej. |  |  |
|  | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych (25/40/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej. |  |  |
|  | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora. |  |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora. |  |  |
|  | 1 | Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: 32 000 próbek /s / kanał. |  |
|  | Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: 1000 próbek / s / kanał. |  |  |
|  | Rozdzielczość przetwarzania: 24 bitów. |  |  |
|  | Komunikacja 2x USB |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym |  |  |
|  | Format danych SCP-PDF |  |  |
|  | Wbudowany moduł transmisji LAN i moduł PDF |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy pamięci do 1000 badań |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Wi-Fi |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy exportu danych w formatach DICOM, HL7 |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i kart magnetycznych |  |  |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. |  |  |
|  | Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz (zasilacz zewnętrzny) i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. |  |  |
|  | 1 | Możliwość wykonania minimum 500 badań (6 godzin pracy) w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora. |  |
|  | Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 1,9 kg. |  |  |
|  | Wymiary aparatu 285 x 204 x 65 mm |  |  |

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań  zawartych w  Zapytaniu ofertowym.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

Do wiadomości :

strona internetowa Zamawiającego :www.otwock-szpital.pl