Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26. 21ZO.4. 2020                                                                                   Otwock, dn.04.08.2020 r

Dotyczy : Postępowanie w trybie przetarg nieograniczony na „ „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego Urządzenia medyczne 6 Pakietów

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Dotyczy Projektu umowy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego:

1.     Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie zapisu §4 ust. 8:

„Do dnia zapłaty za przedmiot umowy określony w §1, pozostaje on własnością Sprzedającego”.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

2.     Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .Zamawiający dołączy do umowy głównej - umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Dotyczy Pakiet nr 4, Zadanie nr 1, Pozycja A.5 – analizator hematologiczny 5DIFF:

3.     Zwracamy się  z prośbą o doprecyzowanie zapisu „Możliwość uzupełniania oprogramowania o aplikacje dające możliwość oznaczeń parametrów retikulocytarnych oraz oznaczeń w płynach z jam ciała” – Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowanie analizatora, który od momentu instalacji będzie posiadał możliwość oznaczeń retikulocytów  i wymaganych w dalszym punkcie związanych z tym parametrów „Z aplikacją RET (opcjonalnie):RET#, RET%, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, PLT-O, Delta-He, RBC-He, HYPO-He, HYPER-He” oraz możliwość oznaczeń w płynach z jam ciała i wymaganych parametrów „Z aplikacją XN-BF :WBC-BF, RBC-BF, MN#, PMN#, MN%, PMN%, TC-BF#” czy to, iż analizator powinien posiadać możliwość wgrywania dodatkowych aplikacji oraz oznaczeń (w przypadku zmiany profilu wykonywanych badań)?

Odpowiedź Zamawiającego : Analizator w momencie instalacji powinien posiadać oprogramowanie dla oznaczeń płynów z jam ciała i ewentualna wycenę odczynników i możliwośc wgrania oznaczeń retikulocytów w przyszłości .

4.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o wymiarach : 450 (szer.) x 460 (gł.) x 510 (wys.) mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

5.     Czy Zamawiający pisząc „Dostawa i instalacja (uruchomienie) ze szkoleniem personelu ma na myśli również podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego? Jeżeli tak to prosimy o podanie dostawcy systemu LIS.

Odpowiedź Zamawiającego : Dostawa i instalacja ma być połączona z systemem informacyjnym funkcjonującym w Laboratorium Zamawiającego system „Marcel Centrum”

- Dotyczy Załącznika Formularz oferty:

6.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbudowanie formularza cenowego poprzez dodanie dodatkowych pozycji pozwalających na wycenę tzw. wyposażenia dodatkowego tj. Pakiet nr 4; Zadanie  nr 1; Pozycja A.5 analizator hematologiczny 5 diff i urządzenia peryferyjne, objętego inną stawką VAT niż sam analizator, lub ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie faktury w sposób poniżej opisany?

Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie Wykonawcy prawidłowe wystawienie faktury VAT zgodnie z art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), który nakłada obowiązek wskazania na fakturze stawki podatku, a ze względu na fakt, iż  na przedmiot zamówienia składa się wyrób medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie, które objęte jest dwiema różnymi stawkami podatku tj. 8% dla wyrobu medycznego i 23% dla innego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić na fakturze pozycje cenowe z odrębnymi stawkami podatku VAT, składające się łącznie na wynagrodzenie Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

- Pakiet nr 1 Zadanie nr 4 - Pozycja A.22 - ssak medyczny z wyposażeniem

- Pkt. 2 Podciśnienie min 75 bar – czy Zamawiający miał na myśli podciśnienie min 0,75 bar?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak, 0,75  bar .

- Pakiet nr 1 Zadanie nr 4 - Pozycja A.22 - ssak medyczny z wyposażeniem

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaków medycznych o poniższych parametrach:

- Ad 3. Pojemnik wielorazowy o poj. 1,2l poliwęglanu

- Ad 5. W zestawie – dreny silikonowe, 2 filtry bakteryjne, łączniki do drenów, uchwyt do przenoszenia oraz zamocowana do obudowy torba na akcesoria

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

Pakiet nr 1 Zadanie nr 7 B.12 – termometr bezdotykowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie termometrów o poniższych parametrach:

Ad 2. Pomiar czołowy - odległość pomiaru: 1~3cm , Pamięć ostatnich min. 30 pomiarów

Ad 3.

Czas pomiaru - 0,5 - 1 sekunda

Zakres pomiaru: Ciało 28.0~42.9°C

Dokładność:

±0.2°C w zakresie 35.5°C-42.9°C;

±0.3°C w zakresie 34.0°C-35.4°C i 42.1°C-42.9°C

Ad 7. Zasilanie 2 baterie AAA, 3V – 2 baterie w zestawie, Automatyczne wyłączenie po 60 sekundach

Przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

Pakiet nr 3 Zadanie nr 6 - Pozycja A.28 – koncentratory tlenu

Co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem: Pasuje do wszystkich rozmiarów uchwytu?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający usuwa w.w zapis .

Pakiet nr 3 Zadanie nr 6 - Pozycja A.28 – koncentratory tlenu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koncentratorów tlenu o poniższych parametrach:

Bez możliwości podłączenia Wi-Fi do zdalnego przesyłania danych.

Zgodny z CE,ISO13485 ( CE0123 to numer jednostki notyfikowanej TUV SUD biorącej udział w ocenie zgodności, JGMP jest odpowiednikiem dyrektywy MDD na rynku Japońskim)

Ciśnienie wylotowe - 0,06 MPa

Przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

Pakiet nr 3 Zadanie nr 6 - Pozycja A.28 – koncentratory tlenu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koncentratorów tlenu bez metalowego złącza ognioodpornego?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

Do wiadomości :

strona internetowa Zamawiającego :www.otwock-szpital.pl