Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26. 21ZO.5. 2020                                                                                   Otwock, dn.06.08.2020 r

Dotyczy : Postępowanie w trybie przetarg nieograniczony na „ „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego Urządzenia medyczne 6 Pakietów

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Pytanie do pakietu 1 zadanie 2,

Czy Zamawiający dopuści aparat do szybkiego tłoczenia płynów o parametrach:

- niezawodny i trwały, przystosowany do wkładów o pojemności 500 ml i 1000 ml , zapewniający stałą wartość ciśnienia w każdym miejscu mankietu,

- duża, czytelna skala o średnicy 49 mm, możliwość obrotu manometru w kierunku patrzenia,

- biała, liniowa skala z  z podziałką co 2 mmHg, oznaczeniem cyfrowym co 20 mmHg w całym zakresie pomiarowym 0-300 mmHg,

- dokładność pomiaru +/- 3mmHg,

- korpus metalowy, chromowany,

- bawełniana niebieska kieszeń – rozpinana - z pętlą do zawieszania na stojaku i możliwością podwieszenia worka,

- bawełnianą kieszeń można dezynfekować i prać w temperaturze do 60°C.

- specjalnie utwardzana miedziano-berylowa membrana, praktycznie nie podlegająca procesowi starzenia,

- zabezpieczony przed przepompowaniem - aneroid testowany do 600 mmHg,

- precyzyjny łatwo wyczuwalny śrubowy zawór spustowy z filtrem przeciwkurzowym zabezpieczającym układ pomiarowy,

- transparentna siatka umożliwia obserwację ilości  płynu,

- brak konieczności zerowania wskazówki,

- bezlateksowy wkład ciśnieniowy oraz gruszka pompująca?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Pytania do pakietu 1 zadanie 4,

Czy Zamawiający dopuści ssak o podciśnieniu 75kPa, ze zbiornikiem wielorazowym o poj. 1,5l?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Czy Zamawiający dopuści czas pracy na naładowanym akumulatorze 30 min.?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Czy Zamawiający dopuści max. czas ładowania baterii do 300 min.?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Czy Zamawiający dopuści ssak o max. mocy 90 W?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Pytania do pakietu 1 zadanie 6

Czy zamawiający dopuści ciśnieniomierz o średnicy ok 49mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamwiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Czy Zamawiający dopuści mankiet dla dorosłych 24-32mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz z chromowanymi metalowymi częściami obudowy i z gwintowanym pierścieniem zabezpieczającym szkiełko?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Pytanie do pakietu 1 zadanie 10

Czy Zamawiający dopuści rękojeść o średnicy 28mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Czy Zamawiający dopuści łyżki o modułowej budowie z wymiennym, samozatrzaskującym, jednoelemetowym światłowodem (prosty sposób montażu światłowodu, bez użycia dodatkowych narzędzi)?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dotyczy: Zadanie nr  10 - Pozycja  A.20 – reduktor tlenu z pojemnikiem przepływowym nawilżającym – szt. 40

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dotyczącego instalacji oraz przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzonego certyfikatem. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż reduktory tlenu dostarczane są de facto gotowe do użytku zatem czynności instalacyjne są zbędne. Poza tym oferowane reduktory z uwagi, że jest to prosty sprzęt, nie wymagają przeszkolenia przed użytkowaniem - wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanych sprzętów przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Co istotne, odstąpienie od wskazanych wymogów będzie również korzystne dla Zamawiającego, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną (związaną z COVID-19), która nakazuje wykluczenie bezpośrednich kontaktów lub przynajmniej ograniczenie ich do niezbędnego minimum.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający odstępuje od ww wymogu .

- Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzania przeglądów okresowych w okresie gwarancji, co wynika z faktu, iż producent nie wymaga takowych przeglądów. Konieczność realizacji powyższego wymogu znacząco przyczyni się do konieczności podniesienia ceny ofertowej.

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, Zamawiający rezygnuje z w w wymogu .

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dokona zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy, na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Odpowiedź Zamawiającego :Tak.

Do wiadomości :

strona internetowa Zamawiającego :www.otwock-szpital.pl