PAKIET  NR  6

Zadanie nr  4 - Pozycja  A. 15 – pompa obrotowo-perystaltyczna – szt. 1

Zadanie  nr  5 - Pozycja  A.9 – stacja dokująca z pompami strzykawkowymi – szt.1

Zadanie  nr  6 - Pozycja A.6 – lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna przepływowa– szt. 6

DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane.

- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.

- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat.

- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej

UWAGA!  - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie nr  4

Pozycja  A. 15 – pompa obrotowo-perystaltyczna – szt. 1

Pompa obrotowo-perystaltyczna do żywienia dojelitowego z pokrywą, wyświetlaczem LCD, klawiaturą, rotorem, czujnika ciśnienia napływu i wypływu, komorą do podłączenia zestawu do pompy, czujnikiem obecności powietrza, zaciskiem stojaka na tylnej ścianie

Szybkośc podawania diety 1-1400ml/h

Dokładność szybkości podaży diety – 1ml/h

Odczyt na wyświetlaczu – szybkości przepływu, objętości, wartości całkowitej dawki w ml, poziomu naładowania baterii, symboli nieprawidłowego działania pompy

Alarmy wizualne i akustyczne

Odporność na zalanie wodą – klasa IPX 5

Bateria wewnętrzna, ładowalna, 3,6V, DC 2000mAh

Masa do 400g

Zasilanie sieciowe

Sygnalizacja niskiego stanu akumulatorów

Współpracująca z liniami zestawów Flocare

Certyfikat zgodności CE

Gwarancja 24 miesiące – przeglądy gwarancyjne w cenie

Instrukcja obsługi w języku polskim, szkolenie personelu

Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni

Dostępność części zamiennych 8 lat

Zadanie  nr  5

Pozycja  A.9 – stacja dokująca z 6 pompami strzykawkowymi – szt.1

- stacja dokująca dla 6 pomp na statywie jezdnym ( 4 kółka samonastawne – w tym przynajmniej 2 z blokadą), ze świetlną sygnalizacją alarmową – 1szt.

- pompa jednostrzykawkowa – szt. 6 ( w komplecie ze stacją dokującą )

| Lp. | Opis parametrów | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/typ | Podać |  |
| 1. | Jednostrzykawkowa – szt.6 | Tak |  |
| 2. | system programowania parametrów infuzji z możliwością ustawiania: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu lub objętości i czasu | Tak |  |
| 3. | Czytelny wyświetlacz LCD duży, czytelny, dwuwierszowy, min. 2 x 16 znaków | tak |  |
| 4. | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji | Tak, |  |
| 5. | Współpraca ze strzykawkami o obj. 5-60ml | Tak |  |
| 6. | automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki | Tak |  |
| 7. | tryb pracy „standard” umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych | Tak |  |
| 8. | tryb pracy „anaste”umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych | Tak |  |
| 9. | tryb pracy „profil”umożliwiający infuzję wielofazową | Tak |  |
| 10. | funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS | Tak |  |
| 11. | system wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją ANTY -BOLUS(ABS) | Tak |  |
| 12. | wbudowana biblioteka leków | Tak |  |
| 13. | możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i w postaci pliku XML | Tak |  |
| 14. | Prędkość dozowania: nastawiana co 0,1 ml/h - 0,1 ÷ 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml 0,1 ÷ 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 ÷ 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 ÷ 600 ml/h dla strzykawki 10 ml 0,1 ÷ 400 ml/h dla strzykawki 5 ml | Tak |  |
| 15. | Objętość infuzji: 0,1 ÷ 1000 ml, ustawiana co 0,1 ml | Tak |  |
| 16. | Jednostki programowania infuzji: ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min | Tak |  |
| 17. | Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus): nastawiana co 0,1 ml/h - do 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml do 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml do 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml do 600 ml/h dla strzykawki 10 ml do 400 ml/h dla strzykawki 5 ml | Tak |  |
| 18. | Dawka uderzeniowa (bolus): do objętości strzykawki, ustawiana co 0,1ml | Tak |  |
| 19. | Dawka początkowa: do objętości strzykawki | Tak |  |
| 20. | Koncentracja leku: 0,1 ÷ 9999 µg/ml, mg/ml | Tak |  |
| 21. | Waga pacjenta: do 300 kg | Tak, podać |  |
| 22. | Czas infuzji: maks. 99 godz. 59 min. 59 sek. | Tak |  |
| 23. | Prędkość KVO: 0 ÷ 5 ml, programowana co 0,1 ml/h | Tak |  |
| 24. | Dokładność dozowania: ± 2% (wg wymagań normy EN 60601-2-24) | Tak |  |
| 25. | Programowane ciśnienie okluzji – 7-10 poziomów: 40 ÷ 120 kPa co 10 kPa | Tak, podać |  |
| 26. | Zasilanie: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz lub 12 - 15 VDC | Tak |  |
| 27. | Pobór mocy: maks. 10 VA | Tak |  |
| 28. | Akumulator wewnętrzny: NiMh (min. 1300 mAh) | Tak , podać |  |
| 29. | Czas pracy z akumulatora: 20 h przy prędkości 5 ml/h. | Tak, podać |  |
| 30. | Czas ładowania akumulatora: max. 24 h | Tak, podać |  |
| 31. | Klasa ochronności: I, typ CF, IP42, odporność na defibrylację | Tak |  |
| 32. | Wymagania bezpieczeństwa: EN60601-1 EN60601-1-2(EMC) EN60601-2-24 MDD 93/42/EEC | Tak, |  |
| 33. | Interfejs: RS 232 C 9600 Bd | Tak |  |
| 34. | Gniazdo alarmu zewnętrznego: 24 V, 1 A | Tak |  |
| 35. | Inne możliwości: - likwidacja bolusa okluzyjnego (ABS) - automatyczne rozpoznawanie strzykawek - informacja o stanie naładowania akumulatora - biblioteka leków z możliwością modyfikacji (64 leki) - infuzje wielofazowe z możliwością zapisania profilu - wskaźnik ciśnienia infuzji - programowanie nazwy oddziału - blokada zmiany parametrów hasłem - funkcja wypełniania drenu - funkcja STAND-BY (1 sek - 24h) - testy użytkownika i serwisowe - możliwość mocowania na statywie , na łóżku lub specjalnej szynie - możliwość mocowania w stacji dokującej MD | Tak |  |
| 36. | Historia infuzji: ok. min 1800- 2000 zdarzeń | Tak |  |
| 37. | Czas utrzymania danych w pamięci: min 8-10 lat | Tak |  |
| 38. | Regulacja głośności alarmu: min. 3 poziomy głośności, ton przerywany lub ciągły | Tak |  |
| 39. | Czas reakcji serwisu – 2 dni robocze | Tak, podać |  |
| 40. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni | Tak |  |
| 41. | Gwarancja min 24 mies. | Tak, podać |  |
| 42. | Instrukcja obsługi w języku polskim + przeszkolenie personelu w zakresie obsługi |  |  |

Zadanie  nr  6

Pozycja A.6 – lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna przepływowa– szt. 6

napięcie zasilania: 230 V 50 Hz

pobór mocy: 145 W

wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W

zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55W

natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 µW/cm2

trwałość promiennika: 8000 h

wydajność wentylatora: 199 m3/h

dezynfekowana kubatura: 45-90 m3

zasięg działania lampy: 18-36 m2

klasa zabezpieczenia ppor.: I

typ obudowy: IP 20

wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm (+/- 5%)

wymiary: 600 x 1270 x 600 mm (+/- 5%)

masa: do 15 kg

sposób montażu: P - przejezdna na statywie

obudowa z blachy kwasoodpornej

wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C

Certyfikaty odpowiednie dla tego typu urządzeń

Gwarancja 24 miesiące

Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, instrukcja obsługi w języku polskim