PAKIET  NR  5

Zadanie nr  2 - Pozycja  B.6 – myjka/płuczko dezynfektor – 1 szt

Zadanie nr  3 - Pozycja  B.7 – urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń – szt. 3

Zadanie nr  4 - Pozycja  B.8 – urządzenia do dekontaminacji powietrza – szt.4

DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane.

- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.

- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat.

- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej

UWAGA!  - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie nr  2

Pozycja  B.6 – myjka/płuczko dezynfektor – 1 szt

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do opróżniania, płukania i dezynfekcji basenów, kaczek, butli , naczyń operacyjnych, itp. | Tak |  |
| 2. | Wbudowana pompa detergentu oraz środka płucząco-odkamieniającego | Tak |  |
| 4. | Konstrukcja oraz komora i obudowa ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 5. | Ładowanie od góry | Tak |  |
| 6. | Drzwi otwierane pedałem nożnym lub pilotem | Tak |  |
| 7. | Zasilanie elektryczne | Tak |  |
| 8. | Zasilanie wodne ½ cala, woda zimna i ciepła min. 20l/min | Tak |  |
| 9. | Podłączenie do kanalizacji – 110mm | Tak |  |
| 10. | Objętość komory min. 70L | Tak |  |
| 11. | Funkcja obrotu do automatycznego opróżniania | Tak |  |
| 12. | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC | Tak |  |
| 13. | Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 5 min. | Tak |  |
| 14. | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 60 cm, – wysokość urządzenia nie większa niż 110 cm, | Tak |  |
| 15. | Uchwyt i nasadka do butli ssaków | Tak |  |
| 16. | Regał wsadowy na utensylia | Tak |  |
| 17. | Uchwyt do jednego okrągłego basenu i jednej kaczki | Tak |  |
| 18. | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. | Tak |  |
| 19. | Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia. | Tak |  |
| 20. | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). | Tak |  |
| 21. | Wymagana moc zasilania – do 3 kW. | Tak |  |
| 22. | Wyposażone w wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. | Tak |  |
| 23. | Pojemność minimalna: - jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” - lub 1 „kaczka” - lub 1 „basen” | Tak |  |
| 24. | Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 25. | Automatyczny przebieg procesu. | Tak |  |
| 26. | Możliwość podłączenia sterownika mikroprocesorowego myjni-dezynfektora do komputera PC. | Tak |  |
| 27. | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. | Tak |  |
| 28. | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. | Tak |  |
| 29. | Zużycie wody: a/ program ekonomiczny – do 11 litrów/ cykl b/ program podstawowy –do 18 litrów/ cykl | Tak |  |
| 30. | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883 (załączyć potwierdzenie wraz z dostawą). | Tak |  |
| 31. | Okres gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) na płuczkę – dezynfektor minimum 24 miesiące | Tak |  |
| 32. | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji) | Tak |  |
| 33. | Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie – 48 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 34. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia | Tak |  |
| 35. | Instrukcja obsługi w języku polskim, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | Tak |  |
| 36. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy – 3 | Tak |  |
| 37. | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji min. 8 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 38. | Podłączenie urządzenia i wykonanie testów uruchomieniowych w ramach dostawy | Tak |  |

Zadanie nr  3

Pozycja  B.7 – urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń – szt. 3

Urządzenie wytwarzające suchą mgłę o wielkości ok. 7 mikronów.

Do użycia środki na bazie 7% nadtlenku wodoru

Waga do 6,5 kg

- t 220 V AC 50-60 Hz Electric motor

Możliwość ustawienia prędkość rotacji

Zapewnia jednolitą dezynfekcję całego pomieszczenia dzięki opatentowanemu rozwiązaniu obrotowej podstawy 360

Projekcja suchej i mokrej mgły przez efekt Venturiego do 15 metrów od urządzenia

Prędkość przepływu mgły 80 m/s

Rozmiar cząstek: 7(dezynfekcja na sucho) -20 mikronów (dezynfekcja na mokro) Wymienny wkład 05-1 It.

Programowalna objętość dezynfekcji pomieszczenia od 0 do 1000 m3

Opóźnienie startu – 30 sek

Uchwyt do przenoszenia

Dysza separatora

Regulator m3/ml

Kartridż 1 litr

Włącznik urządzenia

Włącznik obrotu

Kabel zasilający

Instrukcja w języku polskim

Gwarancja 24 miesiące

Czas reakcji serwisu – do 2 dni roboczych

Zadanie nr  4

Pozycja  B.8 – urządzenia do dekontaminacji powietrza – szt.4

dekontaminacja powietrza pomieszczeń i karetek aktywnym tlenem

Powierzchnia dekontaminacji Do 45m2

Aktywny tlen TRYB 1: ciągłe uzdatnianie powietrza w obecności pacjentów i personelu TRYB 2: intensywne uzdatnianie powietrza CLEAN BOOSTER (30 min.) Filtry Antybakteryjny, wirusobójczy, roztoczobójczy filtr wstępny o certyfikacji EN 1276, EN 14675 Aktywny filtr węglowy wysokiej gęstości (VHD) eliminuje zapachy i wonie (dym tytoniowy) gazy, substancje lotne Wskaźnik zużycia filtrów (pomiar w czasie rzeczywistym)

ON/OFF wskaźnik

Zdalna kontrola- pilot

Przepływ powietrza (m3/h) 150

Regulacja prędkości obrotowej wentylatora – 3 prędkości

Możliwośc montażu ściennego ( uchwyt)

Zasilanie sieciowe

Poziom hałasu do – 55 dB

Waga do 5 kg

Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja 24 miesiące

Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych