Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26. 27 ZO.3. 2020                                                                                   Otwock, dn.17.08.2020 r

Dotyczy : Postępowanie w trybie przetarg nieograniczony na „ „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego Urządzenia medyczne 6 Pakietów

Zamawiający dokonuje sprostowania  opisu przedmiotu:

- Pakiet nr 1 Zadanie nr 7 Pozycja B12 Termometr bezdotykowy -wykreślamy z zapytania, ponieważ nastąpiła  omyłka pisarska. Pozycja została wybrana w poprzednim Zapytaniu ofertowym.

- Pakiet nr 3 Zadanie nr 7 Pozycja B-16 Stół zabiegowy :Poprawiony opis w załączeniu do pisma .

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Pytania do zadanie 4:

Czy zamawiający dopuści defibrylator o następujących parametrach?

|  | Defibrylator manualny z wbudowaną opcją defibrylacji automatycznej AED |
| --- | --- |
|  | Defibrylator dwufazowy |
|  | Monitorowanie parametrów życiowych: EKG, NIBP, SpO2 |
|  | Wysokiej rozdzielczości ekran TFT LCD przekątnej min. 7 cali |
|  | Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli |
|  | Zasilanie 100-240V AC, 50/60Hz |
|  | Wbudowany akumulator Ni-MH 12V |
|  | Czas pracy na akumulatorze: min. 4 godziny monitorowania EKG lub 110 defibrylacji z maksymalną energią |
|  | Chłodzenie za pomocą wbudowanego wentylatora |
|  | Waga maks. 5 kg |
|  | Wymiary maks. 33x32x14 cm |
|  | Obsługa funkcji ekranu i komunikaty dźwiękowe w języku polskim |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne |
|  | Alarmy regulowane |
|  | Sterowanie funkcjami defibrylatora i monitorowania za pomocą przycisków na panelu przednim |
|  | Możliwość rozbudowy o stymulację zewnętrzną |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin |
|  | Defibrylacja |
|  | Defibrylacja dwufazowa |
|  | Czas ładowania maks. 9 sekund do 360 J |
|  | Wyświetlanie wybranej oraz dostarczonej energii |
|  | Zakres pomiaru impedancji elektrod: min. 0-250 omów |
|  | Wskazówki wizualne i dźwiękowe |
|  | Defibrylacja dorosłych i dzieci (powyżej 8 roku życia) |
|  | Defibrylacja dzieci za pomocą adapterów na łyżki lub pediatrycznych elektrod jednorazowych - opcjonalnie |
|  | Tryb defibrylacji manualnej |
|  | Poziomy energii: min. 13 (2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 360 J) |
|  | Wybór energii za pomocą przycisków na panelu przednim |
|  | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) |
|  | Tryb defibrylacji automatycznej |
|  | Zaprogramowane do wyboru scenariusze defibrylacji: min. 3 |
|  | Maks. energia defibrylacji w trybie AED: 200 J |
|  | EKG |
|  | 5-odprowadzeniowy kabel ekg |
|  | 3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie) |
|  | Zakres pomiaru HR: min. 20-300 ud/min |
|  | Wyjście EKG: 1V/mV |
|  | CMR>=60dB |
|  | Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s |
|  | Czułość: min. 0,125/0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie |
|  | Saturacja |
|  | Metoda pomiarowa: Nellcor |
|  | Zakres pomiarowy: min. 30-100% |
|  | Dokładność pomiarowa: maks. +/-2% w zakresie saturacji 81-100% |
|  | Zakres HR: min. 30-250 ud/min |
|  | Dokładność HR: maks. +/-5% lub 5 ud/min, niższa wartość |
|  | NIBP |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru |
|  | Pomiar: SYS, DIA |
|  | Zakres pomiarowy: - dorośli 10-270 mmHg - dzieci 10-200 mmHg |
|  | Dokładność pomiarowa: maks. +/- 5 mmHg |
|  | Możliwość wyboru jednostki: mmHg/kPa |
|  | Drukarka |
|  | Szerokość papieru: 50 mm |
|  | Tryb drukowania: manualny/automatyczny, konfigurowany przez użytkownika |
|  | Prędkość przesuwu krzywych: 25/50 mm/s |
|  | Wydruk krzywych i danych pomiarowych |

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załączonym do Zapytania ofertowego .

Zadanie nr 5:

Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr o następujących parametrach?

| Pomiar saturacji | W zakresie nie gorszym niż 0-100% |
| --- | --- |
| Błąd pomiaru saturacji | Nie większy niż +/- 2% dla SpO2 od 70% do 100% |
| Pomiar pulsu | W zakresie nie gorszym niż 30-250 bpm |
| Błąd pomiaru pulsu | Nie większy niż +/- 2 bpm dla częstotliwości pulsu od 30-250 bpm |
| Wyświetlacz | Czytelny kolorowy wyświetlacz LCD z 5 konfiguracjami ekranu, menu w języku polskim |
| Czas pracy | Do 20 h (niskie zużycie energii) |
| Pamięć | Duża pamięć wewnętrzna (możliwość przeglądania wcześniejszych wyników) |
| Wymiary i waga | Waga z bateriami 258g, 75x135x28mm |
| Pamięć mierzonych parametrów | Ze śledzeniem trendów |
| Alarmy | odłączenie czujnika, odłączenie pacjenta, niski poziom naładowania baterii, pełna pamięć, nieprawidłowa częstotliwość pulsu bądź saturacji |
| Regulacja | Regulowane granice alarmowe, alarmy dźwiękowe i wizualne |
| Zasilanie | Sieciowe 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz, akumulatorowe z 4 akumulatorów NiMH AA |
| Gwarancja | 2 lata |

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załączonym do Zapytania ofertowego .

Zadanie 7:Czy zamawiający dopuści termometr bezdotykowy o następujących parametrach?

| Rodzaj baterii/zasilacza: | 2 baterie AAA |
| --- | --- |
| Rodzaj i funkcje termometru: | bezdotykowy, elektroniczny, na podczerwień, pomiar na czole, temperatura ciała |
| Miejsce pomiaru: | czoło lub przedmiot |
| Wymiary [mm]: | 153 × 41 × 44 |
| Waga urządzenia: | około 84 g z bateriami |
| Automatyczne wyłączenie: | Tak |
| Dokładność pomiaru: | ±0.2°C (0.4°F) w zakresie 35.0°C~42.0°C (95.9°F~107.6°F) przy temperaturze otoczenia 15°C~35°C (59°F~95°F). ±0.3°C (0.5°F) w pozostałych zakresach i temperaturach otoczenia. |
| Zakres pomiaru: | 34.0°C~43.0°C (93.2°F~109.4°F). |
| Czas pomiaru: | 1 s |
| Zakres pomiaru: | 34.0°C~43.0°C (93.2°F~109.4°F). |
| Podziałka na wyświetlaczu: | 0.1°C (0.1°F) |
| Pamięć urządzenia: | 10 pomiarów |
| Skład zestawu: | 1 termometr na podczerwień VITAMMY ZOOM (DET-306), 2 baterie alkaliczne typu AAA, Instrukcja użytkownika. |

Odpowiedź Zamawiającego : Pozycja została usunięta  z zappytania,ponieważ  nastąpiła omyłka pisarska jak podano na wstepie pisma.

Dotyczy Zadanie  nr 4  Pozycja  A.8 -  defibrylator z wyposażeniem – szt. 1

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator kompaktowy o następujących parametrach:

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
|  | DEFIBRYLATOR |
|  | Fabrycznie nowy. Rok produkcji 2020 |
|  | Ekran monitora: kolorowy, LCD TFT przekątna min. 6,5” |
|  | Komunikacja w języku polskim |
|  | - Zasilanie z sieci 230 V/50Hz - z akumulatora wewnętrznego.( czas pracy z akumulatora wewnętrznego przez min. 3,5 godz. monitorowania lub min. 110 defibrylacji maksymalną energią) - dostępna możliwość monitorowania i defibrylacji z zasilania sieciowego. |
|  | Pamięć 1000 ostatnich zdarzeń defibrylatora |
|  | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG oraz fali SpO2 z ostatnich, co najmniej 6 godzin monitorowania |
|  | Defibrylacja dorosłych i dzieci |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji |
|  | Energia wstrząsu 1 – 300 J |
|  | Energia dostępna na min. 19 poziomach |
|  | Czas ładowania do pełnej energii < 10 sek. |
|  | Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci lub naklejane elektrody defibrylacyjne |
|  | Defibrylacja półautomatyczna przy użyciu naklejanych elektrod defibrylacyjnych - elektrody jednorazowe - 3 kpl |
|  | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) wykonywana przy użyciu łyżek twardych bez konieczności użycia kabla EKG, z jednoczesną możliwością wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla EKG |
|  | Monitorowanie EKG - zakres pomiaru HR od 15 do 300 1/min. - kabel pacjenta 10 - żyłowy umożliwiający obserwację 12 odprowadzeń jednocześnie, - kable EKG – 2szt |
|  | Monitorowanie Saturacji - pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe Nellcor OxiMax - zakres pomiaru SpO2: min. 1 – 100 % - prezentacja fali pletyzmograficznej - wyposażenie: - czujnik wielorazowy typu klips na palec (dorośli) – 3 szt , pediatryczny silikonowy – 1 szt) |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia (dorośli) – 2 szt, (dzieci) – 1 szt |
|  | Stymulacja przezskórna (nieinwazyjna) - tryb stymulacji: „na żądanie” i asynchronicznym - częstotliwość stymulacji w zakresie: 30-180 imp./min - natężenie prądu stymulacji w zakresie 0-200 mA - elektrody do stymulacji 3 szt |
|  | Monitorowanie CO2 - u pacjentów zaintubowanych - adapter wraz z czujnikiem – 1 kpl |
|  | Monitorowanie IBP - pomiar w 1 kanale |
|  | Oprogramowanie na PC do archiwizacji |
|  | Wbudowana drukarka - papier termiczny o szerokości 57 mm - min. 2 prędkości wydruku: 25 i 50 mm/sek. |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez konieczności korzystania z zewnętrznych testerów |
|  | Funkcja testowania urządzenia „na żądanie” oraz automatycznego samotestowania bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V z dokumentowaniem stanu urządzenia z możliwością wyboru częstotliwości oraz godziny wykonywanego testu. |
|  | Stojak jezdny ze stali nierdzewnej na 6 kołowej podstawie jezdnej. |
|  | Waga urządzenia max. 7,5kg |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa ze sprzętem) |

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

1. Zadanie 4 poz. A. 15

Czy Zamawiający miał na myśli: Szybkość podawania diety 1-400ml/h? na rynku nie ma pompy obrotowo-perystaltycznej do żywienia dojelitowego z szybkością podawania diety 1-1400ml/h.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, nastąpiła omyłka pisarska winno być  1-400ml/h .

Do wiadomości :

strona internetowa Zamawiającego :www.otwock-szpital.pl

Pakiet nr 3 Zadanie nr 7 - Pozycja  B-16 Stół zabiegowy

DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane.

- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.

- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat.

- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej

UWAGA!  - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Pozycja B.16  -  stół zabiegowy – szt. 1

Stół zabiegowy wielozadaniowy z możliwością wykonania zabiegów w pozycji siedzącej i leżącej oraz każdej pośredniej; wielosegmentowy z zagłówkiem

Cała podstawa, kolumna oraz spodnie części segmentów: głowy, pleców, siedzenia i nożnego obudowane szczelną osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze białym

Długość x szerokość podstawy 900x 600mm

Regulacja wysokości 640-940mm elektromechaniczna - sterowanie kablowy pilot ręczny;

Regulacja segmentu pleców elektromechaniczna -10/+700 umożliwiająca płynne ustawienie stołu od pozycji leżącej do pozycji fotelowej- sterowanie kablowy pilot ręczny;

Elektromechanicznie regulowany pełny segment nożny 0/-90o sterowanie kablowy pilot ręczny;

Elektromechanicznie regulowany segment siedzenia do uzyskania znacznego 20o kąta ustawienia pozycji Trendelenburga ale i też pozwalający do wypiętrzenia podudzia ( do pozycji ,,kołyski''), sterowanie kablowy pilot ręczny;

Regulacja segmentu głowy manualna przycisk sprężyny gazowej za oparciem sekcji pleców +/-30o;

Kółka (średnica 75mm) wyposażone w indywidualną blokadę hamulcami;

Możliwość wyboru kolorystyki pokrycia blatu;

Długość 2000mm;

Szerokość powierzchni roboczej 620mm;

Bezszwowa tapicerka;

Nośność 150kg;

Para listew (do montażu wyposażenia dodatkowego) na segmentach siedzenia i piersiowym

Stojak kroplówki ze stali nierdzewnej wysuwany teleskopowo z mocowaniem na listwie szt 1

Podpórki podudzia Goepela w kolorystyce blatu stołu z mocowaniem na listwę; szt. 2

Pas mocujący na rzep z mocowaniem na listwę szt 1

Programator 3 pozycji zabiegowych ( pozwala na zapamiętanie i realizację 3 ustawień zabiegowych stołu); sterowanie kablowy pilot ręczny;

Okrągła miska zabiegowa ze stali nierdzewnej z mocowaniem na listwie;

Schodek pacjenta pokryty obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym

2 Podpórki rąk pacjenta z mocowaniem na listwie

Czas reakcji serwisu 2 dni robocze

Gwarancja 24 miesiące