|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela asortymentowo-cenowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Odczynniki do oznaczeń z zakresu biochemii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W niniejszym Formularzu należy podać oprócz zapotrzebowanych odczynników, surowice kalibracyjne i kontrolne oraz wszystkie materiały zużywalne, a także ewentualne inne odczynniki potrzebne do przeprowadzenia w/w analiz. Należy podać także materiały potrzebne do czyszczenia, konserwacji i prawidłowej pracy całego systemu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Szacunkowa liczba oznaczeń na 12 m-cy | Liczba oznaczeń z 1 opakowania | Liczba potrzebnych opakowań na 12 m-cy | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto PLN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |  |  |  |
| 1 | Glukoza |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocznik |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kreatynina |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kwas moczowy |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cholesterol |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cholesterol HDL |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trójglicerydy |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bilirubina całkowita |  | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bilirubina bezpośrednia |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Żelazo (w tym 400 TIBC) |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Białko |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wapń |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Magnez |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Fosfor |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | LDH |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Amylaza |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AST |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ALT |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Fosfataza zasadowa |  | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CPK |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | GGTP |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SÓD |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | POTAS |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CHLORKI |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CRP |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ALBUMINA |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | BIAŁKO W MOCZU |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uwaga 1: podane powyżej liczby oznaczeń zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych kalibracji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uwaga 2: należy podać całkowitą liczbę opakowań po zaokrągleniu w górę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uwaga 3: dla 1 pacjenta w laboratorium wykonuje się średnio 3,5 badania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | miejscowość, dnia.......... |  |  |  |  | ................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |

| II. kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela B |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Liczba potrzebnych opakowań na 12 m-cy | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto PLN |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| miejscowość, dnia.......... |  |  |  |  | ................................................ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy |  |  |  |

| III. Dzierżawa analizatora do badań biochemicznych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela C |  |  |  |  |  |  |
| Przedmiot dzierżawy (nazwa) |  | Jednostka miary | Czynsz miesięczny | Liczba miesięcy | Wartość netto zł | Podatek VAT % | Wartość brutto zł |
|  |  | 1 miesiąc |  | 12 |  |  |  |
| Razem wartość oferty netto (suma I + II + III ) : .................. |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie: .............................. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość oferty brutto(suma I + II + III) : ..................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie: .................................. |  |  |  |  |  |  |  |
| miejscowość, ............. |  |  |  |  |  |  |  |

IV.ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH APARATU

| Lp. | # P /PARAMETR/ # WWARUNEK WYMAGANY | Bezwzględnie wymagany | Dodatkowo oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W pełni automatyczny, wieloparametrowy analizator biochemiczny typu “random access” (swobodnego dostępu) dający możliwość wykonywania prób pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora | TAK |  |
| 2. | Aparat gotowy do pracy przez całą dobę (natychmiastowe przejście do pracy (max. 30 sekund) ze stanu “stand by” (spoczynku) | TAK |  |
| 3. | Wydajność analizatora minimum 200 oznaczeń na godzinę, maksimum 400 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 4. | Aparat pracujący w technologii bezwodnej (nie zużywający wody i nie produkujący odpadów ciekłych) | TAK |  |
| 5. | Analizator z systemem ciągłego ładowania próbek | TAK |  |
| 6. | System ciągłego ładowania odczynników bez konieczności przerywania toku pracy analizatora | TAK |  |
| 7. | System detekcji skrzepów i pęcherzyków powietrza w próbce | TAK |  |
| 8. | Eliminacja kontaminacji próbek – zastosowanie jednorazowych końcówek do dozowania materiału badanego | TAK |  |
| 9. | Oznaczanie kreatyniny wolne od interferencji ze strony bilirubiny przynajmniej do stężenia 20mg/dl bilirubiny w badanej próbce | TAK |  |
| 10. | Oznaczenie bilirubiny wolne od interferencji ze strony lipemii przynajmniej do stężenia 800 mg/dl triglicerydów w badanej próbce | TAK |  |
| 11. | Metodyka bezpośredniego pomiaru bilirubiny sprzężonej i niesprzężonej | TAK |  |
| 12. | Analizator i odczynniki zapewniające stabilność kalibracji dla wszystkich oznaczeń minimum 6 miesięcy (dla jednej serii odczynnika) | TAK |  |
| 13. | Analizator zaopatrzony w drukarkę i UPS | TAK |  |
| 14. | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla analizatora i odczynników | TAK |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 16. | Bezpłatna instalacja i szkolenie u Zamawiającego | TAK |  |
| 17. | Bezpłatny serwis techniczny w okresie obowiązywania umowy dzierżawy | TAK |  |
| 18. | Zapewnienie bezpłatnego udziału laboratorium w międzynarodowym programie kontroli jakości- 1 raz w roku dla wszystkich oferowanych parametrów | TAK |  |
| 19 | Oznaczanie elektrolitów metodą bezpośrednią (bez rozcieńczania materiału badanego materiału), przy czym objętość materiału potrzebna do wykonania badania nie może przekraczać 80 μl (łącznie dla sodu i potasu) | TAK |  |
| 20 | Certyfikaty ISO 13485 i ISO 9001 obejmujące podmiot składający ofertę. Kopie certyfikatów załączone do oferty. | TAK |  |
| 21 | Analizator wyposażony w reflektometr analogowy do odczytów kolorymetrycznych, kinetycznych i immunokinetycznych | TAK |  |

Powyższe parametry graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………………

miejscowość, ............                                        podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy