Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania pn.

"Modernizacja pawilonu „B” na potrzeby oddziału pulmunologicznego”

Załącznik A – spis załączników

szczegółowej specyfikacji

DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ, ZAMAWIANEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane.

- montaż i podłączenie w zakresie oferty.

- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.

- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat( chyba że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej)

- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty ( jeśli dotyczy)

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej

- Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, jeśli w specyfikacji szczegółowej dotyczącej produktu nie podano inaczej.

- Serwis ( podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych.

UWAGA!  - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Kryteria oceny:

60% -  cena,

40% - dostawa

ZADANIA I PAKIETY:

- Sprzęt medyczny

Pakiet nr 2. załącznik nr 1

Pakiet nr 12. załącznik nr 1

UWAGA:  Oferent-dostawca zapewnia specjalistyczny montaż zamówionego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kolorystyka wybranego wyposażenia do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej.

Pakiet nr 2 Załącznik  nr  -  1      -   Gazometr szt.1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Gazometr wykonujący w jednej próbce pomiaru: pH, pO2, pCO2 (gazometria); Na, K, Ca2+, Cl (jony); ctHb, FCOHb, FO2Hb, FMetHb, FHHb (oksymetria); mleczany, glukoza, bilirubina z możliwością rozszerzenia oznaczanych parametrów o mocznik i kreatyninę |  |
|  | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów. Analizator ma aspirować próbki bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary |  |
|  | Aparat wyposażony we wbudowane mieszadło próbek gazometrycznych i czytnik kodów kreskowych. |  |
|  | Maksymalnie dwa materiały zużywalne: osobne kasety z elektrodami i odczynnikowe. |  |
|  | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w analizatorze oraz wyłączenia analizatora bez utraty pozostałych w kasetach testów. |  |
|  | Automatyczna kalibracja (bez użycia butli gazowych). |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej raz dziennie dla trzech poziomów kontroli (materiał kontrolny inny niż kalibracyjny) |  |
|  | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. |  |
|  | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie 30 dni a w przypadku kaset z mocznikiem i kreatyniną nie mniejsza niż 14 dni. |  |
|  | Zasilanie awaryjne elementów systemu z UPS lub wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka. |  |
|  | Odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania 300 oznaczeń miesięcznie w okresie 12 miesięcy |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 10 lat. |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax dostarczany na etapie dostawy urządzenia |  |
|  | W okresie gwarancyjnym 2 przeglądy techniczne urządzenia na koszt dostawcy. (co 12 miesięcy) |  |

# Pakiet nr 12

Załącznik  nr – 1 - łóżko szpitalne z osprzętem i materacem – szt. 4

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja stalowa malowana proszkowo o wysokiej stabilności , łatwa w dezynfekcji |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona przewodów – łóżko całkowicie pozbawione jakichkolwiek przewodów pomiędzy podstawą i leżem. Siłowniki do poszczególnych regulacji segmentów leża montowane bezpośrednio pod leżem |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome |  |
|  | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z płyty HPL montowanymi na stałe. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym |  |
|  | Długość łóżka min. 2180 mm |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka min. 950 mm |  |
|  | Długość x szerokość leża min. 2000 x 850 mm |  |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej |  |
|  | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym lub bezprzewodowym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga |  |
|  | Łóżko wyposażone w dodatkowy panel sterowania dla personelu medycznego, zawieszany na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta. Panel posiadający następujące funkcje: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - funkcja krzesła kardiologicznego uruchamiana jednym przyciskiem - ustawienie pozycji do badań uruchamiana jednym przyciskiem - ustawienie pozycji Fowlera uruchamiana jednym przyciskiem - funkcja CPR uruchamiana jednym przyciskiem, oznaczona kolorem innym jak pozostałe – przycisk widoczny – wyróżniający się |  |
|  | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka |  |
|  | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie min. 5 pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem dopuszczalnym w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego (cykl rozumiany jako możliwość opuszczenia i podniesienia łóżka w pełnym zakresie regulacji wysokości oraz ustawienie segmentu oparcia pleców oraz uda także w pełnym zakresie regulacyjnym) |  |
|  | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Minimum dwa koła z blokadą jazdy |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 250 kg |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz |  |
|  | Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi . |  |
|  | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 - wieszak kroplówki - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3 - Wykonana z materiałów antyalergicznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antywirusowy, antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału - Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH – na cały materac. |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |
|  | Gwarancja 24 mies., serwis ( podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |