## Arkusz1
		PAKIET 1/2023
		Jednorazowy sprzęt medyczny do przygotowania i podania cytostatyków

L.P	Nazwa artykułu	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość objęta zamów.	Cena jed. netto	Cena jed. Brutto	Wartość netto	Podatek VAT%	Wartość brutto
1.	Zamknięte urządzenie dostępu do fiolki o średnicy (20mm) z balonem i filtrm 0,2µm i zaworem bezigłowym. Jałowy. Apirogenny.	Zamknięte urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 20mm zawierający: filtr o wielkości porów 0,2µm; balon do pochłaniania aerozolu ; zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemność wypełnienia 0,1ml. Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 6,7 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	200
2.	Zamknięte urządzenie dostępu do fiolki o średnicy (13mm) z balonem i filtrem 0,2µm i zaworem bezigłowym. Jałowy. Apirogenny.	Zamknięte urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 13mm zawierający: filtr o wielkości porów 0,2µm; balon do pochłaniania aerozolu o pojemności 60ml; zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemność wypełnienia 0,1ml. Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 6,7 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	100
3.	Przyrząd dostępu do fiolki o średnicy (20mm) z filtr 0,2µm i zaworem bezigłowym. Jałowy. Apirogenny.	Wentylowane urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 20mm zawierający: filtr o wielkości porów 0,2µm; zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemność wypełnienia 0,1ml. Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 6,7 załącznika. Produkt pakowany indywidualnie oraz w zbiorcze opakowania po 5 szt. (do wyboru Zamawiającego). Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	3 000
4.	Przyrząd dostępu do fiolki o średnicy (13mm) z filtr 0,2µm i zaworem bezigłowym. Jałowy. Apirogenny.	Wentylowane urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 13mm zawierający: filtr o wielkości porów 0,2µm; zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemność wypełnienia 0,1ml. Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 6,7 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	200
5.	Przyrząd dostępu do fiolki uniwersalny z filtr 0,2µm i zaworem bezigłowym. Jałowy. Apirogenny.	Wentylowane urządzenie do pobierania leków, uniwersalne zawierające: filtr o wielkości porów 0,2µm; zawór bezigłowy (do użycia do 100 podań - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemność wypełnienia 0,1ml. Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 4 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	3 000
6.	Zamknięty adapter luer męski zespolony ze strzykawką. Jałowy. Apirogenny.	Adapter zamknięty na stałe zespolony ze strzykawką zaopatrzony w zamykający bezigłowy zawór. Strzykawki z adapterem o pojemności 3,5,10,20ml (do wyboru Zamawiającego). Mechanizm samoczynnie zamykający dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegając wyciekowi leku cytotoksycznego podczas przygotowywania i transportu. Objętość wypełnienia 0.12ml z osłonką końcówki luer-lock.Urządzenie kompatybilne z pozycjami 1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,14 załącznika. Produkt pakowany indywidualnie oraz w zbiorcze opakowania po 10 szt. (do wyboru Zamawiającego). Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	2 500
7.	Zamknięty adapter luer męski zespolony ze strzykawką o poj. 60ml. Jałowy. Apirogenny.	Adapter zamknięty na stałe zespolony ze strzykawką zaopatrzony w zamykający bezigłowy zawór. Strzykawki z adapterem o pojemności 60ml. Mechanizm samoczynnie zamykający dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegając wyciekowi leku cytotoksycznego podczas przygotowywania i transportu. Objętość wypełnienia 0.12ml z osłonką końcówki luer-lock.Urządzenie kompatybilne z pozycjami 1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,14 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	600
8.	Zawór do bezpiecznej podaży preparatów cytotoksycznych. Jałowy. Apirogenny.	Bezigłowy zawór dostępu żylnego (do wielokrotnego użycia 200 podań lub pobrań lub 7 dni -po dezynfekcji zgodnie z instrukcją).Objętość wypełnienia 0.1ml; nadciśnienie powyżej 30psi; podciśnienie min.12,5psi. Urządzenie kompatybilne z pozycją 6, 7 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	100
9.	Osłonki na butle z płynami infuzyjnymi - światłoczułe.	Osłonki światłoczułe na worki/ butelki o pojemności 50/100ml; 250ml; 500/1000ml; 2000/3000 ml /do wyboru zamawiającego/. Produkt mikrobiologicznie czysty. Osłonki światłoczułe na strzykawki o wymiarach 95x360 mm, do worków o pojemności 50 – 100 ml o wymiarach 100x230 mm, do worków o pojemności 250 ml o wymiarach 130x300 mm, do worków o pojemności 500/1000 ml o wymiarach 165x350 mm, do worków 2000/3000 ml o wymiarach 350x440mm. Produkt jednorazowy, wyrób medyczny, transparentny, odbijający wiązkę światła o długości 200 – 600 nm. Produkt zawierający otwór do powieszenia, w dolnej części pasek klejący – do zaklejenia oraz otwór do wyjścia przyrządu do infuzji.	szt.	3 500
10.	Zestaw wieloinfuzyjny onkologiczny (5-drożny) odpowietrznikiem i filtrem 15µ Jałowy. Apirogenny.	Zestaw do grawitacyjnego podawania leków onkologicznych z pięcioma zaworami bezigłowymi kompatybilny z pozycją 6,7. Długość drenu 196cm; objętość wypełnienia 20ml; z klamrą i zaciskiem rolkowy na drenie; filtrem 15µm w komorze; średnica drenu 3mm; końcówka typu cap na końcu drenu z filtrem hydrofobowym oraz rotacyjnym łącznikiem luer-lock. Zawory bezigłowe do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h -po dezynfekcji zgodnie z instrukcją obsługi. Cztery zawory kompatybilne z pozycją 12,13,14 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	300
11.	Zestaw wielofunkcyjny onkologiczny do preparatów światłoczułych (5-drożny) odpowietrznikiem i filtr 15µ Jałowy. Apirogenny.	Zestaw do grawitacyjnego podawania leków onkologicznych bursztynowy (nie czarny) z pięcioma zaowami bezigłowymi kompatybilny z pozycją 6,7. Długość drenu 196cm; objętość wypełnienia 20ml; z klamrą i zaciskiem rolkowy na drenie; filtrem 15µm w komorze; średnica drenu 3mm; końcówka typu cap na końcu drenu z filtrem hydrofobowym oraz rotacyjnym łącznikiem luer-lock. Zawory bezigłowe do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h -po dezynfekcji zgodnie z instrukcją obsługi. Cztery zawory kompatybilne z pozycją 12,13,14 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	2 200
12.	Zestaw drugi- połączeniowy. Jałowy. Apirogenny.	Zestaw drugi -połączeniowy z bolcem i odpowietrzeniem. Długość drenu 31cm; średnica drenu 3mm; pojemność wypełnienia 2.3ml; zawierający zawór bezigłowy kompatybilny z pozycją 6,7 (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h - po dezynfekcji zgodnie z instrukcją obsługi). Produkt kompatybilny z pozycjami 10 oraz 11. Produkt pakowany indywidualnie oraz w zbiorcze opakowania po 10 szt. (do wyboru Zamawiającego). Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	3 300
13.	Zestaw drugi- połączeniowy z filtr 0.2µm. Jałowy. Apirogenny.	Zestaw drugi -połączeniowy z bolcem i odpowietrzeniem. Z filtrem 0.2µm. Długość drenu 55cm; średnica drenu 3mm; pojemność wypełnienia 4.1ml; zawór typu back -check; zawierający zawór bezigłowy kompatybilny z pozycją 6,7,10, 11, 16 (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h - po dezynfekcji zgodnie z instrukcją obsługi). Produkt kompatybilny z pozycjami 10 oraz 11. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP,PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	100
14.	Zestaw drugi- połączeniowy do leków światłoczułych. Jałowy. Apirogenny.	Zestaw drugi podłączeniowy do leków cytotoksycznych w wersji światłoczułej - kolor bursztynowy lub żółty. Zestaw z bolcem i filtrem odpowietrzeniowym do leków cytotoksycznych. Długość drenu 30cm, średnica drenu 3mm, pojemność wypełnienia 2,0ml, zawierający zawór bezigłowy kompatybilny z pozycją nr 6, 7, 10, 11, 16 - szczelne, bezpieczne połączenie oraz zawierający zacisk zatrzaskowy, obrotowe złącze typu luer, hydrofobowy filtr wlotowy powietrza, hydrofobowa nasadka do wypełnienia. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt jałowy. Apirogenny. Zestaw pakowany indywidualnie oraz w zbiorcze opakowania po 10szt. (do wyboru Zamawiającego).	szt.	2 800
15.	Zestaw wielofunkcyjny do podaży leków onkologicznych z dwoma podłączeniami do roztworów onkologicznych. Jałowy. Apirogenny.	Zestaw wielofunkcyjny do podawania leków cytotosycznych światłoczuły z dwoma zaworami bezigłowymi kompatyblinymi z pozycjami 6,7,12,13,14; do wielokrotnego użycia 100podań lub 72h - po dezynfekcji zgodnie z instrukcją obsługi; długość 26cm; pojemność wypełnienia 1.7ml; średnica drenu 3mm; z zaciskiem typu Clamp(s); z jednej strony bolec z odpowietrznikiem z drugiej połączenie z bolcem. Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	2 000
16.	Zestaw wielofunkcyjny onkologiczny do preparatów światłoczułych (3-drożny) odpowietrznikiem i filtrem 15µ Jałowy. Apirogenny.	Zestaw do grawitacyjnego podawania leków onkologicznych bursztynowy (nie czarny) z trzema zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z pozycją 6,7; długość drenu 196cm; objętość wypełnienia 20ml; z klamrą i zaciskiem rolkowy na drenie; filtrem 15µm w komorze; średnica drenu 3mm; końcówka typu cap na końcu drenu z filtrem hydrofobowym oraz rotacyjnym łącznikiem luer-lock. Zawory bezigłowe do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h -po dezynfekcji zgodnie z instrukcją obsługi. Cztery zawory kompatybilne z pozycją 12,13,14 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	50
17.	Urządzenie do prawidłowego mocowania urządzeń dostępu do fiolki	Urządzenie do prawidłowego mocowania urządzeń dostępu do fiolki kompatybilne z pozycją 1,2,3,4 niniejszego załącznika. Urządzenie dostosowane do różnych rozmiarów fiolek min. 13.20.28mm.	szt.	1
18.	Worek typu ChemoBag	Worek do bezpiecznego przenoszenia rozpuszczonych preparatów onkologicznych. W rozmiarze min. 30x45cm oraz systemem zamknięcia . Produkt jednorazowego użycia.	szt.	200
19.	Przyrząd do pobierania/ podawania leków cytotoksycznych	Przyrząd do pobierania wielokrotnego z zaworem zwrotnym i bez zaworu zwrotnym (zapobiegającym cofaniu). Przyrząd uniwersalny do worka i butelki z zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 6 i 7. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny	szt.	100
20.	Przyrząd do pobierania/ podawania leków cytotoksycznych	Przyrząd do pobierania i podawania leków cytotoksycznych . Port dostępu z zaworem bezigłowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h - po dezynfekcji, kompatybilny z pozycją 6 i 7 - szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). Długość adaptera 9,6 cm, zakończona złączem luer oraz zapobiegająca wyciekowi przed pierwszym nakłuciem iglicą zestawu przetoczeniowego. Objętość wypełnienia 0.61 ml, bez zawartości DEHP, lateksu. Produkt sterylny. Apirogenny	szt.	100
							0,00		0,00
		PAKIET